## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1525
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.03.2021 | OOA101-V | V 103851 | 12090 | 45 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103852 | 11911 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103853 | 12060 | 44 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103854 | 11977 | 46 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103855 | 12060 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103856 | 12156 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103857 | 11853 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103858 | 11827 | 45 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103859 | 11921 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103860 | 11752 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103861 | 11789 | 30 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103862 | 11797 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103863 | 12053 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103864 | 11723 | 46 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103865 | 11996 | 45 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103866 | 12048 | 44 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103867 | 11831 | 49 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103868 | 11821 | 32 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103869 | 11884 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103870 | 12071 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103871 | 12115 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103872 | 12091 | 44 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103873 | 11955 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103874 | 11732 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103875 | 12235 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103876 | 12138 | 47 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103877 | 11921 | 37 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103878 | 11997 | 30 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103879 | 11751 | 42 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103880 | 11878 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103881 | 11541 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103882 | 12096 | 48 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103883 | 11940 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103884 | 12085 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103885 | 11803 | 30 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103886 | 11891 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103887 | 11972 | 47 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103888 | 11500 | 32 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103889 | 11993 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103890 | 11949 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103891 | 11801 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103892 | 11661 | 31 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103893 | 11963 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103894 | 11691 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103895 | 11747 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103896 | 11614 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103897 | 11994 | 59 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103898 | 11895 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103899 | 11896 | 30 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103900 | 12143 | 31 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103901 | 11684 | 31 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103902 | 11826 | 37 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103903 | 11662 | 29 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103904 | 11779 | 32 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103905 | 12004 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103906 | 11948 | 30 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103907 | 11927 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103908 | 12040 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103909 | 11840 | 37 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103910 | 11840 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103911 | 11776 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103912 | 11704 | 44 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103913 | 11953 | 49 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103914 | 12058 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103915 | 12171 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103916 | 11992 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103917 | 11962 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103918 | 12062 | 49 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103919 | 12030 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103920 | 11786 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103921 | 12003 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103922 | 12143 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103923 | 11824 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103924 | 11931 | 37 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103925 | 12020 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103926 | 11941 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103927 | 11676 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103928 | 11654 | 44 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103929 | 12099 | 54 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103930 | 11956 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103931 | 11880 | 51 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103932 | 11996 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103933 | 11969 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103934 | 11760 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103935 | 11901 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103936 | 11671 | 42 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103937 | 11913 | 37 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103938 | 12016 | 44 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103939 | 11984 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103940 | 11591 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103941 | 11716 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103942 | 11783 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103943 | 11659 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103944 | 11599 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103945 | 11980 | 42 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103946 | 12088 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103947 | 11787 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103948 | 12009 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103949 | 12107 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103950 | 11724 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103951 | 11685 | 37 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103952 | 11912 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103953 | 11763 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103954 | 11948 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103955 | 11693 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103956 | 11827 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103957 | 11731 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103958 | 11964 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103959 | 11763 | 42 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103960 | 11967 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103961 | 11924 | 60 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103962 | 11866 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103963 | 11924 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103964 | 12065 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103965 | 11959 | 37 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103966 | 11858 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103967 | 11692 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103968 | 11649 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103969 | 11770 | 32 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103970 | 11797 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103971 | 12057 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103972 | 11807 | 44 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103973 | 11693 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103974 | 11837 | 45 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103975 | 11876 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103976 | 11691 | 42 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103977 | 11874 | 54 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103978 | 11958 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103979 | 11832 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103980 | 12048 | 32 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103981 | 11815 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103982 | 11841 | 42 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103983 | 11956 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103984 | 11718 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103985 | 12235 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103986 | 11767 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103987 | 11648 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103988 | 11758 | 46 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103989 | 11794 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103990 | 12037 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103991 | 11652 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103992 | 11650 | 37 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103993 | 11961 | 46 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103994 | 11812 | 45 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103995 | 11864 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103996 | 12240 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103997 | 11981 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103998 | 11875 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 103999 | 12004 | 29 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104000 | 11600 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104001 | 11780 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104002 | 11798 | 42 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104003 | 12004 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104004 | 11996 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104005 | 12047 | 50 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104006 | 11881 | 45 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104007 | 11827 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104008 | 11854 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104009 | 11858 | 48 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104010 | 11870 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104011 | 12078 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104012 | 11936 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104013 | 11759 | 32 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104014 | 12110 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104015 | 11697 | 40 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104016 | 11717 | 45 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104017 | 11884 | 32 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104018 | 11898 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104019 | 11827 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104020 | 11815 | 37 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104021 | 12027 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104022 | 11611 | 30 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104023 | 11941 | 38 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104024 | 11570 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104025 | 12050 | 48 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104026 | 11949 | 30 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104027 | 11951 | 36 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104028 | 11976 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104029 | 11885 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104030 | 11879 | 49 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104031 | 11619 | 44 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104032 | 11891 | 46 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104033 | 12276 | 45 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104034 | 12052 | 48 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104035 | 11807 | 35 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104036 | 11946 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104037 | 11764 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104038 | 11762 | 49 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104039 | 12077 | 41 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104040 | 12044 | 47 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104041 | 11990 | 48 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104042 | 12177 | 42 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104043 | 12047 | 43 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104044 | 12141 | 33 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104045 | 11912 | 51 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104046 | 12033 | 46 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104047 | 12002 | 42 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104048 | 11781 | 34 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104049 | 12101 | 39 | +
01.03.2021 | OOA101-V | V 104050 | 11593 | 30 | +