## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | pvm1819
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.04.2021 | OOM112 | V 107851 | 38539 | 909 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107852 | 38572 | 873 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107853 | 37201 | 871 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107854 | 39219 | 921 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107855 | 38716 | 878 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107856 | 40884 | 912 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107857 | 38304 | 887 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107858 | 41253 | 952 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107859 | 36767 | 877 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107860 | 38581 | 890 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107861 | 38463 | 861 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107862 | 39970 | 897 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107863 | 41241 | 914 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107864 | 39446 | 931 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107865 | 38899 | 921 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107866 | 37433 | 872 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107867 | 40878 | 903 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107868 | 39984 | 903 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107869 | 39882 | 941 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107870 | 37681 | 892 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107871 | 38843 | 865 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107872 | 38698 | 899 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107873 | 38883 | 863 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107874 | 39799 | 935 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107875 | 39469 | 936 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107876 | 38954 | 894 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107877 | 37836 | 890 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107878 | 39399 | 894 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107879 | 38998 | 918 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107880 | 39219 | 889 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107881 | 41420 | 923 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107882 | 35779 | 847 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107883 | 38690 | 883 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107884 | 39350 | 912 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107885 | 39018 | 890 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107886 | 37494 | 889 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107887 | 41072 | 948 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107888 | 40240 | 954 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107889 | 40196 | 913 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107890 | 40488 | 929 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107891 | 36370 | 828 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107892 | 39310 | 936 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107893 | 40446 | 954 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107894 | 38049 | 855 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107895 | 38549 | 906 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107896 | 38444 | 886 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107897 | 38370 | 897 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107898 | 36777 | 824 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107899 | 37261 | 877 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107900 | 37096 | 838 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107901 | 40957 | 964 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107902 | 40505 | 951 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107903 | 39375 | 892 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107904 | 39190 | 917 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107905 | 38461 | 850 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107906 | 37980 | 900 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107907 | 38902 | 897 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107908 | 38957 | 870 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107909 | 39828 | 918 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107910 | 41565 | 963 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107911 | 38485 | 862 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107912 | 39736 | 903 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107913 | 40048 | 903 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107914 | 39279 | 897 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107915 | 39020 | 914 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107916 | 40825 | 931 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107917 | 36536 | 830 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107918 | 41095 | 920 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107919 | 38767 | 921 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107920 | 41549 | 910 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107921 | 37945 | 875 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107922 | 37747 | 862 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107923 | 37515 | 856 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107924 | 39259 | 892 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107925 | 40745 | 926 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107926 | 35584 | 816 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107927 | 39226 | 916 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107928 | 36958 | 860 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107929 | 40540 | 963 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107930 | 37395 | 880 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107931 | 38701 | 863 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107932 | 38642 | 901 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107933 | 37325 | 854 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107934 | 38299 | 887 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107935 | 37533 | 876 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107936 | 39765 | 925 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107937 | 38595 | 893 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107938 | 37904 | 839 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107939 | 39049 | 881 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107940 | 40595 | 918 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107941 | 38767 | 916 | +
13.04.2021 | OOM112 | V 107942 | 39911 | 927 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107943 | 36492 | 151 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107944 | 41464 | 131 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107945 | 41399 | 128 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107946 | 40290 | 120 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107947 | 41397 | 117 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107948 | 40945 | 136 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107949 | 41523 | 143 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107950 | 39800 | 116 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107951 | 41078 | 134 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107952 | 40751 | 117 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107953 | 41001 | 197 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107954 | 41580 | 122 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107955 | 40600 | 134 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107956 | 40802 | 124 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107957 | 40503 | 131 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107958 | 40487 | 133 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107959 | 41485 | 136 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107960 | 41278 | 134 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107961 | 41098 | 129 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107962 | 39395 | 122 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107963 | 40857 | 135 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107964 | 39323 | 134 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107965 | 40230 | 909 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107966 | 41246 | 960 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107967 | 40861 | 886 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107968 | 38503 | 872 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107969 | 40621 | 939 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107970 | 38918 | 919 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107971 | 41330 | 916 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107972 | 40340 | 937 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107973 | 39868 | 928 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107974 | 39704 | 925 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107975 | 39699 | 892 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107976 | 40987 | 889 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107977 | 41356 | 916 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107978 | 40866 | 907 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107979 | 38942 | 906 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107980 | 39256 | 926 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107981 | 33892 | 752 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107982 | 39321 | 919 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107983 | 41281 | 897 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107984 | 41260 | 948 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107985 | 41557 | 911 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107986 | 41577 | 923 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107987 | 41405 | 956 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107988 | 37948 | 854 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107989 | 37288 | 853 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107990 | 36683 | 825 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107991 | 37397 | 854 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107992 | 36444 | 827 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107993 | 37554 | 895 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107994 | 36467 | 855 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107995 | 36457 | 827 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107996 | 39335 | 898 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107997 | 40924 | 931 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107998 | 38674 | 883 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 107999 | 39213 | 920 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108000 | 36998 | 874 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108001 | 37937 | 875 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108002 | 39401 | 915 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108003 | 36312 | 822 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108004 | 38291 | 877 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108005 | 37286 | 868 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108006 | 39186 | 937 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108007 | 37324 | 833 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108008 | 35269 | 841 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108009 | 36525 | 855 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108010 | 38643 | 905 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108011 | 35373 | 828 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108012 | 37295 | 871 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108013 | 38389 | 877 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108014 | 36499 | 852 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108015 | 37728 | 873 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108016 | 37998 | 881 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108017 | 38901 | 917 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108018 | 39100 | 902 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108019 | 37333 | 878 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108020 | 36376 | 835 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108021 | 38798 | 901 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108022 | 37564 | 873 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108023 | 39307 | 893 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108024 | 36912 | 851 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108025 | 36800 | 853 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108026 | 33964 | 810 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108027 | 38098 | 863 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108028 | 37585 | 843 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108029 | 38425 | 901 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108030 | 38055 | 871 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108031 | 38129 | 898 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108032 | 37187 | 855 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108033 | 37069 | 835 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108034 | 36705 | 836 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108035 | 37857 | 887 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108036 | 39509 | 929 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108037 | 37778 | 865 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108038 | 37658 | 838 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108039 | 38175 | 886 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108040 | 36405 | 820 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108041 | 36650 | 862 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108042 | 38274 | 904 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108043 | 40028 | 202 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108044 | 37200 | 140 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108045 | 37559 | 137 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108046 | 37649 | 201 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108047 | 37697 | 156 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108048 | 39452 | 158 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108049 | 36390 | 140 | +
14.04.2021 | OOM112 | V 108050 | 37421 | 210 | +