Bedienungsanleitung – Digitaler Apgar-Timer 

V1.3. Januar 2009
Teilenr.. 0391999                                                   

	[image: image5.jpg]



	VIAMED
	Bedienungsanleitung – Digitaler Apgar-Timer 

V1. 3. Januar 2009
Apgar-Timer Teilenummer 0310100
Bedingungsanleitung Teilenr. 0391999


	Bedienungsanleitung
Digitaler Apgar-Timer
[image: image1.jpg]APGAR TIMER








CE

Beschreibung
Der Apgar-Timer von Viamed ist ein batteriebetriebener digitaler Timer mit voreingestellten akustischen Alarmintervallen nach 1, 5 und 10 Minuten.
Der Timer verfügt über eine große, gut lesbare LCD-Anzeige und wird über die Tasten auf der Gerätevorderseite bedient.
Die Tastenfunktionen
	Taste
	Funktion

	[image: image2.jpg]



START
	· Die Messung beginnt bei 00:00.
· Umstellung auf Counting Mode (Messmodus) während des Freeze Mode (Freeze-Modus).

	[image: image3.jpg]



FREEZE/ UNFREEZE (FREEZE EIN/AUS)
	· Ein- und Ausschaltung des Freeze-Modus
Anzeige wird ‚eingefroren’, während die tatsächlich verstrichene Zeit weiterläuft, jedoch nicht angezeigt wird. 
Die Ausschaltung des Freeze-Modus bewirkt die Rückkehr zum Messmodus, der die laufende Erfassung der abgelaufenen Gesamtzeit fortführt.

	[image: image4.jpg]</




RESET
	· Zurücksetzen des Zählers auf null und Rückkehr zur Timer-Einstellung auf Standby Mode (Standby-Modus).


Standby-Modus
Der Apgar-Timer hat keinen EIN-/AUS-Schalter. Erfolgt keine Messung, stellt sich der Apgar-Timer auf den Standby-Modus ein. 
Im Standby-Modus erfolgt keine Anzeige, lediglich ein blinkender Doppelpunkt (:) zeigt die einwandfreie Funktion des Timers an.
Erfolgt überhaupt keine Anzeige und blinkt der Doppelpunkt nicht, muss möglicherweise die Batterie des Timers ersetzt werden. Die Batterien sollten einmal jährlich ersetzt werden.
Counting Mode (Messmodus)
Die START-Taste drücken, um den Messmodus einzustellen. 
Wenn der Apgar-Timer mit der Messung beginnt, zählt die Anzeige in Intervallen von 1 Sekunde von 00:00 bis zu höchstens 1 Stunde aufwärts (59:59 auf der Anzeige), danach stellt sich automatisch der Standby-Modus ein.
Während der Messung signalisiert der Timer die Intervalle für die Apgar-Werte mittels akustischer Signale: 
1 Minute: 
1 Signalton

5 Minuten: 
2 Signaltöne


10 Minuten:
3 Signaltöne

Freeze-Modus
Die Anzeige kann eingefroren werden, während die tatsächliche Zeit im Hintergrund weiterläuft; dies ermöglicht die Zeiterfassung vom Beginn des Messzyklus eines bestimmten Ereignisses. 
Die Taste FREEZE drücken, um den Freeze-Modus einzustellen.
Während die Anzeige eingefroren wird, blinkt der Doppelpunkt (:) weiter.
Durch Drücken der START- oder FREEZE-Taste kann der Freeze-Modus verlassen und zum Messmodus zurückgekehrt werden.
Nach dem Ausschalten der Freeze-Funktion misst der Apgar-Timer weiter und kehrt zur Erfassung der laufenden verstrichenen Gesamtzeit zurück.
Falls ein Apgar-Wert-Intervall erreicht wird, solange der Apgar-Timer auf Freeze-Modus eingestellt ist, piept der Timer wie im Messmodus, um dieses Intervall zu signalisieren, bleibt aber im Freeze-Modus, bis dieser vom Benutzer ausgeschaltet wird.
Reset-Funktion
Mit der Reset-Funktion kann der Timer auf null zurückgesetzt und in den Standby-Modus geschaltet werden.
Die RESET-Taste drücken, um den Timer auf null zurückzusetzen.
Technische Daten
	Abmessungen (ohne Konsole)
	142 mm (B) x 130 mm (H) X 40 mm (T)

	Gewicht
	551 g

	Anzeige
	Vierstellige LCD-Anzeige. Ziffernhöhe: 25 mm

	Betrieb
	4 x AA/LR6/MN1500 1,5 V Alkali-Batterien

	Bedienfunktionen
	Start, Freeze Ein/Aus, Reset

	Akustische Signale
	1, 5, 10 Minuten


Batterieaustausch
Damit eine optimale Leistung gewährleistet ist, sollten die Batterien einmal jährlich ausgetauscht werden.
Wenn der Apgar-Timer nicht benötigt oder aufbewahrt wird, müssen die Batterien herausgenommen werden.
Die zwischen den Nachrichten „Lo“ und „Batt“ blinkende LCD-Anzeige weist auf einen niedrigen Batteriestand hin. Wenn diese Nachricht erscheint, sollten die Batterien frühestmöglich ausgetauscht werden.
Für den Austausch der Batterien die Befestigungskonsole auf der Timer-Rückseite mithilfe eines 3/16-Zoll-Inbus-Schlüssels entfernen und anschließend mit einem kleinen Schraubenzieher das Batteriegehäuse aufschrauben. Die alten Batterien entfernen und die neuen einlegen (4 x AA/LR6/MN1500 1,5-V Alkali). Dabei ist die richtige Polung zu beachten. 
Die leeren Batterien sind entsprechend den örtlichen Vorschriften zu entsorgen.
Regelmäßige Wartung
Es empfiehlt sich, mindestens einmal jährlich die einwandfreie Funktion des Apgar-Timers zu überprüfen.
Die Wartung ist anhand des mitgelieferten Wartungsformulars durchzuführen. Das Gerät enthält keine durch den Benutzer wartbaren Teile: falls das Gerät die technischen Voraussetzungen nicht erfüllt, schicken Sie es bitte zur Reparatur an Viamed.
	Dokument Ref.:
Version:
	1.0

	Wartungsformular für digitalen Apgar-Timer


	Klinik / Einrichtung:
Ort (Abteilung, Zimmer Nr.):
Techniker (Druckschrift):
Wartungsdatum:
	

	
	

	
	

	
	

	Maßnahme

	
	Weitere Maßnahmen erforderlich
	OK

	Seriennummer: 


	
	

	Batterien ausgetauscht
Anmerkungen:
	□
	□

	Prüfung auf allgemeine Anzeichen eines Schadens
Anmerkungen:
	□
	□

	Prüfung, ob START-Taste Counting Mode (Messmodus) aktiviert
Anmerkungen:
	□
	□

	Prüfung, ob FREEZE-Taste Freeze Mode (Freeze-Modus) aktiviert
Anmerkungen:
	□
	□

	Prüfung, ob durch Drücken der FREEZE-Taste wieder auf Messmodus  umgestellt wird
Anmerkungen:
	□
	□

	Nochmalige Aktivierung des Freeze-Modus und Prüfung, ob mit START-Taste wieder auf den Messmodus umgestellt wird
Anmerkungen:
	□
	□

	Prüfung, ob RESET-Taste Stand-by Mode (Stand-by-Modus) aktiviert
Anmerkungen:
	□
	□

	Eine Stoppuhr starten und gleichzeitig auf START drücken
	
	

	Überprüfung des einzelnen Signaltons bei 1 Minute
Anmerkungen:
	□
	□

	Überprüfung der zwei Signaltöne bei 5 Minuten
Anmerkungen:
	□
	□

	Überprüfung der drei Signaltöne bei 10 Minuten
Anmerkungen:
	□
	□

	Prüfung, ob Zählerstand und Stoppuhr nach 10 Minuten übereinstimmen (mit einer Abweichung von +/- 1 Sek.)
Anmerkungen:
	□
	□

	Prüfung, ob Klemmhalterung und Konsole fest sitzen
Anmerkungen:
	□
	□

	Reinigung des Geräts entsprechend der Beschreibung in der Bedienungsanleitung
Anmerkungen:
	□
	□

	Weitere Hinweise oder Anmerkungen:



Sonderzubehör
	Teilenummer
	Beschreibung

	0320200
	Medirail Befestigungskonsole

	0121199
	Schwenkstativ

	0121200
	Universal-Klemmhalterung


Reinigung und Dekontamination
Für die regelmäßige Reinigung des Apgar-Timers können Isopropylalkohol oder eine milde Reinigungslösung verwendet werden. Dabei sind die Empfehlungen des Herstellers zu beachten.
Für eine Dekontamination ist das Gerät entsprechend den Richtlinien zur manuellen Handhabung „Teil 2; Reinigung (manuell) – ohne Eintauchen“ zu reinigen.
Gewährleistung
Viamed gewährleistet, dass die Waren keine Produktionsfehler haben. Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Versanddatum Werk/Lager Viamed.  
Die Haftung begrenzt sich ausschließlich auf den Ersatz und die Reparatur der Waren und schließt Versandkosten oder sonstige anfallenden Kosten aus.
Es besteht keine Gewährleistung für Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Unfallschaden oder Reparaturen, die nicht von Viamed oder einem autorisierten Wartungszentrum durchgeführt wurden.
Kontaktdaten des Unternehmens
Viamed Ltd.
15 Station Road
Cross Hills
Keighley
West Yorkshire
BD20 7DT
Großbritannien
Tel: +44 (0)1535 634542
Fax: +44 (0)1535 635582
E-Mail: info@viamed.co.uk
Web: www.viamed.co.uk






© Copyright 2009 Viamed Ltd.
3

