## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1538
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.01.2021 | OOM102 | V 104341 | 13066 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104342 | 12704 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104343 | 13018 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104344 | 12937 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104345 | 12684 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104346 | 12824 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104347 | 12717 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104348 | 12855 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104349 | 12637 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104350 | 12728 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104351 | 12679 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104352 | 12944 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104353 | 12948 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104354 | 12565 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104355 | 12940 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104356 | 12929 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104357 | 13025 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104358 | 12960 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104359 | 12891 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104360 | 12966 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104361 | 12813 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104362 | 12878 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104363 | 12837 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104364 | 12956 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104365 | 12783 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104366 | 12846 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104367 | 12798 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104368 | 13259 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104369 | 12656 | 117 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104370 | 12551 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104371 | 12754 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104372 | 12754 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104373 | 12854 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104374 | 13072 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104375 | 13072 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104376 | 13339 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104377 | 12880 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104378 | 12582 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104379 | 13065 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104380 | 12826 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104381 | 12843 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104382 | 12771 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104383 | 12775 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104384 | 12570 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104385 | 12945 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104386 | 13071 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104387 | 12821 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104388 | 12695 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104389 | 12633 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104390 | 12698 | 117 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104391 | 12895 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104392 | 12555 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104393 | 12397 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104394 | 12593 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104395 | 12971 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104396 | 12545 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104397 | 12746 | 117 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104398 | 13008 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104399 | 12532 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104400 | 12752 | 117 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104401 | 12779 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104402 | 12759 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104403 | 12452 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104404 | 12828 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104405 | 12541 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104406 | 12498 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104407 | 12781 | 117 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104408 | 12471 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104409 | 13062 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104410 | 12711 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104411 | 12653 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104412 | 12743 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104413 | 12738 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104414 | 12736 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104415 | 12864 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104416 | 12816 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104417 | 12427 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104418 | 12747 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104419 | 13012 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104420 | 12966 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104421 | 12685 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104422 | 12743 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104423 | 12716 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104424 | 12351 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104425 | 12632 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104426 | 12841 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104427 | 12569 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104428 | 12587 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104429 | 13042 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104430 | 12868 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104431 | 12662 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104432 | 12878 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104433 | 12587 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104434 | 12770 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104435 | 13080 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104436 | 12786 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104437 | 12553 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104438 | 12662 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104439 | 12628 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104440 | 12691 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104441 | 12871 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104442 | 12715 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104443 | 12778 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104444 | 12855 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104445 | 12790 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104446 | 13012 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104447 | 12412 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104448 | 12784 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104449 | 12665 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104450 | 12944 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104451 | 12669 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104452 | 12842 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104453 | 12820 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104454 | 12575 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104455 | 12619 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104456 | 12549 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104457 | 12675 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104458 | 12981 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104459 | 12670 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104460 | 12836 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104461 | 12915 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104462 | 12808 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104463 | 12786 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104464 | 12775 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104465 | 12674 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104466 | 12989 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104467 | 12820 | 117 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104468 | 12670 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104469 | 12578 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104470 | 12608 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104471 | 12487 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104472 | 12625 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104473 | 12748 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104474 | 12730 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104475 | 12995 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104476 | 12686 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104477 | 12777 | 117 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104478 | 12741 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104479 | 12733 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104480 | 12636 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104481 | 12631 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104482 | 12822 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104483 | 13001 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104484 | 12809 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104485 | 12961 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104486 | 13166 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104487 | 12815 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104488 | 12961 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104489 | 12692 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104490 | 12913 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104491 | 12888 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104492 | 12633 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104493 | 12947 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104494 | 12870 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104495 | 12881 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104496 | 12831 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104497 | 13061 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104498 | 12938 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104499 | 12931 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104500 | 12819 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104501 | 12755 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104502 | 12766 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104503 | 12580 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104504 | 12895 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104505 | 12700 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104506 | 13132 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104507 | 12668 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104508 | 12869 | 117 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104509 | 12703 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104510 | 13313 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104511 | 12654 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104512 | 12244 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104513 | 12907 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104514 | 12884 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104515 | 13045 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104516 | 12566 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104517 | 12867 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104518 | 12696 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104519 | 12988 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104520 | 12785 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104521 | 12584 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104522 | 12898 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104523 | 12887 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104524 | 12859 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104525 | 12731 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104526 | 12705 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104527 | 12375 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104528 | 12384 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104529 | 12761 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104530 | 12773 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104531 | 12678 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104532 | 12929 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104533 | 12817 | 119 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104534 | 12606 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104535 | 12527 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104536 | 12780 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104537 | 12671 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104538 | 12714 | 118 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104539 | 12740 | 120 | +
29.01.2021 | OOM102 | V 104540 | 12643 | 119 | +