## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST1833
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102591 | 7520 | 21 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102592 | 7550 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102593 | 7685 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102594 | 7785 | 42 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102595 | 7658 | 49 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102596 | 7891 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102597 | 7708 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102598 | 7745 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102599 | 7806 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102600 | 7653 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102601 | 7888 | 19 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102602 | 8061 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102603 | 7940 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102604 | 7944 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102605 | 7848 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102606 | 7988 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102607 | 7771 | 41 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102608 | 8140 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102609 | 7970 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102610 | 8022 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102611 | 7876 | 40 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102612 | 7935 | 34 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102613 | 7900 | 43 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102614 | 7978 | 43 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102615 | 7828 | 26 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102616 | 7922 | 35 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102617 | 7026 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102618 | 7959 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102619 | 7906 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102620 | 7933 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102621 | 7756 | 42 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102622 | 8017 | 41 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102623 | 7948 | 38 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102624 | 7962 | 59 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102625 | 7854 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102626 | 7939 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102627 | 7863 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102628 | 7844 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102629 | 7959 | 41 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102630 | 7777 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102631 | 7803 | 66 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102632 | 7855 | 43 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102633 | 7910 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102634 | 7958 | 42 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102635 | 7844 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102636 | 7833 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102637 | 7888 | 44 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102638 | 7948 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102639 | 7928 | 44 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102640 | 7948 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102641 | 7957 | 44 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102642 | 7902 | 42 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102643 | 7907 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102644 | 7946 | 51 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102645 | 7918 | 61 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102646 | 7942 | 49 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102647 | 7982 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102648 | 7976 | 58 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102649 | 7916 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102650 | 7925 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102651 | 7973 | 51 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102652 | 7896 | 57 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102653 | 8016 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102654 | 8027 | 41 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102655 | 7906 | 59 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102656 | 7833 | 49 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102657 | 8013 | 51 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102658 | 8003 | 43 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102659 | 7905 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102660 | 8085 | 58 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102661 | 7941 | 41 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102662 | 7993 | 59 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102663 | 7873 | 54 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102664 | 7849 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102665 | 7845 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102666 | 7845 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102667 | 7885 | 31 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102668 | 8043 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102669 | 8005 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102670 | 7970 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102671 | 7934 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102672 | 7876 | 51 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102673 | 7908 | 44 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102674 | 7934 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102675 | 7966 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102676 | 7866 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102677 | 7971 | 37 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102678 | 7744 | 22 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102679 | 8050 | 49 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102680 | 7979 | 48 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102681 | 7937 | 44 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102682 | 7974 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102683 | 7993 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102684 | 8150 | 42 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102685 | 8008 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102686 | 8006 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102687 | 7984 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102688 | 8013 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102689 | 8067 | 43 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102690 | 7992 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102691 | 7981 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102692 | 7897 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102693 | 7915 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102694 | 7853 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102695 | 8020 | 56 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102696 | 8061 | 47 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102697 | 7910 | 36 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102698 | 7926 | 49 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102699 | 7900 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102700 | 8003 | 55 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102701 | 7970 | 32 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102702 | 7983 | 52 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102703 | 7974 | 44 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102704 | 7958 | 39 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102705 | 7975 | 46 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102706 | 7748 | 48 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102707 | 7966 | 53 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102708 | 8091 | 45 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102709 | 8128 | 50 | +
26.04.2021 | OOD103-JFD | 102710 | 7930 | 41 | +