	SpiroTrue® A Flowsensor
Zweckbestimmung
Hitzdraht-Flowsensor zur Messung des Volumenstromes in Anästhesie- u. Beatmungsgeräten des Herstellers DRÄGER, kompatibel zu:
Bezeichnung

Bestell-Nr.

Spirolog FlowSensor
8403735-06
Benutzung / Aufbereitung

· Abgleich, Handhabung und Sensorwechsel entsprech- end der jeweiligen gerätespezifischen Gebrauchsanweisung.
· Der Sensor ist nicht autoklavierbar!
· Bei Bedarf kann der Sensor vor Gebrauch ETO sterilisiert werden.

· Den Sensorinnenraum nicht mechanisch, mit Druckluft oder Wasserstrahl reinigen – dies führt zur Zerstörung der dünnen Messdrähte!

· Mehrmalige Desinfektion mit 70%iger Ethanollösung möglich, anschließend gut ablüften lassen!

· Wenn eine Kontamination dennoch nicht auszuschließen ist, muss der Sensor ausgetauscht werden.

· Die Lebensdauer des Sensors ist begrenzt. Wenn der Kalibriervorgang nicht mehr möglich ist, muss ein Austausch vorgenommen werden.
[image: image1.jpg]


[image: image2.png]




[image: image3.png]


Viamed Ltd

[image: image4.png]


15 Station Road
Cross Hills

Keighley

West Yorkshire, BD20 7DT

United Kingdom

	SpiroTrue® A Flowsensor
Intended Use

Hot wire flow sensor for use in Dräger ventilators

Compatible with:
Description

Order-No.

Spirolog FlowSensor
8403735-06
Instructions for use

· Alignment, operation and sensor replacement must be carried out in accordance with the relevant device-specific instruction manual.
· The sensor cannot be autoclaved!

· The sensor can be sterilized with ETO before usage!

· Do not clean inside of the sensor in a mechanical way, with compressed air or jet of water because this will lead to damage of the thin measuring wires!
· Several disinfection cycles with Ethanol solution 70% possible, afterwards let dry in air for a while!

· If there is a possibility that the sensor is still contaminated, a new one must be fitted.

· Life cycle of the sensor is limited. It can be used as long as calibration in the ventilator is possible.

Viamed Ltd

15 Station Road
Cross Hills

Keighley

West Yorkshire, BD20 7DT

United Kingdom

	SpiroTrue® A Flowsensor
Empleo

Flow Sensor de alambre térmico para la medición del corriente de volumen en aparatos de anestesia y de respiración del fabricante DRÄGER, compatible a:

Denominación/Nombre

Art. no.

Spirolog FlowSensor
8403735-06
Instrucciones de uso / Tratamiento

· Ajuste, manejo y cambio del sensor tienen ser efectuados según las instrucciones de uso correspondientes del aparato.

· El sensor no puede ser introducido en autoclave!
· En caso de ser necesario, el sensor puede ser esterilizado con ETO antes de su aplicación.

· ¡No limpiar el interior del sensor de modo mecánico, con aire comprimido o chorro de agua porque tal tratamiento provoca la destrucción de los alambres finos de medición!

· Se pueden efectuar varios ciclos de desinfección con una solución de etanol al 70 %. ¡Airear el sensor bien inmediatamente después!

· Si no se puede descartar la posibilidad de una contaminación, debe ser sustituido el sensor.

· La durabilidad del sensor es limitada. Hay que sustituirlo si ya no es posible calibrarlo.

Viamed Ltd

15 Station Road
Cross Hills

Keighley

West Yorkshire, BD20 7DT

United Kingdom
	SpiroTrue® A Flowsensor
Mode d’utilisation de l’appareil
Capteur de flux avec fil thermique, mesureur du courant de volume dans les appareils d’anesthésie et de respiration artificielle du fabricant DRÄGER, compatible avec :
  

Désignation 
Réf.
Spirolog FlowSensor
8403735-06
Utilisation / Manipulation

· Pour ce qui est de l’alignement, du maniement et du changement de capteur, se référer au mode d’emploi respectif de chaque appareil.
· Le capteur ne doit pas être introduit en autoclave !
· En cas de besoin, il est possible de stériliser le capteur avant son utilisation avec de l’ETO.
· Ne pas nettoyer l’intérieur du capteur de manière mécanique, ni avec de l’air comprimé, ni en utilisant un jet d’eau, afin de ne pas endommager les fils de mesurage fragiles !
· Il est possible d’effectuer plusieurs cycles de désinfection avec une solution d’éthanol à 70 %. Après le traitement, il faudra soigneusement aérer le capteur!
· Si une contamination ne peut être évitée, il faudra procéder à un changement de capteur.
· La durée de fonctionnement du capteur est limitée. A partir du moment où le calibrage ne fonctionne plus, le capteur devra être changé.

Viamed Ltd

15 Station Road
Cross Hills

Keighley

West Yorkshire, BD20 7DT

United Kingdom 


-40°C





+70°C





-40°C





+70%





0%





0%





+70°C





+70%





-40°C





+70%





+70°C





0%





0%





+70%





+70°C





-40°C








SpiroTrue A Flowsensor User Instructions V2.0

Part No. 4390002

