## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1821
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
28.05.2021 | OOM201 | V 121951 | 18856 | 344 | 19117 | 348 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121952 | 19228 | 346 | 19149 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121953 | 18251 | 343 | 19230 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121954 | 18751 | 344 | 19424 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121955 | 15430 | 349 | 14553 | 349 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121956 | 19024 | 343 | 19994 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121957 | 19101 | 348 | 19178 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121958 | 19907 | 83 | 20179 | 114 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121959 | 18141 | 102 | 18685 | 108 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121960 | 19266 | 104 | 19748 | 110 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121961 | 19063 | 87 | 20044 | 99 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121962 | 19516 | 97 | 19196 | 97 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121963 | 18975 | 344 | 19426 | 342 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121964 | 17870 | 347 | 18675 | 341 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121965 | 19401 | 344 | 18745 | 341 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121966 | 18846 | 344 | 18015 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121967 | 18058 | 349 | 19739 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121968 | 18463 | 344 | 19056 | 347 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121969 | 19468 | 348 | 18649 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121970 | 18702 | 347 | 20092 | 342 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121971 | 18168 | 346 | 18450 | 349 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121972 | 18856 | 345 | 18825 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121973 | 18310 | 345 | 17687 | 347 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121974 | 19386 | 340 | 20132 | 348 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121975 | 18770 | 343 | 18801 | 346 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121976 | 20128 | 347 | 19969 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121977 | 19564 | 344 | 17572 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121978 | 19641 | 349 | 17688 | 346 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121979 | 18427 | 346 | 18082 | 347 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121980 | 18789 | 349 | 19225 | 348 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121981 | 18469 | 340 | 17930 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121982 | 18421 | 349 | 18926 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121983 | 18848 | 343 | 18603 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121984 | 18466 | 350 | 19464 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121985 | 18115 | 347 | 18482 | 342 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121986 | 17256 | 345 | 19207 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121987 | 19809 | 340 | 18351 | 349 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121988 | 18621 | 348 | 19429 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121989 | 19004 | 341 | 19499 | 342 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121990 | 19075 | 350 | 18728 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121991 | 20056 | 349 | 19664 | 348 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121992 | 17967 | 345 | 18764 | 342 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121993 | 18709 | 347 | 18949 | 342 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121994 | 18291 | 347 | 18960 | 343 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121995 | 18464 | 350 | 19553 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121996 | 18380 | 348 | 18476 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121997 | 18080 | 344 | 18642 | 346 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121998 | 18444 | 349 | 18409 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 121999 | 19311 | 349 | 19217 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122000 | 19355 | 347 | 18685 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122001 | 19380 | 345 | 18646 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122002 | 18235 | 349 | 18414 | 346 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122003 | 18678 | 347 | 18360 | 342 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122004 | 18272 | 346 | 18776 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122005 | 17692 | 344 | 18405 | 340 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122006 | 17923 | 345 | 19230 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122007 | 18271 | 342 | 18908 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122008 | 18667 | 344 | 19030 | 347 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122009 | 19314 | 348 | 19109 | 348 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122010 | 18507 | 347 | 18869 | 341 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122011 | 18851 | 345 | 19213 | 347 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122012 | 19048 | 347 | 19591 | 343 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122013 | 18830 | 346 | 18716 | 343 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122014 | 18751 | 350 | 17342 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122015 | 17100 | 350 | 18940 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122016 | 18529 | 350 | 17637 | 347 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122017 | 18698 | 345 | 19289 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122018 | 18435 | 343 | 18770 | 343 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122019 | 18019 | 344 | 19302 | 349 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122020 | 18731 | 343 | 18667 | 342 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122021 | 20129 | 347 | 18943 | 347 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122022 | 19046 | 350 | 18912 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122023 | 18435 | 345 | 19400 | 341 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122024 | 18293 | 350 | 18036 | 346 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122025 | 18277 | 345 | 19666 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122026 | 18365 | 349 | 17635 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122027 | 19049 | 341 | 18420 | 346 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122028 | 18902 | 346 | 18845 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122029 | 18263 | 343 | 18004 | 348 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122030 | 18526 | 344 | 18746 | 342 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122031 | 19304 | 349 | 19095 | 340 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122032 | 18704 | 343 | 19664 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122033 | 18579 | 344 | 18482 | 347 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122034 | 18414 | 348 | 18468 | 345 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122035 | 18807 | 350 | 19782 | 348 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122036 | 18141 | 343 | 19395 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122037 | 19012 | 348 | 18675 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122038 | 19481 | 344 | 19126 | 343 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122039 | 17626 | 346 | 16209 | 343 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122040 | 19258 | 345 | 19215 | 346 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122041 | 17677 | 342 | 17861 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122042 | 19244 | 346 | 18026 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122043 | 19496 | 347 | 19641 | 344 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122044 | 18411 | 341 | 18074 | 346 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122045 | 18425 | 350 | 18565 | 348 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122046 | 18204 | 342 | 18014 | 349 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122047 | 18694 | 346 | 18381 | 346 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122048 | 19159 | 340 | 18271 | 350 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122049 | 18874 | 349 | 18569 | 348 | +
28.05.2021 | OOM201 | V 122050 | 18541 | 345 | 18567 | 341 | +