[image: image1.jpg]MEDICAL




2100 Puls Oximeter 

[image: image2.jpg]digital





4Teil 1: 
Garantieinformationen
5
Teil 2: 
Sicherheitsinformationen
6
Teil 3: 
Symboldefinitionen
10
Teil 4: 
Preparation auf der Verwendung
11
Teil 5: 
Routinemäßige Verwendung
15
Teil 6: 
Softkeys und Umstände-Speisekarte
19
Teil 7: 
Sensoren und Zubehöre
21
Teil 8: 
Mitteilungen und Störungsbeseitigung
22
Teil 9: 
Aufrechterhaltung und Dienst
24
Teil 10: 
Genaue Angabe
25
Teil 11: 
Serielles und Analog Communication
28
Anlage A: 
Letztverbraucher genehmigt Einverständnis
30


Für weitere Informationen über den OSI Medizinisch 2100, Digitale DelphinspO2-Sensoren, Vergrößerungskabel oder anderer OSI Medizinische Produkte, Kontakt,: 

OSI Medical, Inc.
13801 McCormick Dr

Tampa, FL 33626  USA
Tel / Fax:  (813) 818-7488
www.osimed.com
sales@osimed.com 


Teil 1: 
Garantieinformationen 

Dieses Produkt wird gegen Materialfehler und Arbeitsqualität, und innerhalb veröffentlichter genauer Angabe unter normaler Verwendung für einen Zeitraum von einem Jahr vom Datum originaler Sendung zu operieren, gerechtfertigt. Batterien und Zünder werden nicht gerechtfertigt. 

Um einen Garantieanspruch zu erbitten, wenden Sie sich OSI für Rückkehrgenehmigung und Anweisungen Medizinisch. Sehen Sie Teil 9: Aufrechterhaltung und Dienst für mehr Informationen. 

Wenn eine Prüfung von OSI Medizinisch enthüllt solche Produkte oder Bauteile, um mangelhaft zu sein, OSI, den Medizinische einzige Pflicht auf Reparatur oder Ersatz beschränkt wird, bei OSI Medizinische Möglichkeit, vom fehlerhaften Produkt oder dem Bestandteil. 

Diese Garantie erstreckt sich zu keinem Produkt, das Mißbrauch unterlag, Vernachlässigung oder Unfall; dieses wurde von Ursachen zum Produkt extern beschädigt; oder das wurde in Übertretung von den Betriebsanleitungen, die mit dem Produkt geliefert werden, benutzt. Diese Garantie erstreckt sich zu keinem Produkt, das auf jede Weise modifiziert wurde, oder nahm auseinander oder sich wieder versammelte durch jemanden anders als OSI Medizinisch oder ein befugter OSI Medizinischer Agent. Diese Garantie erstreckt sich zu keinen Zubehören, oder andere externe Instrumente oder Geräte, die mit dem oximeter verbunden werden. 

Digitaler Delphin, den Wiederverwendbare Sensoren und Vergrößerungskabel nicht unter dieser Garantie gedeckt werden. Beziehen Sie sich auf die Informationen, die jene Produkte für Garantiebegriffe und Bedingungen begleiten. 

DIESE WARRANTY, ZUSAMMEN MIT IRGENDEINER ANDEREN BESTIMMTEN GESCHRIEBENEN GARANTIE, DIE VIELLEICHT VON OSI AUSGEGEBEN WIRD, IST MEDIZINISCHE AG DIE EINZIGE UND AUSSCHLIEßLICHE GARANTIE IM HINBLICK AUF OSI-MEDICAL.S-PRODUKTE. THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ANY ORAL OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILTY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. OSI MEDIZINISCH WIRD FÜR KEIN INCIDENTAL, BESONDEREN OR FOLGESCHÄDEN, VERANTWORTLICH SCHADEN-OR-KOSTEN SEIN DIREKT OR, DAS INDIREKT AUS DEM VERLUST-OR-VERLUST AN DER VERWENDUNG IRGENDEINES PRODUCTS ENTSTEHT. 

Kauf oder Besitz dieses Gerätes trägt keine bestimmte oder vorausgesetzte Lizenz, dieses Gerät mit Ersatzteilen oder Zubehören zu benutzen, die würden, allein oder in Verbindung mit diesem Gerät, fallen Sie innerhalb dem Umfang von einem oder mehr der Patente zu diesem Gerät erzählend. 

Teil 2: 
Sicherheitsinformationen 

TEILEN DIE GANZEN SICHERHEITS-INFORMATIONEN VOR ES, DEN OXIMETER ZU BEDIENEN. 

Beabsichtigte Verwendung 

Der OSI Medizinische 2100 Pulse Oximeter ist für ununterbrochenes nichtinvasives Überwachen von zweckmäßiger Sauerstoffsättigung von arteriellem Hämoglobin (SpO2) und Impulsrate bestimmt, maß durch einen SpO2-Sensor, für Erwachsenen, und Kinder Patienten größer als 30 kg in Krankenhäusern, Krankenhausart-Anlage, und kehrt Umgebungen zurück. 

Anzeichen für die Verwendung 

Auf der OSI Medizinische 2100 Oximeter wird für das ununterbrochene nichtinvasive Überwachen von zweckmäßiger Sauerstoffsättigung von arteriellem Hämoglobin (SpO2) und Impulsrate hingewiesen, das von einem SpO2-Sensor gemessen wird. Auf den oximeter wird für die Verwendung als Erwachsener hingewiesen, und Kinder Patienten größer als 30 kg während keiner Bewegung und bedeutet Bedingungen, und für beide gut oder schlecht perfused-Patienten in Krankenhäusern, Krankenhausart-Anlage, und kehrt Umgebungen zurück. 

Prinzipien der Bedienung 

Der oximeter wird auf drei Prinzipien basiert: 

· Oxyhämoglobin und deoxyhemoglobin unterscheiden sich in ihrer Absorption roten und infraroten Lichtes (Spektrophotometrie). 

· Das Volumen arteriellen Blutes in Gewebe und dem Licht, die von den Blutänderungen während des Pulses aufgenommen werden, Fotoplethysmographie. 

· Rote und infrarote leichte Leuchtdioden (Leuchtdioden) in Sensoren dienen als die leichten Quellen, und eine Fotodiode dient als der photodetector. 

Warnungen und Vorsicht 

Eine WARNING weist zum Patienten oder dem Benutzer auf mögliche Verletzung hin. 

Eine CAUTION weist auf möglichen Ausrüstungsschaden oder Funktionsstörung hin. 

Warnungen 

Der oximeter sollte nur von qualifiziertem Personal bedient werden. Lesen Sie alle Anweisungen, vorbeugende Informationen und genaue Angabe vor der Verwendung. 

EXPLOSIONS-GEFAHR: benutzen Sie den oximeter nicht in der Gegenwart von feuergefährlichen Anästhetikas oder anderen feuergefährlichen Substanzen in Verbindung mit Luft, Sauerstoff-bereicherten Umgebungen oder Distickstoffmonoxyd. 

Scheck beunruhigt Grenzerahmen jedes Mal, wenn der oximeter benutzt wird. 

Der oximeter wird in geduldiger Einschätzung nur als ein Zusatz beabsichtigt. Es muß in Verbindung mit Einschätzung von klinischen Zeichen und Symptomen benutzt werden. 

Ein oximeter sollte nicht als ein Apnoemonitor benutzt werden. 

Ein oximeter sollte ein frühes Warnungsgerät betrachtet werden. Als ein Trend zu geduldiger Sauerstoffentladung wird gezeigt, Blutproben sollten von einem Laboratorium-Mitoximeter analysiert werden, um die Bedingung des Patienten vollständig zu verstehen. 

Wenn eine Alarmbedingung vorkommt, während der Alarmton, den stumme Funktion engagiert wird, nur die visuellen Alarmanzeichen werden gezeigt. 

Bringen Sie keinen Alarmton zum Schweigen, engagieren Sie dem Alarmton stumme Funktion, oder vermindert das Alarmtonvolumen, wenn geduldige Sicherheit gefährdet werden konnte. 

Das Krankenschwesternanrufmerkmal sollte nicht für geduldige und Systemalarme als die primäre Quelle benutzt werden. Die hörbaren und visuellen Alarme des Oximeter's benutzt in Verbindung mit klinischen Zeichen und Symptomen, sind die primären Quellen für das Entschließen, daß eine Alarmbedingung existiert. 

Blockieren Sie den Sprecher nicht. Den Sprecher zu blockieren, resultiert vielleicht in einen unhörbaren Alarmlaut. 

Führen Sie Patienten, der telegraphiert, um die Möglichkeit von geduldiger Verwicklung oder Erwürgen zu reduzieren, vorsichtig. 

Setzen Sie den oximeter nicht, wo die Kontrollen vom Patienten verwandelt werden können. 

Setzen Sie den oximeter in keine Position, die es verursachen könnte, oder jedes Gerät setzte sich in Verbindung damit, auf den Patienten oder die Bedienungsperson zu fallen. Lösen Sie sich nicht auf oder tragen Sie den oximeter durch das Stromversorgungskabel oder geduldiges Kabel. 

Benutzen Sie nur OSI Medizinische Digitale Delphinoximetry-Sensoren und Vergrößerungskabel für SpO2-Maße des oximeter. Die Sensoren von anderem Hersteller und geduldige Kabel verursachen vielleicht falsche Aufführung. 

Vor der Verwendung, lesen Sie die Digitale Delphin Oximetry Sensor Gebrauchsanweisung und Vergrößerungskabelgebrauchsanweisung vorsichtig. 

Gewebeschaden kann von falschem Antrag oder der Verwendung eines Digitalen Delphinoximetry-Sensors verursacht werden. Inspizieren Sie die Sensorenstelle wie in der Digitalen Delphin Oximetry Sensor Gebrauchsanweisung angeordnt, um Hautintegrität und korrekte Sensorenpositionierung und Haftfähigkeit sicherzustellen. 

Benutzen Sie keine beschädigten Digitalen Delphinoximetry-Sensoren oder Geduldige Kabel. Benutzen Sie keinen Digitalen Delphinoximetry-Sensor mit ungeschützten optischen oder elektrische Bestandteilen. Tauchen Sie den Sensor oder das Kabel nicht in Wasser, Lösungsmittel oder das Reinigen von Lösungen, ein. Die Sensoren, geduldige Kabel und Verbindungsstecker sind nicht wasserdicht. Sterilisieren Sie keine Digitalen Delphinoximetry-Sensoren oder Vergrößerungskabel durch Leuchten, Dampf oder Äthylenoxyd. Sehen Sie die reinigenden Anweisungen in der Gebrauchsanweisung für wiederverwendbare Digitale Delphinsensoren und Vergrößerungskabel. 

Ziehen Sie nicht auf dem Sensor oder Vergrößerungskabel, ander als den Sensor vom Vergrößerungskabel, oder das Vergrößerungskabel vom oximeter zu trennen, zu trennen. Beziehen Sie sich auf die Gebrauchsanweisung für Digitale Delphinoximetry-Sensoren und Vergrößerungskabel für richtige Verbindung und Trennungsanweisungen. 

Wenn der oximeter auf einer rutschigen Oberfläche ist, behalten Sie den oximeter, während Sie die Schlüssel drücken, um ihn/es zu hindern, möglicherweise aus Position zu rutschen. 

Ziehen Sie immer den Sensor vom Patienten um und trennen Sie den Patienten vollständig davor vom oximeter, den Patienten zu baden. 

Benutzen Sie die oximeter oder Digitale Delphinoximetry-Sensoren nicht während Kernspinresonanztomographie (KST), die absucht. Veranlaßte Strömung konnte Brandflecke potentiell verursachen. Der oximeter beeinflußt vielleicht das MRI-Bild, und die MRI-Einheit beeinflußt vielleicht die Genauigkeit der oximetry-Maße. 

Sich Substanzen einmischend: Karboxyhämoglobin erhöht irrtümlich vielleicht SpO2-Lektüren. Das Niveau der Zunahme ist zur Menge von Karboxyhämoglobin ungefähr gleich anwesend. Farbstoffe oder irgendeine Substanz, die Farbstoffe enthält, die übliche arterielle Pigmentation verändern, verursacht vielleicht falsche Lektüren. 

Benutzen Sie keine malfunctioning-Ausrüstung. Die Einheit hat durch OSI Medizinisch oder ein befugter OSI Medizinischer Dienstvertreter repariert. 

ELEKTROSCHOCK-GEFAHR: ziehen Sie die oximeter-Decke nicht um. Es gibt keine Benutzer-strapazierfähigen Stücke im oximeter. Eine Bedienungsperson führt nur vielleicht in diesem Handbuch ausdrücklich beschriebene Aufrechterhaltungsverfahren auf. Messen Sie die Auslaufenströmung, jedesmal wenn ein Peripheriegerät mit dem Fortsetzungsroman oder Analogausgabehäfen verbunden wird. Auslaufenströmung muß 100 µA nicht übersteigen. 

Grundierung: 

· Verbinden Sie den oximeter nur mit einem drei-Draht, lief auf Grund, Krankenhausgradbehälter. Der drei-Schaffner-Stecker muß in einen richtig installierten drei-Draht-Behälter eingelegt werden. Wenn ein drei-Draht-Behälter nicht verfügbar ist, muß ein qualifizierter Elektriker einen in Übereinstimmung mit dem leitenden elektrischen Code installieren. 

· Ziehen Sie den Grundierungsschaffner unter keinen Umständen vom Machtstecker um. 

· Benutzen Sie keine Vergrößerungsschnüre oder Anpassungsvorrichtungen irgendeiner Art. Das Netzkabel und der Stecker müssen intakt und unbeschädigt sein. 

· Wenn es irgendeinen Zweifel an der Integrität der schützenden Erdeschaffneranordnung gibt, operieren Sie den oximeter bis die AC-Stromversorgung auf interner Batteriemacht, daß schützender Schaffner völlig zweckmäßig ist. 

Wenn es ungeschütztes Metall auf dem Tastenfeld gibt, berühren Sie nicht wegen Risikos des Schocks gleichzeitig den Patienten und das oximeter-Tastenfeld. 

Verbinden Sie den oximeter nicht mit einer von einem Mauerschalter kontrollierten Steckdose oder dämmeriger. 

Um geduldige elektrische Isoliertheit sicherzustellen, setzen Sie sich der oximeter mit elektronisch isolierten Schaltungen nur mit anderer Ausrüstung in Verbindung. 

Substanzen von einer gebrochenen Flüssigkristalldemonstration (LCD-ANZEIGE) Module ist giftig wenn aufgenommen hat. Verwendungsvorsicht damit, einen oximeter mit einem gebrochenen Demonstrationsbauelement zu handhaben. 

In allen Umständen muß der oximeter mit einer geerdeten Stromversorgung verbunden werden, wenn WECHSELSTROM-Macht benutzt wird. 

Mit den analogen und digitalen Verbindungsflächen verbundene zusätzliche Ausrüstung, die zu den jeweiligen IEC-Standards (z.B. IEC 950 für Daten-Verarbeitungsausrüstung und IEC 601-1 für medizinische Ausrüstung) Gewähren, muß. Weiterhin werden sich alle Konfigurationen üblicher IEC-601-1-1 nach dem System richten. Jede Person gibt aus, die zusätzliche Ausrüstung mit dem Signaleingabeteil von Signal verbindet, Teil konfiguriert ein medizinisches System, und ist deshalb verantwortlich für das Sicherstellen, daß sich das System üblicher IEC-601-1-1 nach den Anforderungen des Systems richtet. Wenn in Zweifel, beraten Sie die technische Kundendienstabteilung oder Ihren örtlichen Vertreter. 

Vorsicht 

U.S. Bundesstaatliche und kanadische Gesetze beschränken dieses Gerät dadurch zu Verkauf oder auf der Reihenfolge eines genehmigten medizinischen Praktikers. 

Bestätigen Sie der Genauigkeit der Echtzeituhrrahmen jedes Mal, wenn der oximeter benutzt wird, um geduldige Trenddaten zu sammeln. 

Setzen Sie den oximeter nicht auf elektrische Ausrüstung, die vielleicht den oximeter bewirkt vom Arbeiten richtig. 

Legen Sie den oximeter nicht zu extremer Feuchtigkeit, wie direkte Aussetzung zu Regen, frei. Extreme Feuchtigkeit kann den oximeter veranlassen, zu scheitern oder ungenau aufzutreten. 

Setzen Sie keine Behälter-Gutflüssigkeiten darauf oder in der Nähe vom oximeter. Auf dem oximeter verschüttete Flüssigkeiten veranlassen es vielleicht, ungenau aufzutreten. 

Im Ereignis wird der oximeter beschädigt und wird nicht repariert, werden Sie den oximeter durch eine genehmigte gefährliche Materialien-Beseitigungseinrichtung in Übereinstimmung mit örtlichen Regulierungen los, oder bringen Sie es Medizinisch zu OSI oder ein befugter Verteiler zurück. Die interne Batterie enthält Blei und Säure, die gefährliche Verschwendungen sind. 

Das Reinigen: 

· Machen Sie keine Autoklav, Druck sterilisiert, oder Gas sterilisiert den oximeter. 

· Weichen Sie nicht ein oder tauchen Sie den oximeter in jede Flüssigkeit ein. 

· Die Verwendung, die Lösung sparsam reinigt. Übermäßige Lösung kann in den oximeter fließen und verursachen, beschädigen Sie zu internen Bestandteilen. 

· Berühren Sie sich nicht, Presse, oder reibt die oximeter-Anzeigetafeln oder Fronttastenfeldgremium mit Scheuermittel, das Verbindungen, Instrumente, Bürsten oder rauhe Oberflächenmaterialien reinigt. 

Benutzen Sie keine auf Mineralöl basierenden oder Acetonlösungen oder andere barsche Lösungsmittel, um den oximeter zu reinigen. Diese Substanzen greifen die Materialien des Gerätes an, und Mißerfolg kann resultieren. 

Maßgenauigkeit 

Wenn die Genauigkeit irgendeines Maßes des oximeter kein angemessene, erste Scheck die lebenswichtigen Zeichen des Patienten durch andere Mittel scheint, und überprüft dann den oximeter auf richtiges Funktionieren. 

Ungenaue Maße werden vielleicht dadurch verursacht: 

· Falscher Sensorenantrag oder die Verwendung. 

· Bedeutungsvolle Niveaus funktionsgestörten hemoglobins (z.B.) Karboxyhämoglobin oder Methämoglobin,; 

· Intravasale Farbstoffe wie Indozyaningrün oder Methylenblau. 

· Aussetzung zu übermäßiger Illuminierung, wie chirurgische Lampen, besonders jene mit einem Xenon leichte Quelle, Bilirubinlampen, fluoreszierende Lichter, infrarote Heizungslampen oder direktes Sonnenlicht. Aussetzung zu übermäßiger Illuminierung kann korrigiert werden, indem man den Sensor mit einem dunklen oder undurchsichtigen Material deckt. 

· Übermäßige geduldige Bewegung. 

· Venöses Pulsieren. 

Lage eines Sensors auf einem äußerst Ende mit einer Blutdruckmanschette, arteriellem Katheter oder intravasaler Linie. Verlust an Pulssignal kann in keinen der folgenden Situationen vorkommen: 

· Der Sensor ist zu dicht. 

· Es gibt übermäßige Illuminierung von leichten Quellen wie einer chirurgischer Lampe, einer Bilirubinlampe oder direktem Sonnenlicht. 

· Der Patient hat Unterdruck, schwere Vasokonstriktion, schwere Anämie oder Unterkühlung. 

· Es gibt arterielle Okklusion zum Sensor proximal. 

Der Patient ist in Herzstillstand oder Schock. 

Teil 3: 
Symboldefinitionen 

FRONT TÄFELT SYMBOLE 

	
[image: image3.wmf]
	Auf 
	[image: image4.wmf]
	Alarmbedingung 

	
[image: image5.wmf]
	Von 
	[image: image6.wmf]
	Alarm bringt zum Schweigen Schlüssel 

	

[image: image8.png]





	WECHSELSTROM-Macht 
	[image: image9.wmf]
	Demonstrationskontraständerung 

	[image: image10.wmf] –        +


	Niedrige Batterie 


HINTER TÄFELN SIE SYMBOLE 

	[image: image11.wmf]
	Art und das Zählen von Zündern 

2.0A / 250Vac, beim Handeln langsam, 
	
[image: image12.wmf]
	Art BF wandte Teil an 

	
[image: image13.png]



	Eingeschätzte Anschlußspannung 

100-240 VAC, 50-60 Hz, 
	[image: image14.wmf]!

 


	Aufmerksamkeit: beraten Sie Begleitpapiere 

	REF 
	Geschäftszeichen 
	
[image: image15.wmf]
	Analoges Signal gibt Verbindungsstecker aus 

6-Nadel-KRAWALL, weiblich, 

	SN 
	Seriennummer 

Das Format ist OSIMED-YYXXXXXX, wo YY das Fabrikationsjahr ist, (z.B.) " 00" = 2000. 
	
[image: image16.wmf]
RESPIRATIONSTRAKT 232 
	RESPIRATIONSTRAKT 232 serieller Daten-Verbindungsstecker 

	
[image: image17.wmf]U

 

 ®

 

L

 

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT

 

WITH RESPECT TO ELECTRIC SHOCK, FIRE

 

AND MECHANICAL HAZARDS ONLY

 

IN ACCORANCE WITH UL2601

-

1/CAN/CSA C22.2 NO.601.1

 

68TK

 

US

 

C

 

!

 

 

 


	Wenn gegenwärtig, weist darauf darauf hin, daß Produkt UL und CSA Classified ist. 
	
[image: image18.wmf]0123

 


	Weist darauf darauf hin, daß dieses Gerät in Befolgung von MDD 93/42/EEC ist. 

0123 sind die benachrichtigte Körpernummer. 




Teil 4: 
Preparation auf der Verwendung 

Zeichnen Sie Inspektion ab 

1. Packen Sie aus und inspizieren Sie den oximeter für externen Schaden. 

2. Überprüfen Sie die Front und hinter Gremien für den oximeter und identifizieren Sie die Verbindungsstecker, Kontrollen und Anzeiger. 

3. Verbinden Sie den oximeter mit externer Macht. Verify the green 


 EMBED PBrush  
[image: image20.png]



 indicator is illuminated.

4. Wenn das Benutzen eines wiederverwendbaren Sensors, Marke sicher öffnet es sich und schließt glatt. Ziehen Sie alle Substanzen um, die sich vielleicht zwischen die leichte Quelle und den Detektor des Sensors mit der Übermittlung des Lichtes einmischen. 

5. Presse [] und hört für die zwei zu, hupen Sie Laut von der Selbstprüfung des Oximeter's. Verify that the yellow [image: image21.wmf] –        +

 and red [image: image22.wmf] indicators flash briefly.

6. Wählen Sie einen Digitalen Delphinoximetry-Sensor und ein Vergrößerungskabel für die Verwendung aus. Bringen Sie das Vergrößerungskabel und den Sensor in Verbindung. Verifizieren Sie, die rote Sensorenleuchtdiode erleuchtet und verändert sich periodisch in Helligkeit. Befestigen Sie den Sensor an einem Finger. 

7. Nach ungefähr 10 Sekunden, verifizieren Sie die Lektüren für SpO2 und Impulsrate. 

8. Verifizieren Sie, die geduldigen Alarme funktionieren, indem sie den hohen und niedrigen SpO2 setzen, und Impulsratealarm beschränkt, damit die geduldigen Lektüren die Grenzen brechen. Stellen Sie sicher, daß das folgende vorkommt,: 

· Ein Alarmlaut klingt. 

· Die gebrochene Alarmgrenze wird hervorgehoben, und die korrespondierende geduldige Lektüre leuchtet auf die Demonstration. 

9. Verifizieren Sie, die Sensorenalarme sind zweckmäßig, indem sie den Sensor von der Sensorenstelle entfernen. Stellen Sie sicher, daß das folgende vorkommt,: 

· SENSOR VON PATIENTEN erscheint im Mitteilungsanzeigebereich. 

· Der Alarmlaut klingt. 

· The red [image: image23.wmf] indicator flashes.

10. Stecken Sie den Sensor vom oximeter aus. 

· Stellen Sie sicher, daß KEIN in Verbindung gebrachter SENSOR im Mitteilungsanzeigebereich erscheint. 

11. Verifizieren Sie Alarmruhebedienung. Press [[image: image24.wmf]]. Stellen Sie sicher, daß das folgende vorkommt,: 

· Der Alarmlaut hört auf. 

· The red [image: image25.wmf] indicator stops flashing.

Systemzeit und Datum 

Beziehen Sie sich auf Teil 6: Softkeys und Umstände-Speisekarte, um die Systemuhr zu setzen. 

Audioumstände 

Das Volumenniveau für den Puls hupt, und die Alarmtonlaute sind Benutzer verstellbar. Der Puls hupt, Volumen hat sechs Niveaus, und VON. Das Alarmtonvolumen hat sechs Niveaus. 

Um das Alarmtonvolumen einzustellen: 

· Presse [SETUP] die Umstände-Speisekarte zu zeigen. 

· Der aktuelle Alarmvolumenrahmen wird gezeigt und wird hervorgehoben. 

· Press [
[image: image26.wmf]] and [
[image: image27.wmf]] to change the setting. Presse [NÄCHSTER], [VORHERIG] oder [MEHR] ein anderes Stück einzustellen, oder drückt [EXIT] zu Patienten zurückzukommen, der Anzeigemodus überwacht. 

Um das Volumen des Pulses einzustellen, hupen Sie: 

1. Press [
[image: image28.wmf]] and [
[image: image29.wmf]] to raise or lower the pulse beep volume while in the patient monitoring display modes; or

2. Benutzen Sie die Umstände-Speisekarte: 

· Presse [SETUP] die Umstände-Speisekarte zu zeigen. Wenn es überwacht, werden die aktuellen geduldigen Daten gezeigt, aber der Puls hupt, wird zum Schweigen vorübergehend gebracht. 

· Presse [NÄCHSTER] den Pulsvolumenrahmen hervorzuheben. 

· Use [
[image: image30.wmf]] and [
[image: image31.wmf]] to change the setting. Presse [NÄCHSTER], [VORHERIG] oder [MEHR] ein anderes Stück einzustellen, oder drückt [EXIT] zu Patienten zurückzukommen, der Anzeigemodi überwacht. 

Alarmgrenzen 

Standardalarmgrenzen sind Benutzer-wählbar. Die Rahmen werden behalten, nachdem der oximeter ausgemacht worden ist. Um dieses Merkmal zu benutzen, beziehen Sie sich auf Teil 6: Softkeys und Umstände-Speisekarte für Anweisungen. Um bestimmte Alarmgrenzen für einen besonderen Patienten zu setzen, beziehen Sie sich auf Teil 5: Routinemäßige Verwendung. 

Die oximeter-Demonstrationen beunruhigen ununterbrochen Grenzen. Es kann auch Grenzen zeigen, wenn sie überprüft werden und verstellt werden, oder wenn eine Alarmgrenze gebrochen wird. Um dieses Merkmal zu benutzen, beziehen Sie sich auf Teil 6: Softkeys und Umstände-Speisekarte. 
Sensibilitätsrahmen 

Der OSI Medizinische 2100 Pulse Oximeter kann verschiedene klinische Situationen auf Anzug eingestellt werden. Beziehen Sie sich auf Teil 6: Softkeys und Umstände-Speisekarte für mehr Informationen. 

Frontgremiumskontrollen, Anzeiger und Symbole 

	Auslagefenster: Demonstrationen geduldige Daten und andere Informationen. 

	
[image: image32.wmf] 


Figur 1 

	Geduldig telegraphieren Sie Verbindungsstecker: setzt sich in Verbindung mit einem Digitalen Delphinvergrößerungskabel. Beziehen Sie sich auf Teil 7: Sensoren Und Zubehöre. 
	Main softkeys: pflegte verschiedene Funktionen zu kontrollieren. Beziehen Sie sich auf Teil 6: Softkeys und Umstände-Speisekarte. 

	[
[image: image33.wmf]]: Turns the oximeter on and off.




 EMBED PBrush  
[image: image35.png]



 indicator: Illuminates green when the oximeter is connected to AC power.

[image: image36.wmf] –        +

 indicator: Flashes amber when approximately 5 to 10 minutes of battery operation remains.

[image: image37.wmf] indicator: Flashes red to indicate an alarm condition.

Notiz: Stücke in [] ist Schlüssel. 
	 [[image: image38.wmf]]: When pressed, alarms are temporarily silenced. Wenn es drei Male in weniger als drei Sekunden gedrückt wird, sind alle Alarmtöne muted bis es, drückte sich wieder. 

[[image: image39.wmf]]: Adjusts the contrast of the display window.

[
[image: image40.wmf]]/[
[image: image41.wmf]]: Adjusts the pulse beep volume of the. Wenn sie die Speisekarte benutzen, um auf andere Funktionen zuzugreifen, haben sie andere Funktionen. Beziehen Sie sich auf Teil 6: Softkeys und Umstände-Speisekarte. 


HINTER TÄFELN SIE BEZIEHUNGEN 

	Rasen Sie Eintrittsbauelement: verbindet den oximeter mit WECHSELSTROM-Macht, die einen powercord benutzt. 
	Analoger Verbindungsstecker: 6-Nadel weiblicher Verbindungsstecker für analoge Kommunikationen. Beziehen Sie sich auf den Teil 11: Serielles und Analog Communications. 

	
[image: image42.wmf] 


Figur 2 

	Produktidentifikationsaufschrift: Listenprodukthinweis und Seriennummer. 
	Digitaler RESPIRATIONSTRAKT 232 Verbindungsstecker: 9-Nadel weiblicher Verbindungsstecker für serielle Datentransfers. Versuchen Sie nicht, die optische Sensorenuntersuchung mit diesem Teil zu verbinden. Beziehen Sie sich auf Teil 11: Serielles und Analog Communications. 


Teil 5: 
Routinemäßige Verwendung 

WECHSELSTROM und Batterie treiben Verwendung an 

Der oximeter operiert auf WECHSELSTROM oder Batteriemacht oder seiner internen Batterie. When AC power is connected, the green 


 EMBED PBrush  
[image: image44.png]



 indicator is illuminated.

When approximately 5 to10 minutes of battery power remain, the amber [image: image45.wmf] –        +

 indicator flashes and a message is displayed. When battery power is depleted, the amber [image: image46.wmf] –        +

 indicator illuminates, an alarm sounds for a minimum of 10 seconds, and a status message is displayed before the oximeter turns off. Der Alarm klingt auch wenn das alle stumme Funktion ist aktiv. Verbinden Sie den oximeter mit WECHSELSTROM-Macht, die Batterie aufzuladen. 

If the battery is too low to operate the oximeter and [
[image: image47.wmf]] is pressed, the amber 


 EMBED PBrush  
[image: image49.png]



 indicator flashes 10 times. Verbinden Sie den oximeter mit WECHSELSTROM-Macht, den oximeter zu bedienen. Erlauben Sie es dem oximeter, wenigstens 8 Stunden davor aufzuladen, es auf Batteriemacht wieder zu benutzen. 

Auf und von 

The [
[image: image50.wmf]] turns the oximeter on and off. Der oximeter führt automatisch eine Selbstprüfung aus als darauf gedreht. 

Wenn der oximeter bestimmt dazu ist, einen anfänglichen SpO2 zu haben, den Alarm unter 80% beschränkt, der Mitteilung SPO2 LIMIT < 80% werden gezeigt werden, und ein hohe vorrangige Alarmlautklänge einer kurzen Verzögerung. Der Benutzer muß einen Speisekartenschlüssel drücken, um Patienten anzufangen, der überwacht. [Bestätigen Sie] benutzt die bestehenden Alarmgrenzen, [ERWACHSEN] setzt, die Alarmgrenzen zum Erwachsenen Versäumnis beunruhigen Limits und erlauben es dem Benutzer, die Alarmgrenzen zu geduldig-bestimmten Rahmen zu setzen. 

SpO2 und Impulsrate beunruhigt 

Der oximeter stellt visuelle und hörbare Anzeichen bereit, wenn SpO2 oder Impulsratewerte Alarmgrenzen brechen. The [[image: image51.wmf]] indicator and violating SpO2 or pulse rate value flashes, and the violated alarm limit is highlighted. Wenn die Demonstration beschränkt, ist Merkmal geplatzt, der oximeter zeigt automatisch und Höhepunkte die gebrochene Alarmgrenze. A high priority alarm sounds unless the [[image: image52.wmf]] was pressed in the previous two minutes, or the all mute function is active.

Alarm beschränkt Änderung 

Jedes Mal, wenn der oximeter angeschaltet wird, die Alarmgrenzen werden zu Standardannahmen umgestellt. To change the highlighted alarm limits, press [LIMITS] and use [
[image: image53.wmf]] and [
[image: image54.wmf]]. Presse [VORHERIG] und [NÄCHSTER] die Alarmgrenze zu Änderung auszuwählen. Beziehen Sie sich auf Teil 6: Softkeys und Umstände-Speisekarte. 
Sensorenalarme 

Der oximeter stellt visuelle und hörbare Anzeichen bereit, wenn der Digitale Delphinsensor vom Patienten entfernt wird, aber immer noch mit dem oximeter oder dem Sensor verbunden wird, oder geduldiges Kabel wird von einander oder oximeter getrennt. The [[image: image55.wmf]] indicator flashes, the appropriate message, SENSOR OFF PATIENT or NO SENSOR CONNECTED, appears in the display, and a high priority alarm sounds. Beziehen Sie sich auf Teil 8: Mitteilungen und Störungsbeseitigung. 

When [[image: image56.wmf]] is pressed, the alarm tone is silenced and the [[image: image57.wmf]] indicator turns off.

	Alarm beschränkt Standardannahmen 
	Hoher SpO2 
	Niedriger SpO2 
	Hohe Impulsrate 
	Niedrige Impulsrate 

	Erwachsen 
	., Von, 
	85% 
	150 BPM 
	40 BPM 


Andere Fabrikstandardannahmen 

	Merkmal 
	Wert 
	Merkmal 
	Wert 

	Beunruhigen Sie Volumen 
	4 / 6 
	Alarmruhe 
	120 Sekunden 

	Pulsvolumen 
	4 / 6 
	Beunruhigen Sie Form 
	Üblich 

	Demonstrationsgrenzen 
	AUF 
	Baudrate 
	9600 

	LCD-ANZEIGE-Form 
	Normal 
	Analoger SpO2 
	0. 100% 

	Standardgrenzen 
	Erwachsen 
	Analoge 2 Form 
	Impulsrate (BPM) 

	Demonstrationsformat 
	Wellenförmig 
	Sprache 
	Englisch 

	Trendlagerung 
	24 Stunden 
	Datumsformat 
	MM/DD/YYYY 

	Geduldige Art 
	Erwachsen / Kinder 
	
	

	Sensibilität 
	Normal 

NOTIZ: Hohe Sensibilität sollte nur benutzt werden, wenn der Kliniker die absolute niedrige Perfusionaufführung des oximeter haben will, und ist bereit, irgendeine Sensoren-von und eine Asystolieentdeckungsfähigkeit zu opfern. Jedes Mal, wenn der oximeter angeschaltet wird, die Sensibilitätsform ist zu Normale bestimmt. 

	Arbeiten Sie Anruf als Krankenpfleger 
	Niedrig 

Warnend: Das Krankenschwesternanrufmerkmal sollte nicht für geduldige und Systemalarme als die primäre Quelle benutzt werden. Die hörbaren und visuellen Alarme des oximeter benutzt in Verbindung mit klinischen Zeichen und Symptomen, sind die primären Quellen für das Entschließen, daß eine Alarmbedingung existiert. 


Alarmtöne-Änderung 

Use [
[image: image58.wmf]] and [
[image: image59.wmf]] to change the alarm volume setting in the Setup Menu. 

Press [[image: image60.wmf]] to temporarily silence alarms.  Die Alarmruheperiode kann auf 60 oder 120 Sekunden eingestellt werden. When [[image: image61.wmf]] is pressed after a SENSOR OFF PATIENT or NO SENSOR CONNECTED condition, audible and visual alarms are cleared.

Der oximeter hat die Fähigkeit für unbegrenzt stumme Alarme. Press [[image: image62.wmf]] three times within a 3-second period. The [image: image63.wmf] indicator appears on the display when this function is active. All alarms are muted until this function is cleared by pressing [[image: image64.wmf]] again. Wenn eine niedrige Batterieschließung oder ein Systemmißerfolg geschieht, klingt ein Alarm, auch wenn alles Stumme aktiv ist, oder Alarme werden vorübergehend zum Schweigen gebracht. Für mehr Informationen, beziehen Sie sich auf Teil 6: Softkeys und Umstände-Speisekarte. 

LCD-ANZEIGE zeigt Änderung 

Press [[image: image65.wmf]] to adjust the display contrast. When held, [[image: image66.wmf]] scrolls through its range. Drücken Sie sich das [LIGHT] Speisekarte tippt ein, um den backlight auszumachen, und unterstützt darauf. 

Zeigte Datengültigkeit 

Vergleichen Sie die gezeigte Impulsrate mit der geduldigen palpierten Impulsrate. Wenn sich die Impulsrate des Oximeter's bedeutend von der palpierten Rate ändert, sind die SpO2-Daten vielleicht ungenau. Patient, der Anzeigemodi überwacht, 

Der oximeter hat mehreren Patienten, der Anzeigemodi überwacht,: 

Wellenförmig 

	[image: image67.wmf]4

8

6

5

3

2

1

7


Figur 3 
	1. SpO2-Wert 

	
	2. Impulsratewert 

	
	3. SpO2 beunruhigt Grenzen 

	
	4. Impulsratealarmgrenzen 

	
	5. Aller stumme Anzeiger 

	
	6. Mitteilungsanzeigebereich 

	
	7. Wellenförmige Demonstration 

	
	8. Main softkeys 


Große Zahl 

	[image: image68.wmf]6

3

1

8

2

5

4

7


Figur 4 
	1. SpO2-Wert 

	
	2. Impulsratewert 

	
	3. SpO2 beunruhigt Grenzen 

	
	4. Impulsratealarmgrenzen 

	
	5. Aller stumme Anzeiger 

	
	6. Mitteilungsanzeigebereich 

	
	7. Pulsamplitudenstange 

	
	8. Main softkeys 


SpO2-Trend 

	[image: image69.wmf]8

6

7

3

1

2

5

4

 

Figur 5 
	1. SpO2-Wert 

	
	2. Impulsratewert 

	
	3. SpO2 beunruhigt Grenzen 

	
	4. Impulsratealarmgrenzen 

	
	5. Aller stumme Anzeiger 

	
	6. Mitteilungsanzeigebereich 

	
	7. SpO2 verläuft Demonstration 

	
	8. Main softkeys 


	[image: image70.wmf]1

2

3

4

6

5


Figur 6 
	1. Feste senkrechte Linie weist darauf darauf hin, daß der oximeter angeschaltet wurde. 

	
	2. Shows der MinimumsspO2-Wert das Zeitintervall lang, 10 Sekunden 20 Minuten lang und 30 Sekunden 60 Minuten lang. 

	
	3. Ein Fleck bei der Spitze des Graphen weist wegen Bedingungen wie der PULS-SUCHE auf keine SpO2-Daten hin, SENSOR VON PATIENTEN oder KEINEM SENSOR setzte sich in Verbindung. 

	
	4. Die meisten letzten SpO2-Daten erscheinen beim richtigen Rand. 

	
	5. % SpO2 Maßstabshinweis. 

	
	6. Zeit paßt Hinweis an (20 oder 60 Minuten). 


Teil 6: 
Softkeys und Umstände-Speisekarte 

Der oximeter hat Möglichkeiten, die es dem Benutzer erlauben, den oximeter zu konfigurieren, um bestimmten Bedürfnissen zu passen. 

	Main Softkey: 
	Presse: 
	Um Dazu zu gehen: 
	Presse: 
	Auszuwählen oder Sicht: 

	[GRENZEN] 
	[VORHERIG], [NÄCHSTER] 
	Hoher SpO2 beunruhigt Grenze 
	
[image: image71.wmf]

 EMBED MSDraw.Drawing.8.1  [image: image72.wmf]
	70. 100., von, 

	
	
	Niedrige SpO2 Alarmgrenze 
	
	., Von, 20. 100 

	
	
	Hohe Impulsratealarmgrenze 
	
	30. 240., von, 

	
	
	Niedrige Impulsratealarmgrenze 
	
	., Von, 30. 240 

	
	[AUSGANG] 
	Main softkey 

	[DEMONSTRATION] 
	WELLENFÖRMIG 
	Patient, der Demonstration mit plethysmographic wellenförmig überwacht, 

	
	GROß # 
	Patient, der Demonstration von großen Zahlen und Pulsstange überwacht, 

	
	TREND20 
	Patient, der Demonstration mit 20 Minuten TrendspO2-Graphen überwacht, 

	
	TREND60 
	Patient, der Demonstration mit 60 Minuten TrendspO2-Graphen überwacht, 

	[UMSTÄNDE] 
	[VORHERIG], [NÄCHSTER], [MEHR] 
	BEUNRUHIGEN SIE VOLUMEN 
	
[image: image73.wmf]

 EMBED MSDraw.Drawing.8.1  [image: image74.wmf]
	1. 6 

	
	
	PULS-VOLUMEN 
	
	0. 6 

	
	
	MONITOR-SCHLOß 
	
	Schließen Sie Speisekartenschlüssel, bestätigen Sie, sagen Sie ab, 

	
	
	
	
	Rückkehr zu normaler Bedienung 

	
	
	ANALOGES SIGNAL 
	
	Daten, Hoch, Niedrig, 

	
	
	TREND-DATEN 
	ANFANG 
	Beginnen Sie Trenddatenausgabe 

	
	
	
	HALT 
	Haltetrenddatenausgabe 

	
	
	
	RADIEREN SIE AUS 
	Klare Trenddaten. , BESTÄTIGEN SIE, SAGEN SIE AB, 

	
	
	
	AUSGANG 
	Rückkehr zu [SETUP] 

	
	
	LCD-ANZEIGE-FORM 
	
[image: image75.wmf]

 EMBED MSDraw.Drawing.8.1  [image: image76.wmf]
	Normal, Umgekehrt 

	
	
	ALARM-RUHE 
	
	60, 120 Sekunden, 

	
	
	BEUNRUHIGEN SIE FORM 
	
	Üblich, wechseln Sie sich ab 

	
	
	DEMONSTRATION-GRENZEN 
	
	Auf, von 

	
	
	STANDARD-GRENZEN 
	
	Erwachsen, User 

	
	
	BENUTZER GRENZEN 
	
	Außer aktuellen Grenzen als User, bestätigen Sie, sagen Sie ab, 

	
	
	KRANKENSCHWESTER ANRUF 
	
	Niedrig, Hoch 

	
	
	ZEIT 
	
	Stellen Sie Zeit ein 

	
	
	DATUM 
	
	Stellen Sie Datum ein 

	
	
	LICHT 
	
	Auf, von 

	
	
	SENSIBILITÄT 
	
	Normal, Hoch 

	
	
	ANALOGER SPO2 
	
	0-100%, 0-50%, 

	
	
	ANALOGE 2 FORM 
	
	BPM, Pleth, 

	
	
	SPRACHE 
	
	Englisch, französisch, deutsch, italienisch, spanisch 

	
	
	DATIEREN SIE FORM 
	
	mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy, 

	
	
	BAUDRATE 
	
	4800, 9600, 19,200 Baud 

	
	
	TREND-LAGERUNG 
	
	24, 48, 72, 96 Stunden, 

	
	
	DIAGNOSTIK 
	
	OSI Medizinische Softwareversionen 

	
	
	
	
	Dienst Form 1 

	
	
	
	
	Dienst Form 2 

	
	
	
	
	Prüfen Sie, stoßen Sie Gedächtnis, bestätigen Sie, sagen Sie ab, radiert gelagerte Trenddaten aus, 

	
	
	STELLEN SIE VERSÄUMNISSE UM 
	
	Ja, nein 

	
	[AUSGANG] 
	Main softkey 

	[ERWACHSEN / KINDER] 
	- 
	- 
	- 
	Satz Geduldige Art 


Die Umstände-Speisekarte zeigt die aktuelle Konfiguration. Der Puls hupt, wird zum Schweigen vorübergehend gebracht, jedesmal wenn die Umstände-Speisekarte auf der Ansicht ist. 

Teil 7: 
Sensoren und Zubehöre 

Notiz: beziehen Sie sich auf die Gebrauchsanweisung, die Digitale Delphinoximetry-Sensoren und Vergrößerungskabel für vollständige Anweisungen über Sensorenauswahl und der Verwendung begleitet, und benutzen Sie und Aufrechterhaltung geduldiger Kabel. 

Vereinbare Digitale Delphinsensoren und geduldige Kabel 

	Wenn Sie einen Sensor auswählen, halten Sie das Gewicht des Patienten, Angemessenheit der Perfusion, für verfügbare Sensorenstellen, und erwartete Dauer vom Überwachen. 

Sensor 
	REF 
	Die Verwendung 
	Geduldige Art 

	DIGITALER DELPHIN Erwachsener Sensor 
	210 
	Einzelner Patient 
	Erwachsene und Kinderheilkunde > 30 kg 

	8 ft von Vergrößerungskabel 
	110 
	Wiederverwendbar 
	Alles 


ANDERE ZUBEHÖRE 

	Zubehör 
	REF 

	Das Handbuch von Bedienungsperson, englisch, 
	000031 

	Das Handbuch von Bedienungsperson, französisch, 
	000032 

	Das Handbuch von Bedienungsperson, deutsch, 
	000033 

	Das Handbuch von Bedienungsperson, italienisch, 
	000034 

	Das Handbuch von Bedienungsperson, spanisch, 
	000035 

	Dienst und Aufrechterhaltungshandbuch 
	000036 


Teil 8: 
Mitteilungen und Störungsbeseitigung 

STATUS-MITTEILUNGEN 

	Mitteilung 
	Potentielle Ursache 
	Schlug action(s vor, 

	MANGELHAFTER SENSOR 
	Ein unvereinbarer oder beschädigter Sensor wird in Verbindung gebracht. 
	Benutzen Sie einen vereinbaren und zweckmäßigen Digitalen Delphinsensor. 

	UNGENÜGENDES LICHT 
	Der Sensor macht kein genügendes Signal, um genau zu überwachen. 
	Wählen Sie eine andere Sensorenstelle mit weniger Gewebedicke aus, oder das erlaubt mehr gut leichte Übermittlung. 

	
	
	Ziehen Sie Nagelpolitur oder künstlichen Nagel um wenn im Gebrauch. 

	EINMISCHUNG BEMERKTE 
	Draußen stört Signal oximeter. 
	Ziehen Sie außerhalb der Signalquelle um oder bewegen Sie weg von Signalquelle Sensor, geduldiges Kabel und oximeter. 

	NIEDRIGE BATTERIE 
	Battery verlangt das Aufladen. 
	Verbinden Sie den oximeter mit WECHSELSTROM-Macht. 

	NIEDRIGE BATTERIE-SCHLIEßUNG 
	Die Batteriemacht ist äußerst niedrig und ungenügend, den oximeter zu bedienen. 
	Verbinden Sie den oximeter mit WECHSELSTROM-Macht. 

	NIEDRIGE PERFUSION 
	Nur ein sehr schwaches Signal wird bemerkt. 
	Verlagern Sie den Sensor zu einer Stelle mit besserer Perfusion. Beziehen Sie sich auf die Gebrauchsanweisung, die den Sensor begleitet. 

	KEIN SENSOR SETZTE SICH IN VERBINDUNG 
	Kein Sensor wird mit dem oximeter verbunden. 
	Verbinden Sie geduldiges Kabel und Sensor mit dem oximeter. 

	PULS-SUCHE 
	Oximeter sucht nach geduldigem Puls. 
	Wenn SpO2 und Impulsratewerte innerhalb von 30 Sekunden nicht gezeigt werden, verlagern Sie den Sensor zu einer Stelle mit besserer Perfusion und/oder leichter Übermittlung. 

	SENSOR VON PATIENTEN 
	Der Sensor wird nicht richtig am Patienten befestigt. 
	Befestigen Sie den Sensor am Patienten. Beziehen Sie sich auf die Gebrauchsanweisung, die den Sensor begleitet. 

	SPO2 LIMIT < 80% 
	Der Monitor ist mit einem SpO2-Alarm Grenzesatz unter 80% angemacht worden. 
	Bestätigen Sie oder stellen Sie den Alarmgrenzerahmen ein. 

	ZU VIEL UMGEBUNGS-LICHT 
	H-Pegel externen Lichtes, von Tageslicht, die Prüfung zündet an, infrarote Hitzenlampen (und so weiter) are detected.
	Decken Sie die Sensorenstelle mit dunklem oder undurchsichtigem Material. 

	
	
	Wählen Sie eine andere Sensorenstelle mehr mehr geschützt von Umgebungslicht aus. 

	UNERKANNTER SENSOR 
	Der Sensor wird beschädigt, mangelhaft oder unvereinbar. 
	Benutzen Sie einen vereinbaren und zweckmäßigen Digitalen Delphinsensor. 

	SYSTEM-MIßERFOLG 
	Systemmißerfolg. 
	Verständigen Sie für Dienst Medizinisch OSI. 


Störungsbeseitigung 

Andere abnormale Bedingungen kommen vielleicht vor dieses wird oben nicht mit einem oder den Systemstatusmitteilungen assoziiert. 

	Problem 
	Potentielle Ursache 
	Schlug action(s vor, 

	Oximeter rast nicht darauf. 
	Battery ist zu niedrig, um oximeter zu bedienen. 
	Verbinden Sie oximeter mit WECHSELSTROM-Macht, zu operieren. Die Erlaubnis setzte sich wenigstens für 12 Stunden davor in Verbindung, den oximeter auf Batterie zu benutzen. 

	
	Battery braucht Ersatz. 
	Verständigen Sie für Dienst Medizinisch OSI. 

	
	Zünder brauchen Ersatz. 
	Ersetzen Sie Zünder. Sehen Sie den Teil 9: Aufrechterhaltung und Dienst. 

	The [image: image77.wmf] –        +

 indicator flashes several times when [
[image: image78.wmf]] is pressed. Keine andere Antwort auf oximeter. 
	Batteriemacht ist zu niedrig, um den oximeter zu bedienen. 
	Verbinden Sie oximeter mit WECHSELSTROM-Macht, zu operieren. Die Erlaubnis setzte sich wenigstens für 12 Stunden davor in Verbindung, den oximeter auf Batterie zu benutzen. 

	
	
	Wenn Bedingung beharrt, KontaktoSI Medizinisch für Dienst. 

	Oximeter rast darauf, aber Demonstration ist leer. 
	[[image: image79.wmf]] is not set correctly.
	Press [[image: image80.wmf]] until the display is visible.

	
	
	Wenn Bedingung beharrt, KontaktoSI Medizinisch für Dienst. 

	Power cord is connected but the 


 EMBED PBrush  
[image: image82.png]



 indicator is not illuminated.
	WECHSELSTROM-Machtquelle ist nicht aktiv. 
	Scheckwechselstrom Machtquelle und Stromkreisunterbrecher. 

	
	Systemmißerfolg. 
	Verständigen Sie für Dienst Medizinisch OSI. 

	Keine Antwort auf oximeter, wenn Schlüssel gedrückt werden. 
	Systemmißerfolg. 
	Verständigen Sie für Dienst Medizinisch OSI. 

	Kein Sprecherklang. 
	Pulse hupt, Volumen ist bestimmt zu WEG, und keine Alarmbedingungen sind aktiv. 
	Press [
[image: image83.wmf]] to increase pulse beep volume.

	
	Systemmißerfolg. 
	Verständigen Sie für Dienst Medizinisch OSI. 

	Ununterbrochener Sprecherklang. 
	Systemmißerfolg. 
	Verständigen Sie für Dienst Medizinisch OSI. 

	Oximeter zeigt Lektüren, während Sensor nicht zu Patienten angewandt wird. 
	Sensibilität ist zu fertig hoch. 
	Fertige Sensibilität zu Normale. 

	
	Sensor ist offen für Umgebungsbeleuchtung. 
	Trennen Sie Sensor von oximeter, oder drehen Sie weg von Umgebungs-leichter Quelle Sensorendetektor. 


Teil 9: 
Aufrechterhaltung und Dienst 

Warnend: ELEKTROSCHOCK-GEFAHR: nehmen Sie den oximeter nicht auseinander. Es gibt keine Benutzer-strapazierfähigen Stücke im oximeter. Verständigen Sie für Dienst Medizinisch OSI. 

Notiz: Der oximeter verlangt keine Kalibrierung. Kalibrierung und prüft Methoden für SpO2, und Impulsrate ist auf Anfrage verfügbar. 

Das Reinigen 

Um das Frontgremium zu reinigen, benutzen Sie ein mit 70% Dimethylcarbinol angefeuchteter Baumwolltupfer, oder ein 70% Dimethylcarbinol wischt. 

Um den Fall zu reinigen, benutzen Sie ein mit einer sanften Seife und einer Wasserlösung, oder verdünntes Bleichmittel, befeuchteter weicher Stoff. Erlauben Sie es Flüssigkeiten nicht hineinzugehen, das innerhalb des oximeter. 

Um wiederverwendbare Sensoren und geduldige Kabel zu reinigen, beziehen Sie sich auf die Gebrauchsanweisung, die Digitalen Delphinoximetry-Sensor und Vergrößerungskabel begleitet. 
Verschmelzen Sie Ersatz 

Materialien verlangten: Kleiner flache-Klinge-Schraubenzieher. 

Zwei ((2)) 5mm x 20mm, 250V, 2A schnellwirkende Zünder 

1. Drehung vom oximeter, und trennt von WECHSELSTROM-Macht. 

2. Benutzen Sie den kleinen flache-Klinge-Schraubenzieher, um den Zünderhalter vom Machtmeeresarmbauelement sachte abzubrechen. 

3. Ziehen Sie die alten Zünder um, und ersetzen Sie mit neuen Zündern. 

4. Fest brechen Sie den Zünderhalter ins Machtmeeresarmbauelement zurück. 

5. Treten Sie anfängliche Inspektion auf. Beziehen Sie sich auf Teil 4: Vorbereitung auf der Verwendung. 

Reparieren Sie Politik und Verfahren 

Alle reparieren, und Dienst muß von OSI Medizinisch aufgeführt werden, oder ein Medizinisch von OSI ermächtigter Dienstvertreter. Schaltungsdiagramme, Stücklisten und Beschreibungen stehen auf Anfrage qualifiziertem Dienstpersonal zur Verfügung. 

Verpackung und gibt Verfahren zurück 

Herrschen Sie eine Rückkehrgenehmigungsnummer und ausführliche Transportanweisungen davor, durch das Verständigen des Herstellers einen oximeter für Dienst zurückzugeben / Dienstzentrum: 

OSI Medical Inc.
OSM Malaysia
UDT Sensors, Inc.
13801 McCormick Dr
No. 8 Jalan Firma 2/2
12525 Chadron Ave
Tampa,FL 33626 USA
Tebrau Industrial Area 1
Hawthorne, CA 90250 USA
Tel / Fax: (813) 818-7488
81100 Johor Bahru
Telephone: (310) 978-0516
 
Johor, Malaysia
Fax: (310) 644-1727
 
Telephone: +607 353-7008
 
Fax: +607 353-7010

Reinigen Sie bitte dafür kontaminierte Ausrüstung, es Medizinisch zu OSI zurückzubringen. Stellen Sie sicher, daß es ist, vollkommen trocknen Sie davor, die Ausrüstung zu packen. Paket die Ausrüstung fest für den originalen Versandbehälter und Verpackungsmaterialien. 

Schließen Sie die folgenden Stücke ein: 

1. Ein Brief, der in Detail alle Schwierigkeiten beschrieb, erfuhr mit dem oximeter. 

2. Bitte Hinweis, den die Rückkehrgenehmigungsnummer von OSI Medizinisch erhielt. 

3. Das Einschiffen und berechnend Informationen des Absenders dafür, den serviced oximeter und die Ausstellung einer Rechnung für irgendeine Reparatur zurückzugeben beauftragt. 

4. Ein Kontakt für irgendwelche Zweifel an den Reparaturen an Namen, telephone/Telex/fax-Nummer, Land und E-mail. 

Teil 10: 
Genaue Angabe 

Notiz: Außer wenn ansonsten zeigte, alle genauen Angabe sind nominell und unterliegen Änderung fristlos. 

	Aufführung 
	

	Maßauswahl: 
	

	SpO2 (zweckmäßige) 
	0%. 100% 

	Impulsrate (bpm) 
	30 - 240 bpm 

	Perfusion 
	0.02% - 20% 

	Niedrige Perfusion 
	0.02% - 0.2% 

	
	

	Wo Perfusion% =, AC/DC)905 X 100 
	

	
	

	Beschluß: 
	

	SpO2 (zweckmäßige) 
	1% 

	Impulsrate (bpm) 
	1 


Genauigkeit: 
	SpO2 (zweckmäßige) )
	Erwachsen lt

Kinder > 30 kg g
	Keine Bewegung und nd

Normale Perfusion n
	70. 100 00 00

0. 69 9 9
	± 2%  %

Unspezifisch d

	Impulsrate (bpm) )
	Erwachsen lt

Kinder > 30 kg g
	Keine Bewegung und nd

Normale Perfusion n
	30. 240 0 0
	± 3 bpm m

	SpO2 (zweckmäßige) )
	Erwachsen lt

Kinder > 30 kg g
	Bewegung oder Niedrige Perfusion < 0.2% %
	70. 100 00 00

0. 69 9 9
	± 3%  %

Unspezifisch d

	Impulsrate (bpm) )
	Erwachsen lt

Kinder > 30 kg g
	Bewegung oder Niedrige Perfusion < 0.2% %
	30. 240 0 0
	± 5 bpm m


	Sensor führte nominelle Wellenlängenwerte 
	660nm und 905nm 


	Demonstration 
	

	Art 
	Backlit LCD 

	Pixel 
	240 x 64 

	Dot Pitch 
	0.53 mm 

	Datendisplay 
	Impulsrate, SpO2, Pleth-Welle, Alarme, Trends, Statusmitteilungen,. 

	SpO2 und Impulsrate beunruhigt 
	

	Hoher SpO2 
	70%. 100%., von, 

	Niedriger SpO2 
	70%. 100%., von, 

	Hohe Impulsrate 
	30 BPM. 240 BPM., von, 

	Niedrige Impulsrate 
	30 BPM. 240 BPM., von, 

	


Dimensionen 

	· 10.2 cm x 27.9 cm x 25.4 cm, 4 in. x 11 in. x 10 in, 

	· 4.0 kg (8.8 Pfund) 


Elektrisch 

	Spannungseingabe 
	· 100. 240 Vac 

	Häufigkeit 
	· 50. 60 Hz 

	Maximale Aufnahmeleistung 
	· 33VA 

	Auslaufenströmung 
	· Weniger als 100, EIN, mit Macht auf, schicken Sie oder umgekehrte Polarität nach 

	
	· Laufen Sie auf Grund Widerstand weniger als 0.1 ( 

	Batterie 
	· Versiegelte Bleisäure, 12Vdc, 2.2 A.hr 

· Minimum 4 Stundenbatteriebedienung 

· Laden Sie zu 80% von Kapazität in 4.5 Stunden auf 

	Die Batterie entlädt sich vielleicht während anhaltender Sendung, oder Lagerung timt. Wenn der oximeter von WECHSELSTROM-Macht für mehr als zwei Monate getrennt würde. Verbinden Sie über Nacht den oximeter davor mit WECHSELSTROM-Macht, auf Batteriemacht zu benutzen. Wo möglich, verbinden Sie den oximeter mit WECHSELSTROM-Macht wenn nicht im Gebrauch für ausgestreckte Perioden von Zeit. 


Elektromagnetische Wirkungen 

	Der oximeter richtet sich nach den Anforderungen von IEC 601-1-2. Die folgenden grundlegenden EMC-Maßstäbe wurden angelegt, um Übereinstimmung zu verifizieren. 

	Umgebung 
	IEC 601-1-2. 

	Emissionen 
	CISPR 11 Gruppe 1, Klasse B 

	Immunität 
	IEC 1000-4-2, 8kV, 3kV Kontakt 

	
	IEC 1000-4-3, 3V/m, 

	
	IEC 1000-4-4, 2kV Macht, 500V Sensorenkabel, 

	
	IEC 1000-4-5, 2 kV-Linie zur Erde, 1kV Linie zu Linie 

	

	Der oximeter wurde mit RESPIRATIONSTRAKT 232 und analogen Kabeln geprüft, befestigte, setzte nicht in Verbindung mit Druckern, Kassettenrecordern oder anderen Geräten, während das Operieren auf WECHSELSTROM-Macht. Symptome möglicher elektromagnetischer Einmischung schließen ein, daß Aussehen der EINMISCHUNG Mitteilung bemerkte, abrupte Veränderungen im plethysmographic wellenförmig oder Pulsamplitudenstange, die physiologischen Änderungen im Patienten nicht entspricht. 


Datenausgabe 

	Analogausgabe 
	6-Nadel weiblicher KRAWALL-Verbindungsstecker für% SpO2, Impulsrate oder plethysmographic wellenförmig, und arbeitet Anrufsignale als Krankenpfleger 

	Serielle Ausgabe 
	DB-9 weiblicher Verbindungsstecker für Echtzeit und Trendrespirationstrakt 232 Datenausgabe 

	Echtzeituhr 
	Y2K nachgebend, Schaltjahr nachgebend gegenüber 2100 

	Trenddatenspeicherung 
	· Benutzerauswahl an 24 Stunden, 2 zweiter Probenbeschluß, 

· 48 Stunden, 4 zweiter Probenbeschluß, 

· 72 Stunden, 6 zweiter Probenbeschluß, 

· oder 96 Stunden, 8 zweiter Probenbeschluß, 

· Battery schützte RAM-Gedächtnis (Datum) Zeit,% SpO2 (Impulsrate) 

	Notiz: Die präzise Datenspeicherungkapazität des oximeter ändert sich vielleicht von maximaler Kapazität, die von oximeter Verwendungsmustern abhängt, leicht. Diese Variation übersteigt bei 24 Stunden Kapazität nicht 10 Minuten gelagerte Daten. 


Umwelt 

	Das Operieren 
	

	Temperatur 
	-5. 45°C, 23. 113°F, 

	Verhältnismäßige Luftfeuchtigkeit 
	5. 95%RH, nicht das Kondensieren 

	Druck 
	503 hPa. 1059 mbar 

Ungefähres Hochheben von .378. 5946m, -1240. 19508ft, 

	Lagerung 
	

	Temperatur 
	-20. 60°C, -4. 140°F, 

	Verhältnismäßige Luftfeuchtigkeit 
	5. 95%RH, nicht das Kondensieren 

	Druck 
	503 hPa. 1059 hPa 

Ungefähres Hochheben von -378. 5946m, -1240. 19508ft, 


IEC (International Electrotechnical-Kommission), Einteilungen, 

	Art von Schutz von Elektroschock 
	Stufen Sie mich ein / Interne elektrische Machtquelle 

	Grad von Schutz gegen Elektroschock 
	Tippen Sie BF 

	Verfahrensweise 
	Ununterbrochen 

	Grad von Schutz gegen Eingang der Flüssigkeiten 
	Gewöhnlich 

	Empfehlen Methoden von Sterilisierung oder Desinfektion 
	Beziehen Sie sich auf Teil 7: Sensoren und Zubehöre und teilt 9: Aufrechterhaltung und Dienst, und die Gebrauchsanweisung für den SpO2-Sensor und Vergrößerungskabel, das dafür benutzt wird, Anweisungen zu reinigen. 

	Grad von Sicherheit des Antrages auf die Gegenwart eines feuergefährlichen Anästhetikums 
	Nicht geeignet für die Verwendung als die Gegenwart eines feuergefährlichen Narkosegemisches mit Luft, Sauerstoff oder Distickstoffmonoxyd. 


Teil 11: 
Serielles und Analog Communication 

Serieller Datentransfer 

	DB-9 Connectoranschlußbelegungen: 

1. Daten erhalten. benutzte     6 nicht. Keine Verbindung 

2. Daten schicken                   7. Keine Verbindung 

3. Keine Verbindung              8. Keine Verbindung 

4. Keine Verbindung              9. Keine Verbindung 

5.    Boden 
	[image: image84.wmf]6

1

2

3

4

5

7

8

9


Serieller Verbindungsstecker 


Die vom oximeter übertragenen seriellen Daten ist 8-Stückchen-Daten, keine Gleichheit, 1 Startbit, 1 Stopbit, volles Zweifamilienhaus,. Benutzen Sie das BAUD RATE-Stück der Umstände-Speisekarte, um 4800, 9600 oder 19200 Baud auszuwählen. Während normaler Bedienung gibt der oximeter alle zwei Sekunden Echtzeitdaten aus. Das ASCII-Echtzeit Datenformat ist: 

Datum < SPACE > HH:MM:SS < RAUM > SpO2% < RAUM > Impulsrate BPM < CR><LF > 

Die Trenddatenausgabe stellt SpO2 zur Verfügung, und Impulsratewerte lagerten beim vom TREND-LAGERUNG-Stück der Umstände-Speisekarte, das von periodischen Zeitmarken begleitet wird, ausgewählten Probenbeschluß. Die Zeitmarken werden jedes Mal aufgezeichnet, wenn der oximeter angeschaltet wird, und nach ungefähr allen 60 Minuten Dauerbetrieb danach. 

Die ASCII-Trend Daten-Zeitmarke besteht davon: Date < RAUM > HH:MM:SS < CR > < LF > 

Der ASCII SpO2 und Impulsratetrenddaten besteht davon: SpO2% < RAUM > Impulsrate BPM < CR > < LF > 

In sowohl Echtzeit als auch Trenddatenausgabe wird das ASCII-Datum als MM/DD/YYYY übertragen, U.S. Format oder DD/MM/YYYY, Internationales Format, wie im DATUM-FORM-Stück der Umstände-Speisekarte ausgewählt. Die ASCII SpO2 und Impulsratedaten, die Werte als drei Ziffern übertragen werden, mit führenden Nullen wo notwendig. 

Wenn verläuft, Daten werden übertragen, Echtzeitpatient operiert nicht, der Funktionen überwacht. Beziehen Sie sich auf Teil 6: Softkeys und Speisekartenumstände. 

Analogdaten-Kommunikation 

	6-Nadel-KRAWALL Verbindungsstecker Anschlußbelegungen: 

1. Analogdaten leiten 1.% SpO2 

2. Laufen Sie auf Grund 1 

3. Laufen Sie auf Grund 3 

4. Analogdaten leiten 2. Impulsrate BPM oder wellenförmig 

5. Krankenschwesternanrufsignal 

6. Boden 
	[image: image85.wmf]1

2

3

4

5

6


Analoger Verbindungsstecker 


Die zwei Analogdaten-Kanäle stellen lineare 0-1VDC-Signale bereit, die einander dazu entsprechen, Echtzeit geduldige Lektüren: 

	Analoges Signal 
	0-100% SpO2 
	50-100% SpO2 
	Impulsrate 

	0 VDC (muhen) 
	0% 
	50% 
	0 BPM 

	1 VDC (Hohe) 
	100% 
	100% 
	250 BPM 


Wenn Analogdaten leiten, sind 2 zu PLETH bestimmt, die 0. 1 VDC-Signal-entspricht dem autoscaled auf der-Demonstration gezeigtes wellenförmiges Signal. 

Das Krankenschwesternanrufsignal ist ein hohes oder niedriges Signal, das zeigt, wenn der oximeter einen aktiven Alarm hat. Es ist normalerweise HOCH, ((5Vdc)), und ein aktiver Alarm wird von einem LOW (0Vdc) auf Signal hingewiesen. Dies erlaubt es dem oximeter, im Fall eines vollständigen Gerätemißerfolges eine abnormale Situation zu signalisieren. Der Benutzer kann das Krankenschwesternanrufsignal setzen, um auf eine aktive Alarmbedingung für ein hohes Signal hinzuweisen.  Der oximeter erlaubt es dem Benutzer, analoge Prüfungssignale zu schicken, um Peripheriegeräte zu kalibrieren. Beziehen Sie sich auf Teil 6: Softkeys und Umstände-Speisekarte. 

Anlage A: 
Letztverbraucher genehmigt Einverständnis 

DIESES DOKUMENT IST EIN GESETZLICHES EINVERSTÄNDNIS ZWISCHEN IHNEN, DEM PURCHASER UND OSI MEDIZINISCHE AG, WENN SIE DEN BEGRIFFEN DIESES AGREEMENT NICHT ZUSTIMMEN, GEBEN SIE PROMPT DAS GANZE PAKET ZURÜCK, EINSCHLIEßLICH ALLES ACCESSORIES, IN IHRER ORIGINAL PACKAGE, MIT IHR VERKAUFS QUITTIEREN SIE ZU OSI FÜR EINEN VOLLEN RÜCKERSTATTUNG-OR-KREDIT MEDIZINISCH OR RECHNUNG. 

1. Grant of License. In Anbetracht der Zahlung von der Lizenzgebühr, die Teil des Preises für dieses Produkt gezahlt wird, OSI Medizinische Unterstützungen für Purchaser ein nonexclusive, unübertragbare Lizenz, ohne Recht auf Unterlizenz, die Kopie des eingetragenen software/firmware zu benutzen, und Dokumentation in Zusammenhang mit Purchaser's Verwendung der Produkte für ihren etikettierten Zweck. OSI Medizinische Vorräte, die alle Rechte nicht ausdrücklich zu Purchaser gewährten. 

2. Besitz an Software/Firmware. Titel zu, Besitz von und alle Rechte und die Interessen an irgendeinem OSI Medizinische Software und/oder Firmware und die Dokumentation und alle Kopien davon, bleiben Sie jederzeit, übertrug Medizinisch in OSI, und sie überholen nicht zu Purchaser. 

3. Aufgabe. Purchaser wird nicht zuweisen oder diese Lizenz, in ganz oder in Teil, neben Bedienung des Gesetzes übertragen oder ansonsten, ohne OSI Medizinische vorausgehende geschriebene Zustimmung; irgendein Versuch ohne solche Zustimmung, irgendwelche Rechte festzusetzen, werden Aufgabenbereich oder Pflichten, die nachstehend entsteht, ungültig sein. 

4. Kopieren Sie Beschränkungen. Der software/firmware und das Begleiten, die geschrieben werden, daß Materialien urheberrechtliche geschützt werden. Unautorisiertes Kopieren der Software, einschließlich Software, die modifiziert worden ist, kam zusammen, oder schloß mit anderer Software ein, oder andere geschriebene Materialien werden ausdrücklich verboten. Sie werden vielleicht legal verantwortlich für irgendeinen Urheberrechtsregelverstoß, der verursacht wird oder von Ihrem Mißerfolg erlitten wird, bis zu den Begriffen dieser Lizenz auszustehen, gehalten. Nichts in dieser Lizenz stellt jenseits jenen alle Rechte bereit vorausgesetzt von 17 U.S.C. Sek. 117. 

5. Benutzen Sie Restriction. Als der Erwerber übertragen Sie vielleicht die Produkte von einer Lage auf ein anderes physisch vorausgesetzt, daß der software/firmware nicht kopiert wird. Sie übertragen vielleicht den software/firmware von den Produkten auf kein anderes Gerät elektronisch. Sie enthüllen vielleicht nicht, veröffentlichen Sie, übersetzen Sie, lassen Sie frei oder verteilen Sie Kopien des software/firmware, oder das Begleiten geschrieben Materialien an andere. Sie modifizieren vielleicht nicht, passen Sie sich an, übersetzen Sie, umgekehrter Ingenieur, decompile, nimmt auseinander, oder schafft abgeleitete Arbeiten auf den software/firmware basierend. Sie modifizieren vielleicht nicht, passen, übersetzen Sie, oder schaffen abgeleitete Arbeiten auf die geschriebenen Materialien basierend ohne die vorausgehende geschriebene Zustimmung des OSIS Medizinisch. 

6. Steigen Sie Beschränkungen um. Der software/firmware wird zum Erwerber genehmigt, und wird vielleicht zu niemandem, außer anderen Endbenutzern, ohne die vorausgehende geschriebene Zustimmung des OSIS übertragen Medizinisch. In keinem Ereignis steigen Sie vielleicht um, weisen Sie zu, Pacht, verkaufen Sie oder werden Sie die software/firmware oder die Produkte ansonsten auf einer vorläufigen Basis los. 

7. Nutznießer. OSI Medizinisch ist ein Nutznießer dieses Einverständnisses und hat das Recht, seine Bestimmungen durchzusetzen. 

8. AMERIKANISCHE Regierungsrechte. Wenn Sie Software (einschließlich der verwandten Dokumentation, im Namen von irgendeinem Teil der Vereinigte Staat Regierung,) erwerben, bewerben sich die folgenden Bestimmungen: die Software wird erachtet," kommerzielle Software" und" kommerzielle Computersoftwaredokumentation zu sein, beziehungsweise gemäß DFAR Section 227.7202 WEIT 12.212, als anwendbar. Keine benutzen, Modifikation, Fortpflanzung, Freilassung, Aufführung, Demonstration oder Bekanntgabe der Software, (einschließlich der verwandten Dokumentation), neben der AMERIKANISCHEN Regierung oder keinen seiner Agenturen wird bis zu den Begriffen dieses Einverständnisses einzig und allein regiert werden und außer zum bis zu den Begriffen dieses Einverständnisses erlaubten Ausmaß verboten werden. 































































































































































































































































































































MADE IN MALAYSIA











OSI Medical, Inc.�13801 McCormick Dr


Tampa, FL 33626�www.osimed.com



































OSI Medical Model 2100 Pulse Oximeter








 








OSI Medical 2100 Pulse Oximeter Operator’s Manual 
REV 001: 09/22/00
Page 2 of 28
©2000 OSI Medical, Inc.  All Rights Reserved



_1015845550.unknown

_1015846690.unknown

_1025440410.doc





 EMBED MSDraw.Drawing.8.1  


 EMBED MSDraw.Drawing.8.1  
[image: image1.wmf]













_1015681266.unknown




_1030356194.doc











_1015849500.unknown

_1015845621.unknown

_1015846611.unknown

_1015681156.unknown

_1015681266.unknown

_1015681272.unknown

_1015681204.unknown

_1015679194.unknown

_1015680560.unknown

_1015680865

_1015679990.bin

_1015652271.unknown

_1015652098.unknown

