## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1822
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
23.06.2021 | OOM201 | V 122051 | 18042 | 342 | 19012 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122052 | 18976 | 349 | 18793 | 349 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122053 | 18786 | 347 | 18691 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122054 | 18783 | 345 | 18849 | 342 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122055 | 18319 | 348 | 18911 | 346 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122056 | 18592 | 345 | 18920 | 341 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122057 | 19927 | 346 | 18787 | 345 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122058 | 18646 | 350 | 18215 | 345 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122059 | 19268 | 347 | 19887 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122060 | 19550 | 346 | 19385 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122061 | 18262 | 343 | 18335 | 342 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122062 | 18569 | 344 | 18860 | 344 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122063 | 18913 | 350 | 19212 | 343 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122064 | 18690 | 349 | 19507 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122065 | 19294 | 343 | 19578 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122066 | 19037 | 347 | 18791 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122067 | 18506 | 346 | 18532 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122068 | 18675 | 349 | 18618 | 346 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122069 | 19211 | 344 | 18623 | 349 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122070 | 18676 | 350 | 18731 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122071 | 18713 | 348 | 20332 | 349 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122072 | 18946 | 350 | 19303 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122073 | 19531 | 348 | 18983 | 349 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122074 | 18436 | 347 | 18315 | 344 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122075 | 19846 | 346 | 19515 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122076 | 19141 | 341 | 19513 | 345 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122077 | 18654 | 348 | 19832 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122078 | 19336 | 348 | 19267 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122079 | 17856 | 348 | 18563 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122080 | 19260 | 350 | 19846 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122081 | 17931 | 350 | 16994 | 349 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122082 | 18109 | 347 | 19088 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122083 | 18275 | 338 | 18454 | 340 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122084 | 18634 | 346 | 18570 | 349 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122085 | 18389 | 349 | 18487 | 342 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122086 | 19145 | 346 | 18482 | 339 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122087 | 19048 | 350 | 19002 | 342 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122088 | 18490 | 347 | 19203 | 345 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122089 | 19265 | 344 | 19116 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122090 | 19076 | 339 | 19331 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122091 | 19512 | 340 | 20333 | 344 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122092 | 18353 | 345 | 19686 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122093 | 18972 | 345 | 18401 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122094 | 18965 | 348 | 18104 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122095 | 18817 | 343 | 18959 | 344 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122096 | 18941 | 343 | 19444 | 344 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122097 | 18882 | 343 | 18813 | 349 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122098 | 19574 | 348 | 19076 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122099 | 16803 | 349 | 18397 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122100 | 19019 | 344 | 18583 | 343 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122101 | 18362 | 345 | 17693 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122102 | 19581 | 350 | 19083 | 342 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122103 | 18625 | 345 | 18783 | 346 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122104 | 19390 | 349 | 17480 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122105 | 18707 | 346 | 18796 | 344 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122106 | 18428 | 349 | 18523 | 346 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122107 | 18335 | 349 | 19351 | 346 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122108 | 19801 | 347 | 18685 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122109 | 18718 | 344 | 19245 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122110 | 19222 | 342 | 18513 | 346 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122111 | 18424 | 350 | 18510 | 345 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122112 | 19337 | 341 | 19145 | 344 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122113 | 20041 | 128 | 18245 | 122 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122114 | 17126 | 108 | 16444 | 107 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122115 | 18676 | 78 | 18175 | 83 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122116 | 18779 | 103 | 18835 | 121 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122117 | 19381 | 105 | 19357 | 120 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122118 | 18927 | 95 | 18514 | 87 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122119 | 19331 | 349 | 18598 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122120 | 18106 | 348 | 17747 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122121 | 18741 | 347 | 19357 | 345 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122122 | 18897 | 350 | 19980 | 349 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122123 | 19493 | 347 | 19190 | 345 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122124 | 18789 | 344 | 18885 | 344 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122125 | 20441 | 345 | 20295 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122126 | 19505 | 347 | 19744 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122127 | 19187 | 347 | 20315 | 344 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122128 | 19414 | 346 | 18716 | 343 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122129 | 18001 | 349 | 18452 | 346 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122130 | 18602 | 346 | 18461 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122131 | 20259 | 349 | 20310 | 345 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122132 | 18300 | 347 | 18350 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122133 | 19251 | 348 | 19239 | 346 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122134 | 19303 | 342 | 18830 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122135 | 18170 | 345 | 19332 | 342 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122136 | 18682 | 347 | 18869 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122137 | 18383 | 346 | 18887 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122138 | 19001 | 341 | 17245 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122139 | 18633 | 348 | 19747 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122140 | 18296 | 347 | 19332 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122141 | 18790 | 349 | 18822 | 343 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122142 | 18692 | 350 | 18982 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122143 | 19175 | 350 | 19723 | 347 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122144 | 19836 | 347 | 18830 | 343 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122145 | 19221 | 348 | 19647 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122146 | 19140 | 347 | 19478 | 350 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122147 | 19031 | 348 | 19098 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122148 | 19666 | 350 | 19524 | 348 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122149 | 19551 | 149 | 20232 | 157 | +
23.06.2021 | OOM201 | V 122150 | 19973 | 158 | 19575 | 162 | +