
[image: image1.jpg]MEDICAL




2100 battono Oximeter 

[image: image2.jpg]digital





3
Sezioni 1: 

Garanzia Informazioni
4
Sezioni 2: 

Informazioni di Sicurezza
5
Sezioni 3: 

Simbolo Definizioni
9
Sezioni 4: 

Preparazione per Uso
10
Sezioni 5: 
Routine Uso
14
Sezioni 6: 

Tasti programmabili e Sistemazione Menu
18
Sezioni 7: 

Sensori ed Accessori
20
Sezioni 8: 
Segnala e Diagnosticando
21
Sezioni 9: 

Manutenzione e Servizio
23
Sezioni 10: 

le Specificazioni
24
Sezioni 11: 

Comunicazione In serie ed Analogica
27
Appendice A: 

Accordo della Licenza dell'Utente finale
29


Per ulteriori informazioni sull'OSI Medical 2100, Delfino Digitale Sensori di SpO2, Dilazione Cabla o altro OSI prodotti Medici, contatto: 

OSI Medical, Inc.
13801 McCormick Dr

Tampa, FL 33626  USA
Tel / Fax:  (813) 818-7488
www.osimed.com
sales@osimed.com 

Sezioni 1: 
Garanzia Informazioni 

Questo prodotto è garantito contro difetti in materiale e lavorazione, ed operare all'interno di specificazioni pubblicate sotto uso normale per un periodo di un anno dalla data di spedizione originale. Batterie e fusibili non sono garantiti. 

Richiedere una richiesta di garanzia, contatto OSI Medical per la concessione di ritorno ed istruzioni. Veda Sezione 9: la Manutenzione e Ripara per ulteriori informazioni. 

Se un esame di OSI Medical dischiude tali prodotti o componente divide essere difettoso, OSI Medical risuola obbligazione è limitata per riparare o sostituzione (ad OSI scelta Medica) del prodotto difettoso o componente. 

Questa garanzia non estende ad alcun prodotto che era soggetto a cattivo uso, la negligenza o incidente; quello fu danneggiato da cause esterno al prodotto; o quello fu usato in violazione delle istruzioni conduzione approvvigionata col prodotto. Questa garanzia non estende ad alcun prodotto che è stato cambiato in alcun modo, o smontò o radunò da chiunque altro che OSI Medical o un OSI autorizzato agente Medico. Questa garanzia non estende ad alcuni accessori, o gli altri strumenti esterni o apparecchiature che sono connesse all'oximeter. 

Delfino digitale che Sensori Riutilizzabili e Dilazione Cavi non sono coperti sotto questa garanzia. Si riferisca alle informazioni che accompagnano quelli prodotti per clausole e condizioni di garanzia. 

QUESTA GARANZIA, INSIEME CON ALCUN ALTRO CORRIERE SPECIALE GARANZIA SCRITTO CHE PUÒ ESSERE PUBBLICATA DA OSI INC. MEDICO È IL RISUOLI E GARANZIA ESCLUSIVA COME AD OSI MEDICAL.S PRODUCTS. QUESTA GARANZIA È ESPRESSAMENTE AL POSTO DI ALCUN OR ORALE GARANZIE IMPLICITE, INCLUSO SENZA LIMITAZIONE ALCUNA GARANZIA TACITA DI MERCHANTABILTY OR APPROPRIATEZZA PER UN PARTICOLARE SCOPO. OSI MEDICAL NON SARÀ RESPONSABILE PER ALCUN OR INERENTE, SPECIALE PERDITA CONSEGUENTE, SPESA DELL'OR DEL DANNO DIRETTAMENTE OR CHE SORGE INDIRETTAMENTE DA LA PERDITA DELL'OR DELLA PERDITA DI USO DI ALCUNI PRODOTTI. 

Acquisto o possesso di questa apparecchiatura non porta alcun corriere speciale o licenza implicita per usare questa apparecchiatura con parti di recambio o accessori che possono, da solo o in combinazione con questa apparecchiatura, caduta all'interno dello scopo di uno o più dei brevetti relativo a questa apparecchiatura. 

Sezioni 2: 
Informazioni di Sicurezza 

LEGGA LA SEZIONE DELLE INFORMAZIONI DELLA SICUREZZA INTERA PRIMA DI AZIONARE L'OXIMETER. 

Uso inteso 

L'OSI Medical 2100 Pulsa Oximeter è inteso per noninvasive continuo che esamina di saturazione di ossigeno funzionale di emoglobina arteriosa (SpO2) e batte percentuale (misurò da un sensore di SpO2) per adulto, e pazienti pediatrici più grande di 30 kg in ospedali, ospedale-dattilografi installazioni, ed ambienti di casa. 

Indicazioni per uso 

L'OSI 2100 Oximeter Medico è indicato per il noninvasive continuo che esamina di saturazione di ossigeno funzionale di emoglobina arteriosa (SpO2) e batte percentuale (misurò da un sensore di SpO2). L'oximeter è indicato per uso con adulto, e pazienti pediatrici più grande di 30 kg durante nessun moto e le condizioni di moto, e per ambo bene o poveramente pazienti di perfused in ospedali, ospedale-dattilografi installazioni, ed ambienti di casa. 

Principi di operazione 

L'oximeter è basato su tre principi: 

· Oxyhemoglobin e deoxyhemoglobin differiscono nel loro assorbimento di luce rossa ed infrarossa (lo spectrophotometry). 

· Il volume di sangue arterioso in tessuto e la luce assorbite dai cambi di sangue durante il pulsi (fotografia-plethysmography). 

· Diodi che luce-emettono rossi ed infrarossi (LEDs) in sensori serva come le fonti di illuminazione, ed un photodiode serve come il fotorivelatore. 

Avvertimenti e le Cautele 

Un Avvertimento indica il possibile danno al paziente o utente. 

Una Cautela indica il possibile danno di attrezzatura o malfunzionamento. 

Avvertimenti 

L'oximeter sarà operato solamente da personale qualificato. Legga tutte le istruzioni, informazioni precauzionali e specificazioni prima di uso. 

Esplosione Azzardo: non usi l'oximeter nella presenza di anesthetics infiammabili o le altre sostanze infiammabili in combinazione con aria, ambienti ossigeno-arricchiti, od ossido nitroso. 

Controlli setting di limite di allarme ogni durata l'oximeter è usato. 

L'oximeter è inteso solamente come un'aggiunta in accertamento paziente. Si deve usare in congiunzione con accertamento di segnali clinici e sintomi. 

Un oximeter non dovrebbe essere usato come un monitor di apnea. 

Un oximeter dovrebbe essere considerato una prima apparecchiatura di avvertimento. Come un trend verso deoxygenation paziente è indicato, esemplari di sangue dovrebbero essere analizzati da un laboratorio co-oximeter capire completamente la condizione del paziente. 

Se accade una condizione di allarme mentre l'allarme udibile che funzione muta è impegnata, solamente le indicazioni di allarme visuali sono esposte. 

Non faccia tacere un allarme udibile, impegni l'allarme udibile funzione muta, o decresce il volume di allarme udibile se la sicurezza paziente potesse essere compromessa. 

La caratteristica di chiamata di balia non dovrebbe essere usata come la fonte primaria per paziente ed allarmi di sistema. Gli allarmi udibili e visuali degli oximeter, usato nella congiunzione con segnali clinici e sintomi, è le fonti primarie per determinare che una condizione di allarme esiste. 

Non ostruisca l'oratore. Rendendo impraticabile l'oratore può dare luogo ad un tono di allarme impercettibile. 

Attentamente paziente di percorso di instradamento che cabla ridurre la possibilità di ostacolo paziente o strozzamento. 

Non metta l'oximeter dove i controlli possono essere cambiati dal paziente. 

Non metta l'oximeter in alcuna posizione che lo provocherebbe, o alcuna apparecchiatura connesse a lui, precipitare sul paziente od operatore. Non alzi o porti l'oximeter dall'alimentazione elettrica cabli o cavo paziente. 

Usi solamente OSI Delfino Digitale e Medico Sensori di Oximetry e Dilazione Cabla per le misurazioni di SpO2 dall'oximeter. I sensori di altro fabbricante e cavi pazienti possono provocare spettacolo improprio. 

Prima usi, legga attentamente il Delfino Digitale Oximetry Sensore Direzioni per Uso e Direzioni del Cavo della Dilazione per Uso. 

Danno di tessuto può essere causato da domanda incorretta o uso di un Delfino Digitale Sensore di Oximetry. Ispezioni il luogo di sensore come diretto nel Delfino Digitale Oximetry Sensore Direzioni per Uso assicurare l'integrità di pelle, e sensore corretto che posiziona ed adesione. 

Non usi Delfino Digitale e danneggiato Sensori di Oximetry o Paziente Cavi. Non usi un Delfino Digitale Sensore di Oximetry con componenti ottici o elettrici ed esposto. Non immerga il sensore o cabli in acqua, solventi o soluzioni di pulizia. I sensori, cavi pazienti e connettori non sono a tenuta d'acqua. Non sterilizzi Delfino Digitale Sensori di Oximetry o Dilazione Cabla da irradiazione, vapore, od ossido di ethylene. Veda le istruzioni di pulizia nelle Direzioni per Uso per Delfino Sensori Digitali e riutilizzabili e Dilazione Cavi. 

Non tiri sul sensore o cavo di dilazione, altro che disconnettere il sensore dal cavo di dilazione, o disconnettere il cavo di dilazione dall'oximeter. Si riferisca alle Direzioni per Uso per Delfino Digitale Sensori di Oximetry e Dilazione Cabla per il collegamento corretto ed istruzioni di sconnessione. 

Se l'oximeter è su una superficie sdrucciolevole, trattiene l'oximeter mentre pigia le chiavi per impedirgli dal possibilmente scivolare fuori di posizione. 

Sempre rimuova il sensore dal paziente e completamente disconnetta il paziente dall'oximeter prima di bagnare il paziente. 

Non usi l'oximeter o Delfino Digitale Sensori di Oximetry durante risonanza magnetica che immagina (MRI) analizzando. Corrente indotta potrebbe provocare potenzialmente scottature. Gli oximeter possono colpire i MRI immaginano, e l'unità di MRI può colpire l'accuratezza delle misurazioni di oximetry. 

Sostanze inframmettenti: Carboxyhemoglobin può aumentare erroneamente le letture di SpO2. Il livello di aumento è approssimativamente uguale all'ammontare di presente di carboxyhemoglobin. Tinte o alcuna sostanza che contengono tinte che cambiano pigmentazione arteriosa e solita può provocare letture erronee. 

Non usi malfunzionando attrezzatura. Abbia l'unità riparata da OSI Medical o un OSI autorizzato servizio Medico rappresentativo. 

Choc elettrico Azzardo: non rimuova la coperta di oximeter. Non ci sono articoli utente-utili nell'oximeter. Un operatore specificamente può compiere solamente procedure di manutenzione descritte in questo manuale. Misuri ogni qualvolta la perdita corrente un'apparecchiatura esterna è connessa agli in serie o porti di produzione analogici. Corrente di perdita non deve eccedere 100 µA. 

Incagliando: 

· Connetta solamente l'oximeter ad un tre-filo, messo a terra ricettacolo di grado di ospedale. La spina elettrica di tre-bigliettaio deve essere inserita in un ricettacolo di tre-filo propriamente installato. Se un ricettacolo di tre-filo non è disponibile, un elettricista qualificato deve installare uno in concordanza col codice elettrico e governante. 

· Non faccia sotto alcune circostanze rimuova il bigliettaio di base dalla spina elettrica. 

· Non usi dilazione lega con una corda o adattatori di alcun tipo. La corda di potere e spina elettrica devono essere intatte ed indenni. 

· Se c'è alcun dubbio sull'integrità della sistemazione di bigliettaio di terra protettiva, azioni l'oximeter su potere di batteria interno fino a che l'alimentazione elettrica di Corrente alternata bigliettaio protettivo è completamente funzionale. 

Se là è messo in mostra metallo sulla tastiera, non tocchi simultaneamente il paziente e la tastiera di oximeter a causa di rischio di colpo. 

Non connetta l'oximeter ad un sbocco elettrico controllato da un interruttore di muro od oscuratore graduale. 

Assicurare isolamento elettrico e paziente, connetta solamente l'oximeter all'altra attrezzatura con circuiti elettronicamente isolati. 

Sostanze da una mostra di cristallo liquida e rotta (LCD) Modulo è tossico quando ingerì. La cautela di uso con l'occupandosi di un oximeter con un modulo di mostra rotto. 

In tutte le circostanze gli oximeter devono essere connessi ad un'alimentazione elettrica messo a terra se il potere di Corrente alternata è usato. 

Attrezzatura di accessorio connessa agli analogici ed interfacce digitali deve essere certificata secondo i rispettivi standard di IEC (e.g. IEC 950 per attrezzatura di elaborazione dati ed IEC 601-1 per attrezzatura medica). Inoltre, tutte le configurazioni assentiranno con lo standard di sistema IEC-601-1-1. Alcuna persona di che connette attrezzatura supplementare alla parte di contributo di segnale segnala parte di produzione configura un sistema medico, e è perciò responsabile per assicurare che il sistema assente coi requisiti dello standard di sistema IEC-601-1-1. Se incerto, consulti il reparto di servizio tecnico o il Suo rappresentante locale. 

Cautele 

Gli Stati Uniti leggi Federali e canadesi restringono questa apparecchiatura a vendita da o sull'ordine di un autorizzato professionista medico. 

Confermi l'accuratezza dei setting di orologio a tempo reale ogni durata l'oximeter è usato per raccogliere dati di trend pazienti. 

Non metta l'oximeter su attrezzatura elettrica che può effettuare l'oximeter dal propriamente lavorare. 

Non metta in mostra l'oximeter all'umidità estrema, come esposizione diretta per piovere. L'umidità estrema può provocare l'oximeter per fallire o compiere imprecisamente. 

Non metta contenitori che tengono liquidi su o vicino l'oximeter. Liquidi si versati sull'oximeter possono causarlo per compiere imprecisamente. 

Nell'evento l'oximeter è danneggiato e non è riparato, si sbarazzi dell'oximeter attraverso una facilità di disposizione di materiali azzardata ed approvata in concordanza con regolamentazioni locali, o lo ritorni ad OSI Medical o un distributore autorizzato. La batteria interna contiene piombo ed acido che sono sprechi azzardati. 

Pulendo: 

· Non faccia autoclave, pressione sterilizza, o benzina sterilizza l'oximeter. 

· Non metta a bagno o immerga l'oximeter in alcuno liquido. 

· Soluzione di pulizia di uso frugalmente. Soluzione eccessiva può fluire nell'oximeter e danno di causa a componenti interni. 

· Non tocchi, pigi, o strofini gli oximeter visualizzano pannelli o pannello di tastiera anteriore con pulizia abrasiva combina, strumenti, spazzole o materiali di superficie grezzi. 

Non usi petrolio-basato o soluzioni di acetone, o gli altri solventi aspri, pulire l'oximeter. Queste sostanze attaccano i materiali dell'apparecchiatura, e fallimento può risultare. 

Accuratezza di misurazione 

Se l'accuratezza di alcuna misurazione dall'oximeter non sembra ragionevole, prima controlli i segnali vitali del paziente da alternato vuole dire, e poi controlla l'oximeter per funzionare corretto. 

Misurazioni imprecise possono essere causate da: 

· Domanda di sensore incorretta o uso. 

· Livelli significativi di emoglobine di dysfunctional (e.g., carboxyhemoglobin o methemoglobin); 

· Intravascular tinge come indocyanine verde o blu di methylene. 

· Esposizione all'illuminazione eccessiva, come lampade chirurgiche (specialmente quelli con una fonte di illuminazione di xeno), bilirubin splende, luci fluorescenti, lampade di riscaldamento infrarosse, o luce solare diretta. Esposizione all'illuminazione eccessiva può essere corretta coprendo il sensore con un materiale scuro od opaco. 

· Movimento paziente ed eccessivo. 

· Pulsazione venosa. 

Disposizione di un sensore su un'estremità con un polsino di pressione del sangue, catetere arterioso, o linea di intravascular. Perdita di pulsi segnali può accadere in alcune delle situazioni seguenti: 

· Il sensore è troppo stretto. 

· C'è illuminazione eccessiva da fonti di illuminazione come una lampada chirurgica, una lampada di bilirubin, o luce solare diretta. 

· Il paziente ha hypotension, vasoconstriction severo, anemia severa, o ipotermia. 

· C'è proximal dell'occlusione arterioso al sensore. 

Il paziente è in arresto cardiaco o colpo. 

Sezioni 3: 
Simbolo Definizioni 

PANNELLO SIMBOLI ANTERIORI 

	
[image: image3.wmf]
	Su 
	[image: image4.wmf]
	Condizione di allarme 

	
[image: image5.wmf]
	Via 
	[image: image6.wmf]
	Chiave di silenzio di allarme 

	

[image: image8.png]





	Potere di Corrente alternata 
	[image: image9.wmf]
	Rettifica di contrasto di mostra 

	[image: image10.wmf] –        +


	Batteria bassa 


SIMBOLI DEL PANNELLO DEL RETRO 

	[image: image11.wmf]
	Dattilografi e tassando di fusibili 

2.0A / 250Vac, recitazione lenta 
	
[image: image12.wmf]
	Tipo che BF ha applicato parte 

	
[image: image13.png]



	Tensione di approvvigionamento tassata 

100-240 VAC, 50-60 Hz 
	[image: image14.wmf]!

 


	Attenzione: consulti documenti accompagnanti 

	REF 
	Numero di referenza 
	
[image: image15.wmf]
	Analogico segnali connettore di produzione 

6-unisca DIN, femmina 

	SN 
	Numero di serie 

La configurazione è OSIMED-YYXXXXXX, dove è l'anno di prodotto YY (e.g., " 00" = 2000). 
	
[image: image16.wmf]
RS-232 
	RS-232 connettore di dati in serie 

	
[image: image17.wmf]U

 

 ®

 

L

 

MEDICAL ELECTRICAL EQUIPMENT

 

WITH RESPECT TO ELECTRIC SHOCK, FIRE

 

AND MECHANICAL HAZARDS ONLY

 

IN ACCORANCE WITH UL2601

-

1/CAN/CSA C22.2 NO.601.1

 

68TK

 

US

 

C

 

!

 

 

 


	Se presente, indica prodotto è UL e CSA Classified. 
	
[image: image18.wmf]0123

 


	Indica questa apparecchiatura è in acquiescenza con MDD 93/42/EEC. 

0123 sono il Corpo Numero Notificato. 




Sezioni 4: 
Preparazione per Uso 

Ispezione iniziale 

1. Spacchetti ed ispezioni l'oximeter per danno esterno. 

2. Faccia una rassegna la fronte e retro riveste di pannelli dell'oximeter ed identifica i connettori, controlli, ed indicatori. 

3. Connetta l'oximeter al potere esterno. Verifichi il verde 
[image: image19.wmf]  

 

–

           +

 


[image: image20.png]


 in dicator is illuminated.

4. Se usando un sensore riutilizzabile, si assicuri apre e chiude agevolmente. Rimuova alcune sostanze che possono interferire con la trasmissione di luce tra la fonte di illuminazione del sensore e scopritore. 

5. Stampa ed ascolta per il tono di bip del due dell'autotest dell'oximeter. Verifichi che gli indicatori gialli [image: image21.wmf] –        +

 e rossi [image: image22.wmf] balenano brevemente. 

6. Selezioni un Delfino Digitale Sensore di Oximetry e Dilazione Cavo per uso. Connetta il cavo di dilazione e sensore. Verifichi il sensore rosso Condotto illumina e cambia in luminosità periodicamente. Leghi il sensore ad un dito. 

7. Dopo approssimativamente 10 secondi, verifichi le letture per SpO2 e batta percentuale. 

8. Verifichi gli allarmi pazienti stanno funzionando mettendo l'alto e SpO2 basso e pulsano allarme di percentuale limita così le letture pazienti violano i limiti. Assicuri accade il seguente: 

· Un suoni di tono di allarme. 

· Il limite di allarme violato è accentuato, e la lettura paziente e corrispondente balena sulla mostra. 

9. Verifichi gli allarmi di sensore sono funzionali rimuovendo il sensore dal luogo di sensore. Assicuri accade il seguente: 

· Sensore Via Paziente appare nell'area di mostra di comunicazione. 

· I suoni di tono di allarme. 

· L'indicatore rosso [image: image23.wmf] balena. 

10. Unplug il sensore dall'oximeter. 

· Si assicuri Nessun Sensore Connesso appare nell'area di mostra di comunicazione. 

11. Verifichi operazione di silenzio di allarme. Pigi  [image: image24.wmf]  Assicuri accade il seguente: 

· Le cessazioni di tono di allarme. 

· L'indicatore rosso [image: image25.wmf] ferma di balenare. 

Tempo di Sistema e data 

Assegni Sezionare 6: Tasti programmabili e Sistemazione Menu per mettere l'orologio di sistema. 

Sistemazione audia 

Il livello di volume per il pulsi bip ed i toni di allarme udibili sono utente adattabile. Il pulsi volume di bip ha sei livelli, e Via. Il volume di allarme udibile ha sei livelli. 

Aggiustare il volume di allarme udibile: 

· Stampa [la Sistemazione] visualizzare il Sistemazione Menu. 

· L'allarme volume mettere corrente è esposto ed accentuò. 

· Stampa [
[image: image26.wmf]]e [
[image: image27.wmf]] cambiare il setting. Stampa [Prossimo], [Precedente] o [Più] aggiustare un altro articolo, o stampa [Esca] ritornare alla modalità visualizzazione di monitoraggio paziente. 

Aggiustare il volume del batta bip: 

1. Stampa [
[image: image28.wmf]]ed [
[image: image29.wmf]]elevare o abbassare il batta volume di bip mentre nelle modalità visualizzazione di monitoraggio pazienti; o 

2. Usi il Sistemazione Menu: 

· Stampa [la Sistemazione] visualizzare il Sistemazione Menu. Quando esaminando, il dati paziente e corrente è esposto, ma il pulsi bip è fatto tacere temporaneamente. 

· Stampa [Prossimo] accentuare il Batta setting di Volume. 

· Uso [
[image: image30.wmf]]e [
[image: image31.wmf]] cambiare il setting. Stampa [Prossimo], [Precedente] o [Più] aggiustare un altro articolo, o stampa [Esca] ritornare alle modalità visualizzazione di monitoraggio pazienti. 

Limiti di allarme 

Limiti di allarme predefiniti sono utente-selezionabili. I setting si trattengono dopo che l'oximeter è spento. Usare questa caratteristica, assegni Sezionare 6: Tasti programmabili e Sistemazione Menu per istruzioni. Mettere gli specifici limiti di allarme per un particolare paziente, assegni Sezionare 5: Routine Uso. 

L'oximeter espone allarme limita continuamente. Può visualizzare anche limiti quando loro sono fatti una rassegna e sono aggiustati, o quando un limite di allarme è violato. Usare questa caratteristica, assegni Sezionare 6: Tasti programmabili e Sistemazione Menu. 
Setting di sensibilità 

L'OSI Medical 2100 Pulsa Oximeter può essere aggiustato per andare bene le varie situazioni cliniche. Assegni Sezionare 6: Tasti programmabili e Sistemazione Menu per ulteriori informazioni. 

Controlli di pannello anteriori, indicatori e simboli 

	Visualizzi Finestra: le Mostre dati pazienti e le altre informazioni. 

	
[image: image32.wmf] 


Figuri 1 

	Connettore di cavo paziente: Connette ad un Cavo della Dilazione del Delfino Digitale. Assegni Sezionare 7: Sensori Ed Accessori. 
	Tasti programmabili principali: Usato controllare le varie funzioni. Assegni Sezionare 6: Tasti programmabili e Sistemazione Menu. 

	[
[image: image33.wmf]]: Svolte l'oximeter su e via. 




 EMBED PBrush  
[image: image35.png]



 indicatore: Illumina verde quando l'oximeter è connesso al potere di Corrente alternata. 

[image: image36.wmf] –        +

  indicatore: ambra di Bagliori quando approssimativamente 5 a 10 minuti di resti di operazione di batteria. 

[image: image37.wmf]  indicatore: i Bagliori rosso indicare una condizione di allarme. 

Nota: gli Articoli in [] è chiavi. 
	 [[image: image38.wmf]]: Quando pigiò, allarmi sono fatti tacere temporaneamente. Se è pigiato tre volte in meno di tre secondi, tutti gli allarmi udibili sono messi la sordina a fino a che pigiò di nuovo. 

[[image: image39.wmf]]: Aggiusta il contrasto della finestra di mostra. 

[
[image: image40.wmf]]/[
[image: image41.wmf]]:  Aggiusta il batta volume di bip del. Quando usando il menu per accedere funzioni diverse, loro hanno funzioni diverse. Assegni Sezionare 6: Tasti programmabili e Sistemazione Menu. 


COLLEGAMENTI DEL PANNELLO DEL RETRO 

	Motorizzi modulo di entrata: Connette l'oximeter a potere di Corrente alternata che usa un powercord. 
	Connettore analogico: 6-unisca connettore femmina per comunicazioni analogiche. Si riferisca alla Sezione 11: Comunicazioni In serie ed Analogiche. 

	
[image: image42.wmf] 


Figuri 2 

	Etichetta di identificazione di prodotto: referenza di prodotto di Elenchi e numero di serie. 
	Connettore di RS-232 digitale: 9-unisca connettore femmina per comunicazioni dati in serie. Non tenti di connettere la sonda di sensore ottica a questa parte. Assegni Sezionare 11: Comunicazioni In serie ed Analogiche. 


Sezioni 5: Routine Uso 

Corrente alternata ed uso di potere di batteria 

L'oximeter opera su Corrente alternata o il potere di batteria o sulla sua batteria interna
. Quando il potere di Corrente alternata è connesso, l'indicatore 
[image: image43.wmf]  

 

–

           +

 


[image: image44.png]


 verde è illuminato. 

Quando approssimativamente 5 to10 cronometra del potere di batteria rimanga, l'indicatore [image: image45.wmf] –        +

di ambra balena ed una comunicazione è esposta. Quando il potere di batteria è vuotato, l'indicatore di ambra [image: image46.wmf] –        +

 illumina, un allarme suona per un minimo di 10 secondi, ed una comunicazione di status è esposta di fronte alle svolte di oximeter via. L'allarme suona anche se l'ogni funzione di sordina è attiva. Connetta l'oximeter al potere di Corrente alternata per ricaricare la batteria. Se la batteria è troppo bassa per azionare l'oximeter e [
[image: image47.wmf]] è pigiata, l'indicatore di ambra 


 EMBED PBrush  
[image: image49.png]



 balena 10 volte. Connetta l'oximeter al potere di Corrente alternata per azionare l'oximeter. Permetta all'oximeter di ricaricare almeno 8 ore prima di usarlo di nuovo su potere di batteria. 

Su e via 

Le svolte [
[image: image50.wmf]] l'oximeter su e via. L'oximeter esegue automaticamente un autotest quando accese. 

Se l'oximeter è messo avere un SpO2 iniziale allarmare sotto limite 80%, la comunicazione SPO2 Limit < 80% saranno esposti, ed un suoni di tono di allarme prioritari ed alti dopo una dilazione corta. L'utente deve pigiare una chiave di menu per cominciare monitoraggio paziente. [Confermi] gli usi i limiti di allarme esistenti, [Adulto] i set l'allarme limita agli Allarme Limiti Predefiniti ed Adulti e permette l'utente di mettere l'allarme limita a setting paziente-specifici. 

SpO2 e batte allarmi di percentuale 

L'oximeter offre indicazioni visuali ed udibili quando SpO2 o pulsa valori di percentuale violano limiti di allarme. L'indicatore [[image: image51.wmf]] e violando SpO2 o batte bagliori di valore di percentuale, ed il limite di allarme violato è accentuato. Se la mostra limita caratteristica è Via, l'oximeter espone automaticamente ed accentua il limite di allarme violato. Un allarme prioritario ed alto suona a meno [[image: image52.wmf]] che il fu pigiato di due minuti precedenti, o l'ogni funzione di sordina è attiva. 

Rettifica di limite di allarme 

Ogni durata sulla quale l'oximeter è girato i limiti di allarme sono azzeramento per assumere per difetto valori. Cambiare i limiti [LIMITS].di allarme accentuati, stampa ed uso [
[image: image53.wmf]]e[
[image: image54.wmf]] Stampa [Precedente] e [Prossimo] selezionare il limite di allarme per cambiare. Assegni Sezionare 6: Tasti programmabili e Sistemazione Menu. 
Allarmi di sensore 

L'oximeter offre indicazioni visuali ed udibili quando il Delfino Sensore Digitale è rimosso dal paziente ma ancora è connesso all'oximeter o il sensore o cavo paziente è disconnesso dall'un l'altro od oximeter. L'indicatore balena, la comunicazione adatta, Sensore Via Paziente o Nessun Sensore Connessi appare nella mostra, ed [[image: image55.wmf]] un suoni di allarme prioritari ed alti. Assegni Sezionare 8: Segnala e Diagnosticando. 

Quando [[image: image56.wmf]] è pigiato, il tono di allarme è fatto tacere e [[image: image57.wmf]] l'indicatore spegne. 

	Limite di allarme valori predefiniti 
	SpO2 alto 
	SpO2 basso 
	Alto batta percentuale 
	Minimo batte percentuale 

	Adulto 
	. (La via) 
	85% 
	150 BPM 
	40 BPM 


Altra fabbrica valori predefiniti 

	Caratteristica 
	Valore 
	Caratteristica 
	Valore 

	Volume di allarme 
	4 / 6 
	Silenzio di allarme 
	120 secondi 

	Batta volume 
	4 / 6 
	Maniera di allarme 
	Standard 

	Limiti di mostra 
	SU 
	Baud Rate 
	9600 

	Maniera di LCD 
	Normale 
	SpO2 analogico 
	0. 100% 

	Limiti di contumacia 
	Adulto 
	2 Maniera analogica 
	Batta Percentuale (BPM) 

	Mostra Configurazione 
	Forma d'onda 
	Lingua 
	L'inglesi 

	Trend Deposito 
	24 ore 
	Data Configurazione 
	MM/DD/YYYY 

	Tipo paziente 
	Adulto / Pediatrico 
	
	

	Sensibilità 
	Normale 

Nota: la sensibilità Alta si dovrebbe usare solamente quando il clinico vuole avere lo spettacolo di perfusion basso ed assoluto dell'oximeter, e dovrebbe essere stato disposto a sacrificare alcuni sensore-via e capacità di scoperta di asystole. Ogni durata sulla quale l'oximeter è girato la maniera di sensibilità è messa a normale. 

	Chiamata di balia 
	Basso 

Avvertendo: La caratteristica di chiamata di balia non dovrebbe essere usata come la fonte primaria per paziente ed allarmi di sistema. Gli udibili ed allarmi visuali dell'oximeter, usato nella congiunzione con segnali clinici e sintomi, è le fonti primarie per determinare che una condizione di allarme esiste. 


Rettifica di allarmi udibile 

Uso[
[image: image58.wmf]] e[
[image: image59.wmf]] cambiare il volume di allarme che insorge il Sistemazione Menu. 

Pigi [[image: image60.wmf]] fare tacere temporaneamente allarmi. Di di periodo di L'il di di Silenzio Allarme può essere adattatsi un o del 60 120 secondi. Quando [[image: image61.wmf]] è pigiato dopo che un Sensore Via Paziente o Nessun Sensore Connesse la condizione, allarmi udibili e visuali sono chiariti. 

L'oximeter ha la capacità ad allarmi indefinitamente muti. Pigi [[image: image62.wmf]] tre volte fra un 3-secondo periodo. L'indicatore [image: image63.wmf] appare sulla mostra quando questa funzione è attiva. Tutti gli allarmi sono messi la sordina a finché questa funzione è chiarita pigiando di [[image: image64.wmf]] nuovo. Se una sospensione dell'attività di batteria bassa o accade fallimento di sistema, un allarme suona anche se ogni sordina è attiva o allarmi sono fatti tacere temporaneamente. Per ulteriori informazioni, assegni Sezionare 6: Tasti programmabili e Sistemazione Menu. 

LCD visualizza rettifica 

Pigi [[image: image65.wmf]] aggiustare il contrasto di mostra. Quando [[image: image66.wmf]] tenne, rotoli di carta attraverso la sua serie. Pigi il [la Luce] chiave di menu per spegnere i backlight, ed indietro su. 

Validità di dati esposta 

Compari gli esposero battiamo percentuale al paziente ha palpato batta percentuale. Se l'oximeter pulsi percentuale varia significativamente dalla percentuale palpata, i dati di SpO2 possono essere imprecisi. 

Modalità visualizzazione di monitoraggio pazienti 

L'oximeter ha molte modalità visualizzazione di monitoraggio pazienti: 

Forma d'onda 

	[image: image67.wmf]4

8

6

5

3

2

1

7


Figuri 3 
	1. SpO2 valuta 

	
	2. Batta valore di percentuale 

	
	3. SpO2 allarma limiti 

	
	4. Batta limiti di allarme di percentuale 

	
	5. Ogni indicatore di sordina 

	
	6. Area di mostra di comunicazione 

	
	7. Mostra di forma d'onda 

	
	8. Tasti programmabili principali 


Grande numero 

	[image: image68.wmf]6

3

1

8

2

5

4

7


Figuri 4 
	1. SpO2 valuta 

	
	2. Batta valore di percentuale 

	
	3. SpO2 allarma limiti 

	
	4. Batta limiti di allarme di percentuale 

	
	5. Ogni indicatore di sordina 

	
	6. Area di mostra di comunicazione 

	
	7. Pulsi sbarra di ampiezza 

	
	8. Tasti programmabili principali 


SpO2 tende 

	[image: image69.wmf]8

6

7

3

1

2

5

4

 

Figuri 5 
	1. SpO2 valuta 

	
	2. Batta valore di percentuale 

	
	3. SpO2 allarma limiti 

	
	4. Batta limiti di allarme di percentuale 

	
	5. Ogni indicatore di sordina 

	
	6. Area di mostra di comunicazione 

	
	7. SpO2 tende mostra 

	
	8. Tasti programmabili principali 


	[image: image70.wmf]1

2

3

4

6

5


Figuri 6 
	1. Linea verticale e solida indica l'oximeter fu acceso. 

	
	2. Show i minimi SpO2 valutano per l'intervallo di tempo (10 secondi per 20 minuti e 30 secondi per 60 minuti). 

	
	3. Un marchio alla cima del grafico non indica dati di SpO2 a causa delle condizioni come Batta Ricerca, Sensore Via Paziente o Nessun Sensore Connessi. 

	
	4. Il più recente dati di SpO2 appare all'orlo corretto. 

	
	5. % SpO2 scala referenza. 

	
	6. Referenza di scala di tempo (20 o 60 minuti). 


Sezioni 6: 
Tasti programmabili e Sistemazione Menu 

L'oximeter ha scelte che permettono l'utente di configurare l'oximeter per andare bene le specifiche necessità. 

	Tasto programmabile principale: 
	Stampa: 
	Andare A: 
	Stampa: 
	Selezionare o Vedere: 

	[I LIMITI] 
	[PRECEDENTE], [PROSSIMO] 
	SpO2 alti allarmano limite 
	
[image: image71.wmf]

 EMBED MSDraw.Drawing.8.1  [image: image72.wmf]
	70. 100. (la via) 

	
	
	SpO2 bassi allarmano limite 
	
	. (La via), 20. 100 

	
	
	Alto batta limite di allarme di percentuale 
	
	30. 240. (la via) 

	
	
	Minimo batte limite di allarme di percentuale 
	
	. (La via), 30. 240 

	
	[ESCA] 
	Tasto programmabile principale 

	[LA MOSTRA] 
	FORMA D'ONDA 
	Mostra di monitoraggio paziente con forma d'onda di plethysmographic 

	
	GRANDE # 
	Mostra di monitoraggio paziente coi grandi numeri e pulsa sbarra 

	
	TREND20 
	Mostra di monitoraggio paziente col trend di 20 minuto il grafico di SpO2 

	
	TREND60 
	Mostra di monitoraggio paziente col trend di 60 minuto il grafico di SpO2 

	[LA SISTEMAZIONE] 
	[PRECEDENTE], [PROSSIMO], [PIÙ] 
	ALLARME VOLUME 
	
[image: image73.wmf]

 EMBED MSDraw.Drawing.8.1  [image: image74.wmf]
	1. 6 

	
	
	BATTA VOLUME 
	
	0. 6 

	
	
	ESAMINI SERRATURA 
	
	Menu di serratura adatta (Confermi, Annulli) 

	
	
	
	
	Ritorni ad operazione normale 

	
	
	ANALOGICO SEGNALI 
	
	Dati, Alto, Basso 

	
	
	TREND DATI 
	INIZIO 
	Avvii produzione di dati di trend 

	
	
	
	FERMATA 
	Fermi produzione di dati di trend 

	
	
	
	ANNULLI 
	Dati di trend chiari. (CONFERMI, ANNULLI) 

	
	
	
	USCITA 
	Ritorni a [la Sistemazione] 

	
	
	MANIERA DI LCD 
	
[image: image75.wmf]

 EMBED MSDraw.Drawing.8.1  [image: image76.wmf]
	Normale, Inverso 

	
	
	ALLARME SILENZIO 
	
	60, 120 secondi 

	
	
	ALLARME MANIERA 
	
	Standard, Alternato 

	
	
	MOSTRA LIMITI 
	
	Su, Via 

	
	
	CONTUMACIA LIMITI 
	
	Adulto, Utente 

	
	
	UTENTE LIMITI 
	
	Salvi limiti correnti come Utente (Confermi, Annulli) 

	
	
	BALIA CALL 
	
	Basso, Alto 

	
	
	TEMPO 
	
	Aggiusti tempo 

	
	
	DATA 
	
	Aggiusti data 

	
	
	LUCE 
	
	Su, Via 

	
	
	SENSIBILITÀ 
	
	Normale, Alto 

	
	
	SPO2 ANALOGICO 
	
	0-100%, 0-50% 

	
	
	2 MANIERA ANALOGICA 
	
	BPM, Pleth 

	
	
	LINGUA 
	
	Inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo 

	
	
	SIA INSIEME MANIERA 
	
	mm/dd/yyyy, dd/mm/yyyy 

	
	
	BAUD RATE 
	
	4800, 9600, 19,200 baud 

	
	
	TREND DEPOSITO 
	
	24, 48, 72, 96 ore 

	
	
	DIAGNOSTICS 
	
	OSI versioni di software Mediche 

	
	
	
	
	Ripari Maniera 1 

	
	
	
	
	Ripari Maniera 2 

	
	
	
	
	Memoria di Ariete di prova (Confermi, Annulli) (Annulla dati di trend immagazzinati) 

	
	
	AZZERAMENTO CONTUMACE 
	
	Sì, No 

	
	[ESCA] 
	Tasto programmabile principale 

	[ADULTO / PEDIATRICO] 
	- 
	- 
	- 
	Metta Tipo Paziente 


Il Sistemazione Menu mostra la configurazione corrente. Il pulsi bip è fatto tacere temporaneamente ogni qualvolta il Sistemazione Menu è sulla mostra. 

Sezioni 7: 
Sensori ed Accessori 

Nota: si Riferisca alle Direzioni per Uso che accompagna Delfino Digitale Sensori di Oximetry e Dilazione Cabla per istruzioni complete su selezione di sensore ed usa, ed uso e manutenzione di cavi pazienti. 

Sensori di Delfino Digitali e compatibili e cavi di paziente 

	Quando selezionando un sensore, consideri il peso del paziente, adeguatezza di perfusion che sensore disponibile situa, e l'aspettata durata di esaminare. 

Sensore 
	REF 
	Uso 
	Tipo paziente 

	Delfino digitale Sensore Adulto 
	210 
	Solo paziente 
	Adulti e pediatria > 30 kg 

	8 Cavo della Dilazione del ft 
	110 
	Riutilizzabile 
	Tutti 


ALTRI ACCESSORI 

	Accessorio 
	REF 

	Il Manuale di operatore, inglesi 
	000031 

	Il Manuale di operatore, francese 
	000032 

	Il Manuale di operatore, tedesco 
	000033 

	Il Manuale di operatore, italiano 
	000034 

	Il Manuale di operatore, spagnolo 
	000035 

	Servizio e Manuale di manutenzione 
	000036 


Sezioni 8: Segnala e Diagnosticando 

STATUS COMUNICAZIONI 

	Comunicazione 
	Causa potenziale 
	Action(s suggerito) 

	SENSORE DIFETTOSO 
	Un sensore incompatibile o danneggiato è connesso. 
	Usi un sensore di Delfino Digitale e compatibile e funzionale. 

	LUCE INSUFFICIENTE 
	Il sensore non fa un sufficiente segnali a monitor di accurately. 
	Selezioni un altro luogo di sensore con meno grossezza di tessuto, o quello permette la migliore trasmissione leggera. 

	
	
	Rimuova lustro di unghia o unghia artificiale se in uso. 

	INTERFERENZA SCOPRÌ 
	Fuori segnali sta disgregando oximeter. 
	Rimuova fuori segnali via fonte o sensore di mossa, cavo paziente ed oximeter da segnali fonte. 

	BATTERIA BASSA 
	Batteria richiede ricaricando. 
	Connetta l'oximeter al potere di Corrente alternata. 

	BATTERIA SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ BASSA 
	Il potere di batteria è estremamente basso ed insufficiente per azionare l'oximeter. 
	Connetta l'oximeter al potere di Corrente alternata. 

	PERFUSION BASSO 
	Solamente un molto debole segnali è scoperto. 
	Trasporti il sensore ad un luogo col migliore perfusion. Si riferisca alle Direzioni per Uso che accompagna il sensore. 

	NESSUN SENSORE CONNESSE 
	Nessun sensore è connesso all'oximeter. 
	Connetta cavo paziente e sensore all'oximeter. 

	BATTA RICERCA 
	Oximeter sta cercando paziente pulsi. 
	Se SpO2 e pulsa valori di percentuale non sono esposti fra 30 secondi, trasporti il sensore ad un luogo col migliore perfusion and/or trasmissione leggera. 

	SENSORE VIA PAZIENTE 
	Il sensore non è legato propriamente al paziente. 
	Leghi il sensore al paziente. Si riferisca alle Direzioni per Uso che accompagna il sensore. 

	SPO2 Limit < 80% 
	Il monitor è stato acceso con un limite di allarme di SpO2 messo sotto 80%. 
	Confermi o aggiusti il setting di limite di allarme. 

	TROPPO LUCE CIRCOSTANTE 
	Livelli alti di luce esterna (da luce del giorno, esame accende, lampade di calore infrarosse, ecc.) è scoperto. 
	Copra il luogo di sensore con buio o materiale opaco. 

	
	
	Selezioni un altro luogo di sensore più protegguto da luce circostante. 

	SENSORE NON RICONOSCIUTO 
	Il sensore è danneggiato, difettoso o incompatibile. 
	Usi un sensore di Delfino Digitale e compatibile e funzionale. 

	SISTEMA FALLIMENTO 
	Fallimento di Sistema. 
	Contatti OSI Medical per servizio. 


Diagnosticando 

Le altre condizioni anormali possono accadere quello non è associato con uno o lo status di sistema segnala sopra. 

	Problema 
	Causa potenziale 
	Action(s suggerito) 

	Oximeter non fa acceso. 
	Batteria è troppo bassa per azionare oximeter. 
	Connetta oximeter al potere di Corrente alternata per operare. Vada via collegato per almeno 12 ore prima di usare l'oximeter su batteria. 

	
	Batteria ha bisogno di sostituzione. 
	Contatti OSI Medical per servizio. 

	
	Fusibili hanno bisogno di sostituzione. 
	Sostituisca fusibili. Veda la Sezione 9: Manutenzione e Servizio. 

	The [image: image77.wmf] –        +

 indicator flashes several times when [
[image: image78.wmf]] is pressed. Nessuna altra risposta da oximeter. 
	Il potere di batteria è troppo basso per azionare l'oximeter. 
	Connetta oximeter al potere di Corrente alternata per operare. Vada via collegato per almeno 12 ore prima di usare l'oximeter su batteria. 

	
	
	Se la condizione persiste, il contatto OSI Medical per servizio. 

	Oximeter motorizza su, ma mostra è bianca. 
	[[image: image79.wmf]] is not set correctly.
	Press [[image: image80.wmf]] until the display is visible.

	
	
	Se la condizione persiste, il contatto OSI Medical per servizio. 

	Power cord is connected but the 


 EMBED PBrush  
[image: image82.png]



 indicator is not illuminated.
	Fonte di potere di Corrente alternata non è attiva. 
	Controlli fonte di potere di Corrente alternata e ruttori di circuito. 

	
	Fallimento di Sistema. 
	Contatti OSI Medical per servizio. 

	Nessuna risposta da oximeter quando chiavi sono pigiate. 
	Fallimento di Sistema. 
	Contatti OSI Medical per servizio. 

	Nessun suono di oratore. 
	Pulsi volume di bip è messo a Via, e nessuno condizione di allarme è attive. 
	Press [
[image: image83.wmf]] to increase pulse beep volume.

	
	Fallimento di Sistema. 
	Contatti OSI Medical per servizio. 

	Suono di oratore continuo. 
	Fallimento di Sistema. 
	Contatti OSI Medical per servizio. 

	Oximeter visualizza letture mentre sensore non è applicato a paziente. 
	La sensibilità è messa ad alto. 
	Sensibilità fissa a normale. 

	
	Sensore è aperto ad illuminazione circostante. 
	Disconnetta sensore da oximeter, o giri via scopritore di sensore da fonte di illuminazione circostante. 


Sezioni 9: 
Manutenzione e Servizio 

Avvertendo: 
Choc elettrico Azzardo: non disassembli l'oximeter. Non ci sono articoli utente-utili nell'oximeter. Contatti OSI Medical per servizio. 

Nota: 
L'oximeter non richiede la calibratura. La calibratura e metodi di prova per SpO2 e batte percentuale è disponibile su richiesta. 

Pulendo 

Pulire il pannello anteriore, usi un strofinaccio di cotone inumidito con 70% alcol di isopropyl, o una 70% pulitina di alcol di isopropyl. 

Pulire il caso, usi una stoffa molle inumidita con un sapone mite e soluzione di acqua, o diluì candeggina. Non permetta a liquidi di digitare l'interno dell'oximeter. 

Pulire sensori riutilizzabili e cavi di paziente, si riferisca alle Direzioni per Uso che accompagna Delfino Digitale Sensore di Oximetry e Dilazione Cavi. 
Munisca di miccia sostituzione 

Materiali Richiesero: il Piccolo cacciavite di piatto-lama. 

Due (2) 5mm x 20mm, 250V, 2A fusibili di veloce-recitazione 

1. Spenga l'oximeter, e disconnetta dal potere di Corrente alternata. 

2. Usi il piccolo cacciavite di piatto-lama per indagare dolcemente il possessore di fusibile dal modulo di insenatura di potere. 

3. Rimuova i vecchi fusibili, e sostituisca con fusibili nuovi. 

4. Fermamente addenti di nuovo il possessore di fusibile nel modulo di insenatura di potere. 

5. Compia ispezione iniziale. Assegni Sezionare 4: Preparazione per Uso. 

Ripari polizza e procedura 

Tutti riparano e servizio deve essere compiuto da OSI Medical, o un rappresentante di servizio autorizzò da OSI Medical. Diagrammi di circuito, elenchi di parti, e descrizioni sono disponibili a personale di servizio qualificato su richiesta. 

Imballando e ritorna procedura 

Ottenga un numero di Concessione di Ritorno ed istruzioni di spedizione particolareggiate prima di ritornare un oximeter per servizio contattando il fabbricante / il centro di servizio: 

OSI Medical Inc.
OSM Malaysia
UDT Sensors, Inc.
13801 McCormick Dr
No. 8 Jalan Firma 2/2
12525 Chadron Ave
Tampa,FL 33626 USA
Tebrau Industrial Area 1
Hawthorne, CA 90250 USA
Tel / Fax: (813) 818-7488
81100 Johor Bahru
Telephone: (310) 978-0516
 
Johor, Malaysia
Fax: (310) 644-1727
 
Telephone: +607 353-7008
 
Fax: +607 353-7010

Per favore pulisca attrezzatura contaminata prima di ritornarlo ad OSI Medical. Assicuri è completamente asciugi prima di comprimere l'attrezzatura. Imballi sicuramente l'attrezzatura nel contenitore di spedizione originale e materiali che imballano. 

Includa gli articoli seguenti: 

1. Una lettera che descrive in dettaglio alcune difficoltà esperimentò con l'oximeter. 

2. Per favore citi il Numero della Concessione del Ritorno ottenuto da OSI Medical. 

3. Inviando ed accreditando informazioni del mittente per ritornando l'oximeter riparato e fatturare per alcuno riparano cariche. 

4. Un contatto per alcune domande circa il ripara incluso nome, numero di telephone/Telex/fax, paese, ed e-mail. 

Sezioni 10: 
le Specificazioni 

Nota: A meno che altrimenti indicò, tutte le specificazioni sono nominali e sono senza preavviso soggetto a cambio. 

	Spettacolo 
	

	Misurazione Serie: 
	

	SpO2 (funzionale) 
	0%. 100% 

	Batta Percentuale (il bpm) 
	30 - 240 bpm 

	Perfusion 
	0.02% - 20% 

	Perfusion basso 
	0.02% - 0.2% 

	
	

	Dove perfusion% = (AC/DC)905 X 100 
	

	
	

	Decisione: 
	

	SpO2 (funzionale) 
	1% 

	Batta Percentuale (il bpm) 
	1 


Accuratezza: 
	SpO2 (funzionale) )
	Adulto lt

Pediatrico > 30 kg g
	Nessun Moto e nd

Perfusion normale n
	70. 100 00 00

0. 69 9 9
	± 2%  %

Non specificato d

	Batta Percentuale (il bpm) )
	Adulto lt

Pediatrico > 30 kg g
	Nessun Moto e nd

Perfusion normale n
	30. 240 0 0
	± 3 bpm m

	SpO2 (funzionale) )
	Adulto lt

Pediatrico > 30 kg g
	Moto o Perfusion Basso < 0.2% %
	70. 100 00 00

0. 69 9 9
	± 3%  %

Non specificato d

	Batta Percentuale (il bpm) )
	Adulto lt

Pediatrico > 30 kg g
	Moto o Perfusion Basso < 0.2% %
	30. 240 0 0
	± 5 bpm m


	Sensore Condusse valori di lunghezza d'onda nominali 
	660nm e 905nm 


	Mostra 
	

	Tipo 
	Backlit LCD 

	Punti 
	240 x 64 

	Dot Pece 
	0.53 mm 

	Dati Esposero 
	Batta Percentuale, SpO2, onda di Pleth, Allarmi, Trend, comunicazioni di Status. 

	SpO2 e batte allarmi di percentuale 
	

	SpO2 alto 
	70%. 100%. (la via) 

	SpO2 basso 
	70%. 100%. (la via) 

	Alto batta percentuale 
	30 BPM. 240 BPM. (La via) 

	Minimo batte percentuale 
	30 BPM. 240 BPM. (La via) 

	


Dimensioni 

	· 10.2 cm x 27.9 cm x 25.4 cm (4 in. x 11 in. x 10 in.) 

	· 4.0 kg (8.8 lb.) 


Elettrico 

	Contributo di tensione 
	· 100. 240 Vac 

	Frequenza 
	· 50. 60 Hz 

	Massimo Consumo massimo 
	· 33VA 

	Perdita Corrente 
	· Meno che 100 (Un, con acceso, la polarità diretta o inversa 

	
	· Resistenza macinata meno che 0.1 ( 

	Batteria 
	· Acido di piombo sigillato, 12Vdc, 2.2 A.hr 

· Minima operazione di batteria di 4 ore 

· Ricarichi a 80% di capacità in 4.5 ore 

	La batteria può dimettere durante spedizione prolungata o tempi di deposito. Se l'oximeter fosse disconnesso dal potere di Corrente alternata per più di due mesi. Connetta durante la notte l'oximeter al potere di Corrente alternata prima di usare su potere di batteria. Dove possibile, connetta l'oximeter al potere di Corrente alternata quando non in uso per periodi stesi di tempo. 


Effetti elettromagnetici 

	L'oximeter assente coi requisiti di IEC 601-1-2. Gli standard di EMC di base e seguenti furono applicati per verificare conformance. 

	Ambiente 
	IEC 601-1-2. 

	Emissioni 
	CISPR 11 Gruppo 1, classe B 

	Immunità 
	IEC 1000-4-2, 8kV, 3kV contatto 

	
	IEC 1000-4-3, 3V/m 

	
	IEC 1000-4-4, 2kV potere, 500V cavo di sensore 

	
	IEC 1000-4-5, 2 kV fiancheggiano a terra, 1kV linea per fiancheggiare 

	

	L'oximeter fu esaminato con RS-232 e cavi analogici legati (non collegato a stampanti, archivisti o le altre apparecchiature) mentre operando su potere di Corrente alternata. Sintomi di possibile interferenza elettromagnetica includono aspetto dell'Interferenza Scoprì comunicazione, variazioni improvvise nella forma d'onda di plethysmographic o pulsa sbarra di ampiezza che non corrisponde a cambi fisiologici nel paziente. 


Produzione di dati 

	Produzione analogica 
	6-unisca connettore di DIN femmina per% SpO2, batta percentuale o forma d'onda di plethysmographic, e segnali di chiamata di balia 

	Produzione in serie 
	Connettore femmina di DB-9 per tempo reale e trend produzione di dati di RS-232 

	Orologio di tempo reale 
	Y2K conforme, anno di salto conforme attraverso 2100 

	Deposito di dati di trend 
	· Selezione di utente di 24 ore (2-seconda decisione di esemplare) 

· 48 ore (4 seconda decisione di esemplare) 

· 72 ore (6 seconda decisione di esemplare) 

· o 96 ore (8 seconda decisione di esemplare) 

· Batteria proteggè memoria di Ariete (data, tempo% SpO2, batta percentuale) 

	Nota: La capacità di memoria di dati precisa dell'oximeter può variare leggermente da capacità di massimo che dipende da modelli di uso di oximeter. Questa variazione non eccede 10 minuti di dati immagazzinati a capacità di 24 ore. 


Ambientale 

	Operando 
	

	Temperatura 
	-5. 45°C (23. 113°F) 

	Umidità relativa 
	5. 95%RH, non-condensando 

	Pressione 
	503 hPa. 1059 mbar 

L'elevazione approssimata di .378. 5946m (-1240. 19508ft) 

	Deposito 
	

	Temperatura 
	-20. 60°C (-4. 140°F) 

	Umidità relativa 
	5. 95%RH, non-condensando 

	Pressione 
	503 hPa. 1059 hPa 

L'elevazione approssimata di -378. 5946m (-1240. 19508ft) 


IEC (Commissione di Electrotechnical Internazionale) le classificazioni 

	Dattilografi di protezione contro choc elettrico 
	Classifichi io / fonte di potere elettrica ed Interna 

	Grado di protezione contro choc elettrico 
	Batta a macchina BF 

	Maniera di operazione 
	Continuo 

	Grado di protezione contro ingresso di liquidi 
	All'ordine del giorno 

	Metodi raccomandati di sterilizzazione o disinfezione 
	Assegni Sezionare 7: Sensori ed Accessori e Seziona 9: la Manutenzione e Ripara, e le Direzioni per Uso per il sensore di SpO2 ed essere di Cavo di Dilazione usò per pulire istruzioni. 

	Grado della sicurezza di domanda nella presenza di un infiammabile anestetico 
	Non appropriato per uso nella presenza di una mistura anestetica ed infiammabile con aria, ossigeno od ossido nitroso. 


Sezioni 11: 
Comunicazione In serie ed Analogica 

Comunicazione dati in serie 

	DB-9 Connettore Spilla Compiti: 

1. Dati Ricevono. Non Usato      6. Niente Collegamento 

2. Dati Spediscono                      7. Niente Collegamento 

3. Nessun Collegamento             8. Niente Collegamento 

4. Nessun Collegamento             9. Niente Collegamento 

5.    Terra 
	[image: image84.wmf]6

1

2

3

4

5

7

8

9


Connettore in serie 


Il dati in serie emesso dall'oximeter è dati di 8-pezzo, nessuna parità, 1 bit di avvio, 1 bit d'arresto, full duplex. Usi il BAUD Rate articolo del Sistemazione Menu per selezionare 4800, 9600, o 19200 Baud. Durante operazione normale gli oximeter produzioni tempo reale dati ogni due secondi. L'ASCII tempo reale dati configurazione è: 

Data < lo Spazio > HH:MM:SS < lo Spazio > SpO2% < lo Spazio > Batta Percentuale BPM < CR><LF > 

La produzione di dati di trend offre SpO2 e batte valori di percentuale immagazzinati alla decisione di esemplare selezionata dall'articolo di Deposito di Trend del Sistemazione Menu, accompagnato da marcatori di tempo periodici. I marcatori di tempo sono registrati ogni volta sul quale l'oximeter è girato, e dopo verso ogni 60 minuti di operazione continua da allora in poi. 

I dati di trend di ASCII calcolano marcatore consiste di:      la data < lo Spazio > HH:MM:SS < CR > < LF > 

L'ASCII SpO2 e pulsa dati di trend di percentuale consiste di:     SpO2% < lo Spazio > Batta Percentuale BPM < CR > < LF > 

In tempo reale e produzione di dati di trend, la data di ASCII è emessa come MM/DD/YYYY (Configurazione Americana) o DD/MM/YYYY (Configurazione Internazionale), come selezionato nell'articolo di Maniera di data del Sistemazione Menu. L'ASCII SpO2 e pulsa valori di dati di percentuale sono emessi come tre cifre, con zeri principali dove necessario. 

Quando dati di trend è emesso, tempo reale che funzioni di monitoraggio pazienti non stanno operando. Assegni Sezionare 6: Tasti programmabili e Menu Sistemazione. 

Comunicazione dati analogica 

	6-unisca DIN connettore spilla compiti: 

1. Dati analogici irrigano 1.% SpO2 

2. Incagli 1 

3. Incagli 3 

4. Dati analogici irrigano 2 - batta percentuale BPM d'onda di forma di o 

5. Allatti segnale di chiamata 

6. Terra 
	[image: image85.wmf]1

2

3

4

5

6


Connettore analogico 


I due canali di dati analogici provvedono 0-1VDC lineare segnala corrispondendo a letture pazienti ed in tempo reale: 

	Analogico Segnali 
	0-100% SpO2 
	50-100% SpO2 
	Batta Percentuale 

	0 VCC (Basso) 
	0% 
	50% 
	0 BPM 

	1 VCC (Alto) 
	100% 
	100% 
	250 BPM 


Quando dati analogici irrigano 2 sia messo a PLETH, i 0. 1 VCC segnala corrisponde alla forma d'onda di autoscaled segnali mostrato sulla mostra.  Il segnale di chiamata di balia è un alto o basso segnala indicando quando l'oximeter ha un allarme attivo. È normalmente Alto (5Vdc), ed un allarme attivo è indicato da un Minimo (il 0Vdc) segnali. Questo permette all'oximeter di segnalare una situazione anormale nell'evento di un fallimento di apparecchiatura completo. L'utente può mettere il segnale di chiamata di balia per indicare una condizione di allarme attiva con un alto segnali. L'oximeter permette l'utente di spedire prova analogica segnala calibrare apparecchiature esterne. Assegni Sezionare 6: Tasti programmabili e Sistemazione Menu. 

Appendice A: 
Accordo della Licenza dell'Utente finale 

QUESTO DOCUMENTO È UN ACCORDO LEGALE TRA LEI, L'ACQUIRENTE, ED OSI INC. MEDICO SE LEI NON ACCETTA I TERMINI DI QUESTO ACCORDO, PRONTAMENTE RITORNI IL PACCO INTERO, INCLUSO TUTTI GLI ACCESSORI, NEL LORO PACCO ORIGINALE COL SUO OR DELLA RICEVUTA DELLE VENDITE FATTURI AD OSI MEDICAL PER UN PIENO CREDITO DELL'OR DEL RIMBORSO. 

1. Grant di Licenza. Nella considerazione di pagamento della tassa di licenza che è parte del prezzo pagata per questo prodotto, OSI concessioni Mediche ad Acquirente un nonexclusive, licenza di nontransferable, senza diritto a sublicense per usare la copia del software/firmware registrato, e la documentazione nel collegamento con l'uso di Acquirente dei Prodotti per il loro scopo etichettato. OSI riserve Mediche che tutte le destre hanno accordato espressamente non ad Acquirente. 

2. Proprietà di Software/Firmware. Intitoli a, proprietà di, e tutte le destre ed interessi in, alcun OSI firmware di and/or di software Medico e la documentazione, ed ogni thereof delle copie, rimanga vestito dei paramenti sacri in OSI Medical sempre, e loro non passano ad Acquirente. 

3. Compito. Acquirente non assegnerà o trasferirà questa Licenza, in intero o in parte, da operazione di legge o altrimenti, senza OSI Medical antecedente beneplacito scritto; alcun tentativo senza tale beneplacito, assegnare alcune destre, i doveri od obbligazioni che sorgono in virtù del presente atto sarà vuoto. 

4. Copi Restrizioni. I software/firmware ed i materiali scritto ed accompagnanti sono tutelati in base ai diritti d'autore. Copiando non autorizzati del software, incluso software che è stato cambiato unirono, o incluso con l'altro software, o gli altri materiali scritto sono impediti espressamente. Lei può essere contenuto giuridicamente responsabile per alcuna violazione dei diritti di autore che è causata o incorse in dal Suo fallimento di attenersi ai termini di questa licenza. Nulla in questa licenza offre alcuni diritti oltre quelli provvisti da 17 U.S.C. Secondo. 117. 

5. Usi Restrizione. Come l'Acquirente, Lei può trasferire fisicamente i prodotti da un'ubicazione ad un altro provvide che il software/firmware non è copiato. Lei non può trasferire elettronicamente il software/firmware dai prodotti ad alcuna altra apparecchiatura. Lei non può dischiudere, pubblichi, traduca, rilasci o distribuisca copie del software/firmware o accompagnando materiali scritto ad altri. Lei non può cambiare, adatti, traduca, ingegnere inverso, decompile smonta, o crea lavori derivativi basati sul software/firmware. Lei non può cambiare, adatti, traduca, o crei lavori derivativi basati sui materiali scritto senza il beneplacito scritto e precedente di OSI Medical. 

6. Trasferisca Restrizioni. Il software/firmware è autorizzato all'Acquirente, e non può essere trasferito a nessuno, eccetto gli altri fine-utenti, senza il beneplacito scritto e precedente di OSI Medical. In nessun evento, Lei trasferisce, assegni, affitti, venda o altrimenti si sbarazzi dei software/firmware o i prodotti su una base provvisoria. 

7. Beneficiario. OSI Medical è un Beneficiario di questo Accordo e ha diritto a rafforzare i suoi provvedimenti. 

8. Stati Uniti Governo Destre. Se Lei sta acquisendo software (incluso la documentazione relativa) in favore di alcuna parte del Governo di Stati Uniti, i provvedimenti seguenti applicano,: il software è ritenuto per essere" software commerciale" e" la documentazione di software commerciale," rispettivamente conseguente a DFAR Section 227.7202 Lontano 12.212, come applicabile. Alcun uso, modifica, riproduzione, liberazione, spettacolo, mostra o rivelazione del software (incluso la documentazione relativa) dal Governo Americano o qualsiasi l'agenzia sarà governato solamente dai termini di questo Accordo e sarà proibito eccetto all'estensione permessa dai termini di questo Accordo. 































































































































































































































































































































MADE IN MALAYSIA











OSI Medical, Inc.�13801 McCormick Dr


Tampa, FL 33626�www.osimed.com



































OSI Medical Model 2100 Pulse Oximeter








 








OSI Medical 2100 Batte il Manuale di Operatore di Oximeter 

REV 001: 11/13/00 Iltalian

Page 6 of 27

©2000 OSI Medical, Inc.  All Rights Reserved



_1015845550.unknown

_1015846690.unknown

_1025440410.doc





 EMBED MSDraw.Drawing.8.1  


 EMBED MSDraw.Drawing.8.1  
[image: image1.wmf]













_1015681266.unknown




_1030356194.doc











_1015849500.unknown

_1015845621.unknown

_1015846611.unknown

_1015681156.unknown

_1015681266.unknown

_1015681272.unknown

_1015681204.unknown

_1015679194.unknown

_1015680560.unknown

_1015680865

_1015679990.bin

_1015652271.unknown

_1015652098.unknown

