## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1962
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.07.2021 | OOM102 | V104741 | 12345 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104742 | 12480 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104743 | 12292 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104744 | 12488 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104745 | 12342 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104746 | 12249 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104747 | 12202 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104748 | 12470 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104749 | 12407 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104750 | 12552 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104751 | 12218 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104752 | 12228 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104753 | 12875 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104754 | 12157 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104755 | 12240 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104756 | 12574 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104757 | 12203 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104758 | 12341 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104759 | 12236 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104760 | 12169 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104761 | 12224 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104762 | 12528 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104763 | 12502 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104764 | 12445 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104765 | 12209 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104766 | 12308 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104767 | 12226 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104768 | 12240 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104769 | 12411 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104770 | 12148 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104771 | 12448 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104772 | 12261 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104773 | 12273 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104774 | 12272 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104775 | 12591 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104776 | 12193 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104777 | 12128 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104778 | 12380 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104779 | 12454 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104780 | 12388 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104781 | 12110 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104782 | 12047 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104783 | 12292 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104784 | 12530 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104785 | 12147 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104786 | 12381 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104787 | 12485 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104788 | 12456 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104789 | 12473 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104790 | 12262 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104791 | 12494 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104792 | 12440 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104793 | 12509 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104794 | 12566 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104795 | 12549 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104796 | 12631 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104797 | 12352 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104798 | 12114 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104799 | 12417 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104800 | 12299 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104801 | 12291 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104802 | 12444 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104803 | 12574 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104804 | 12447 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104805 | 12279 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104806 | 12381 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104807 | 12406 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104808 | 12269 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104809 | 12616 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104810 | 12620 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104811 | 12200 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104812 | 12204 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104813 | 12199 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104814 | 12386 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104815 | 12434 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104816 | 12159 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104817 | 12420 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104818 | 12490 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104819 | 12398 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104820 | 12270 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104821 | 12313 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104822 | 12384 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104823 | 12649 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104824 | 12527 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104825 | 12427 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104826 | 12598 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104827 | 12503 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104828 | 12359 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104829 | 12138 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104830 | 12378 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104831 | 12500 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104832 | 12529 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104833 | 12238 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104834 | 12478 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104835 | 12381 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104836 | 12190 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104837 | 12148 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104838 | 12294 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104839 | 12297 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104840 | 12221 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104841 | 12596 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104842 | 12649 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104843 | 12426 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104844 | 12336 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104845 | 12434 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104846 | 12588 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104847 | 12356 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104848 | 12481 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104849 | 12500 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104850 | 12504 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104851 | 12436 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104852 | 12250 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104853 | 12233 | 115 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104854 | 12354 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104855 | 12393 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104856 | 12375 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104857 | 12575 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104858 | 12364 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104859 | 12336 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104860 | 12132 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104861 | 12410 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104862 | 12584 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104863 | 12291 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104864 | 12596 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104865 | 12607 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104866 | 12266 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104867 | 12515 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104868 | 12652 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104869 | 12481 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104870 | 12590 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104871 | 12433 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104872 | 12385 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104873 | 12402 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104874 | 12176 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104875 | 12119 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104876 | 12287 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104877 | 12544 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104878 | 12424 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104879 | 12504 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104880 | 12592 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104881 | 12657 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104882 | 12303 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104883 | 12425 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104884 | 12512 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104885 | 12478 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104886 | 12403 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104887 | 12570 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104888 | 12341 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104889 | 12297 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104890 | 12148 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104891 | 12292 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104892 | 12707 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104893 | 12222 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104894 | 12297 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104895 | 12633 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104896 | 12631 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104897 | 12364 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104898 | 12235 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104899 | 12281 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104900 | 12471 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104901 | 12410 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104902 | 12463 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104903 | 12420 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104904 | 12476 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104905 | 12322 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104906 | 12205 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104907 | 12310 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104908 | 12496 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104909 | 12524 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104910 | 12498 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104911 | 12422 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104912 | 12590 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104913 | 12508 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104914 | 12333 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104915 | 12253 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104916 | 12440 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104917 | 12232 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104918 | 12361 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104919 | 12432 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104920 | 12604 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104921 | 12205 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104922 | 12176 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104923 | 12428 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104924 | 12723 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104925 | 12283 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104926 | 12394 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104927 | 12516 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104928 | 12361 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104929 | 12406 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104930 | 12610 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104931 | 12483 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104932 | 12404 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104933 | 12204 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104934 | 12423 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104935 | 12360 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104936 | 12211 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104937 | 12378 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104938 | 12212 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104939 | 12686 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104940 | 12469 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104941 | 12633 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104942 | 12629 | 115 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104943 | 12598 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104944 | 12514 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104945 | 12692 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104946 | 12404 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104947 | 12780 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104948 | 12293 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104949 | 12714 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104950 | 12214 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104951 | 12477 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104952 | 12249 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104953 | 12759 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104954 | 12470 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104955 | 12675 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104956 | 12599 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104957 | 12275 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104958 | 12272 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104959 | 12638 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104960 | 12393 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104961 | 12722 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104962 | 12969 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104963 | 12095 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104964 | 12707 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104965 | 12536 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104966 | 12456 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104967 | 12883 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104968 | 12450 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104969 | 12360 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104970 | 12829 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104971 | 12602 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104972 | 12721 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104973 | 12374 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104974 | 12415 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104975 | 12251 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104976 | 12660 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104977 | 12606 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104978 | 12672 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104979 | 12437 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104980 | 12830 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104981 | 12297 | 116 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104982 | 12489 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104983 | 12819 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104984 | 12614 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104985 | 12461 | 115 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104986 | 12561 | 117 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104987 | 12695 | 118 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104988 | 12454 | 120 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104989 | 12588 | 119 | +
28.07.2021 | OOM102 | V104990 | 12680 | 120 | +