## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2020
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102730 | 10276 | 200 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102731 | 10276 | 195 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102732 | 10698 | 191 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102733 | 10221 | 196 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102734 | 10463 | 190 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102735 | 10291 | 195 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102736 | 10525 | 192 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102737 | 10352 | 192 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102738 | 10328 | 193 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102739 | 10435 | 191 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102740 | 10408 | 198 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102741 | 10671 | 194 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102742 | 10492 | 199 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102743 | 10110 | 194 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102744 | 10547 | 193 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102745 | 10355 | 191 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102746 | 10446 | 193 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102747 | 10322 | 200 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102748 | 10153 | 188 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102749 | 10357 | 193 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102750 | 10416 | 196 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102751 | 10349 | 200 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102752 | 10176 | 195 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102753 | 10190 | 195 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102754 | 10339 | 198 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102755 | 10203 | 200 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102756 | 10185 | 197 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102757 | 9949 | 187 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102758 | 10415 | 193 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102759 | 10297 | 185 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102760 | 10278 | 197 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102761 | 10038 | 197 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102762 | 10196 | 200 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102763 | 10174 | 194 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102764 | 10467 | 198 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102765 | 10696 | 194 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102766 | 10181 | 195 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102767 | 10262 | 199 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102768 | 10331 | 195 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102769 | 10441 | 196 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102770 | 10436 | 196 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102771 | 10315 | 195 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102772 | 10651 | 195 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102773 | 10065 | 198 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102774 | 10119 | 198 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102775 | 10160 | 194 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102776 | 10216 | 191 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102777 | 10419 | 200 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102778 | 10279 | 196 | +
09.08.2021 | OOM202-2S | V 102779 | 10319 | 194 | +