## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2012
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.08.2021 | OOM112 | V 108251 | 38441 | 888 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108252 | 38012 | 896 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108253 | 39336 | 919 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108254 | 38811 | 894 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108255 | 38192 | 897 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108256 | 42732 | 998 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108257 | 40903 | 944 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108258 | 43997 | 1017 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108259 | 40421 | 943 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108260 | 40495 | 957 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108261 | 40900 | 968 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108262 | 39655 | 912 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108263 | 39275 | 895 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108264 | 40744 | 934 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108265 | 43468 | 1011 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108266 | 41251 | 176 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108267 | 41902 | 201 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108268 | 38266 | 194 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108269 | 36234 | 199 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108270 | 40283 | 193 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108271 | 42719 | 179 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108272 | 42208 | 204 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108273 | 40044 | 193 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108274 | 38399 | 203 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108275 | 41174 | 220 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108276 | 40811 | 183 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108277 | 41031 | 202 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108278 | 41827 | 973 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108279 | 40366 | 953 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108280 | 36360 | 855 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108281 | 41653 | 967 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108282 | 40516 | 918 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108283 | 37495 | 863 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108284 | 39501 | 931 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108285 | 40722 | 960 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108286 | 40610 | 926 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108287 | 40579 | 910 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108288 | 37173 | 868 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108289 | 40490 | 941 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108290 | 37925 | 896 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108291 | 38484 | 876 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108292 | 36147 | 848 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108293 | 37413 | 883 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108294 | 36963 | 845 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108295 | 41413 | 984 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108296 | 42057 | 987 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108297 | 39870 | 930 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108298 | 37871 | 892 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108299 | 35652 | 827 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108300 | 38454 | 910 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108301 | 40229 | 958 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108302 | 40911 | 939 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108303 | 40199 | 930 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108304 | 38639 | 900 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108305 | 37711 | 883 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108306 | 38182 | 873 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108307 | 39120 | 901 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108308 | 37485 | 874 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108309 | 40430 | 945 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108310 | 36338 | 239 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108311 | 39348 | 184 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108312 | 35793 | 207 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108313 | 37714 | 182 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108314 | 41239 | 197 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108315 | 38296 | 192 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108316 | 40085 | 207 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108317 | 40337 | 195 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108318 | 39552 | 191 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108319 | 36419 | 194 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108320 | 38638 | 203 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108321 | 36966 | 207 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108322 | 37361 | 197 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108323 | 40193 | 232 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108324 | 41683 | 948 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108325 | 38483 | 881 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108326 | 40652 | 942 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108327 | 37679 | 892 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108328 | 39529 | 929 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108329 | 39616 | 925 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108330 | 39552 | 906 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108331 | 36380 | 834 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108332 | 36471 | 834 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108333 | 37016 | 841 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108334 | 36850 | 865 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108335 | 39474 | 894 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108336 | 40015 | 922 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108337 | 42135 | 996 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108338 | 38639 | 900 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108339 | 39484 | 929 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108340 | 40598 | 211 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108341 | 35708 | 189 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108342 | 39929 | 193 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108343 | 36006 | 223 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108344 | 36660 | 208 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108345 | 38052 | 226 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108346 | 38160 | 205 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108347 | 36024 | 202 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108348 | 39024 | 204 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108349 | 38649 | 209 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108350 | 39415 | 237 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108351 | 36462 | 213 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108352 | 40188 | 217 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108353 | 37171 | 882 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108354 | 37540 | 863 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108355 | 37270 | 883 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108356 | 35731 | 818 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108357 | 39716 | 929 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108358 | 36840 | 875 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108359 | 36334 | 847 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108360 | 38638 | 882 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108361 | 39392 | 917 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108362 | 36348 | 845 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108363 | 40443 | 923 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108364 | 37638 | 867 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108365 | 38684 | 904 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108366 | 37478 | 890 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108367 | 39980 | 935 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108368 | 39810 | 916 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108369 | 38589 | 892 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108370 | 39816 | 916 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108371 | 39025 | 915 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108372 | 36991 | 865 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108373 | 37037 | 864 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108374 | 35827 | 206 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108375 | 36820 | 198 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108376 | 39850 | 212 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108377 | 36540 | 190 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108378 | 38396 | 209 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108379 | 36001 | 189 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108380 | 36483 | 202 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108381 | 38756 | 197 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108382 | 38447 | 237 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108383 | 35766 | 226 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108384 | 38000 | 216 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108385 | 36731 | 213 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108386 | 40880 | 949 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108387 | 36596 | 831 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108388 | 36449 | 863 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108389 | 38139 | 881 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108390 | 37926 | 870 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108391 | 39966 | 943 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108392 | 41946 | 979 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108393 | 37687 | 858 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108394 | 36754 | 856 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108395 | 37809 | 878 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108396 | 39819 | 917 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108397 | 38414 | 894 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108398 | 35651 | 840 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108399 | 36268 | 847 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108400 | 38017 | 878 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108401 | 36354 | 852 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108402 | 37838 | 872 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108403 | 38751 | 876 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108404 | 38086 | 861 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108405 | 35829 | 823 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108406 | 39634 | 900 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108407 | 36747 | 852 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108408 | 39883 | 929 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108409 | 41747 | 980 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108410 | 40005 | 950 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108411 | 39755 | 934 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108412 | 35693 | 814 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108413 | 37354 | 856 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108414 | 40728 | 943 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108415 | 36058 | 818 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108416 | 40735 | 970 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108417 | 39393 | 931 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108418 | 40453 | 927 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108419 | 36742 | 847 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108420 | 38970 | 882 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108421 | 38601 | 887 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108422 | 36038 | 835 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108423 | 40788 | 954 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108424 | 39668 | 895 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108425 | 40231 | 946 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108426 | 36884 | 870 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108427 | 35597 | 824 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108428 | 37083 | 879 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108429 | 36098 | 832 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108430 | 37763 | 883 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108431 | 38895 | 907 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108432 | 38530 | 899 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108433 | 36814 | 858 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108434 | 36472 | 850 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108435 | 37795 | 873 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108436 | 40605 | 947 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108437 | 37519 | 865 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108438 | 36525 | 826 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108439 | 37374 | 862 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108440 | 36618 | 842 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108441 | 39004 | 897 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108442 | 38461 | 864 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108443 | 40876 | 971 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108444 | 37215 | 882 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108445 | 35619 | 831 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108446 | 41180 | 944 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108447 | 35677 | 831 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108448 | 41307 | 965 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108449 | 36185 | 854 | +
24.08.2021 | OOM112 | V 108450 | 41622 | 937 | +