## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2020
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.08.2021 | OOA101-V | V 104051 | 10972 | 26 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104052 | 10880 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104053 | 10908 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104054 | 11024 | 49 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104055 | 11017 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104056 | 10862 | 42 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104057 | 11176 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104058 | 11366 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104059 | 11073 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104060 | 10853 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104061 | 10740 | 28 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104062 | 10891 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104063 | 10913 | 32 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104064 | 10894 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104065 | 10901 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104066 | 11276 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104067 | 11463 | 23 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104068 | 11122 | 51 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104069 | 10806 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104070 | 10788 | 42 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104071 | 11363 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104072 | 11112 | 54 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104073 | 11021 | 32 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104074 | 11183 | 43 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104075 | 11024 | 32 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104076 | 11043 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104077 | 11040 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104078 | 10753 | 44 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104079 | 11166 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104080 | 11004 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104081 | 10914 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104082 | 11399 | 50 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104083 | 11109 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104084 | 10895 | 42 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104085 | 10993 | 41 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104086 | 10998 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104087 | 11130 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104088 | 11292 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104089 | 11222 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104090 | 11220 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104091 | 10946 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104092 | 11071 | 44 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104093 | 11214 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104094 | 10868 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104095 | 10953 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104096 | 10858 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104097 | 11098 | 26 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104098 | 11082 | 47 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104099 | 10936 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104100 | 10926 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104101 | 10953 | 40 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104102 | 11136 | 53 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104103 | 11101 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104104 | 11226 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104105 | 11151 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104106 | 11271 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104107 | 10948 | 41 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104108 | 11068 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104109 | 11259 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104110 | 10964 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104111 | 11078 | 40 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104112 | 11005 | 29 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104113 | 11032 | 27 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104114 | 11088 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104115 | 10988 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104116 | 10926 | 40 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104117 | 11124 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104118 | 10646 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104119 | 11025 | 29 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104120 | 11080 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104121 | 11251 | 49 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104122 | 10791 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104123 | 10791 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104124 | 10981 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104125 | 10807 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104126 | 10909 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104127 | 10968 | 42 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104128 | 10907 | 41 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104129 | 11178 | 32 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104130 | 11116 | 45 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104131 | 10915 | 40 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104132 | 11194 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104133 | 11257 | 56 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104134 | 11026 | 30 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104135 | 11132 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104136 | 11438 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104137 | 11045 | 40 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104138 | 10987 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104139 | 10959 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104140 | 11238 | 42 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104141 | 10823 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104142 | 11134 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104143 | 10821 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104144 | 11237 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104145 | 11365 | 26 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104146 | 11038 | 32 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104147 | 10898 | 43 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104148 | 10915 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104149 | 10502 | 43 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104150 | 10863 | 40 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104151 | 11021 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104152 | 11080 | 44 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104153 | 11137 | 50 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104154 | 11031 | 54 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104155 | 10687 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104156 | 10946 | 42 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104157 | 11068 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104158 | 11174 | 42 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104159 | 11095 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104160 | 11007 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104161 | 10909 | 22 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104162 | 11013 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104163 | 10946 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104164 | 10951 | 40 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104165 | 11118 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104166 | 10747 | 43 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104167 | 11010 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104168 | 11129 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104169 | 10914 | 32 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104170 | 11144 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104171 | 10826 | 32 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104172 | 10914 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104173 | 11016 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104174 | 11068 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104175 | 11070 | 19 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104176 | 11107 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104177 | 10806 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104178 | 10861 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104179 | 10814 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104180 | 10748 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104181 | 10864 | 47 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104182 | 11152 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104183 | 10731 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104184 | 10826 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104185 | 10756 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104186 | 10629 | 18 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104187 | 11049 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104188 | 10890 | 32 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104189 | 11104 | 45 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104190 | 10965 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104191 | 11138 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104192 | 10963 | 28 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104193 | 11300 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104194 | 11085 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104195 | 11091 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104196 | 11088 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104197 | 11269 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104198 | 11104 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104199 | 11062 | 30 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104200 | 11248 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104201 | 11310 | 29 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104202 | 11027 | 24 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104203 | 11024 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104204 | 10924 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104205 | 11033 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104206 | 11054 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104207 | 10930 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104208 | 10994 | 32 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104209 | 10993 | 29 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104210 | 11236 | 40 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104211 | 10982 | 41 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104212 | 10958 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104213 | 11193 | 44 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104214 | 11159 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104215 | 11049 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104216 | 10996 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104217 | 11192 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104218 | 11253 | 16 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104219 | 11248 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104220 | 10994 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104221 | 11179 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104222 | 11089 | 46 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104223 | 10872 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104224 | 11392 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104225 | 11168 | 40 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104226 | 10965 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104227 | 11164 | 46 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104228 | 11170 | 38 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104229 | 10965 | 42 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104230 | 10864 | 30 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104231 | 10995 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104232 | 11151 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104233 | 11186 | 34 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104234 | 11254 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104235 | 11161 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104236 | 10971 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104237 | 11137 | 31 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104238 | 11115 | 27 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104239 | 11063 | 35 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104240 | 10928 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104241 | 11222 | 32 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104242 | 10852 | 52 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104243 | 11020 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104244 | 11156 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104245 | 11103 | 39 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104246 | 11027 | 37 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104247 | 10924 | 36 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104248 | 11103 | 33 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104249 | 11171 | 20 | +
27.08.2021 | OOA101-V | V 104250 | 10871 | 35 | +