## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2060
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.09.2021 | OOA101-V | V 104451 | 11141 | 16 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104452 | 11708 | 39 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104453 | 10988 | 28 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104454 | 11246 | 35 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104455 | 11445 | 30 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104456 | 11045 | 27 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104457 | 11600 | 28 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104458 | 10956 | 26 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104459 | 11426 | 29 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104460 | 11451 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104461 | 11277 | 39 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104462 | 11565 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104463 | 11452 | 47 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104464 | 11439 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104465 | 11407 | 42 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104466 | 11663 | 42 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104467 | 11502 | 34 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104468 | 11408 | 52 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104469 | 11372 | 57 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104470 | 11456 | 54 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104471 | 11691 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104472 | 11016 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104473 | 11388 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104474 | 11213 | 55 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104475 | 11567 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104476 | 11421 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104477 | 11329 | 54 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104478 | 11507 | 54 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104479 | 11490 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104480 | 11413 | 55 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104481 | 11429 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104482 | 11697 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104483 | 11160 | 37 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104484 | 11684 | 52 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104485 | 11480 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104486 | 11285 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104487 | 11592 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104488 | 11377 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104489 | 11623 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104490 | 11643 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104491 | 11306 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104492 | 11501 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104493 | 11384 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104494 | 11311 | 55 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104495 | 11243 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104496 | 11425 | 54 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104497 | 11232 | 57 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104498 | 11435 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104499 | 11365 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104500 | 11578 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104501 | 11417 | 54 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104502 | 11389 | 52 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104503 | 11367 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104504 | 11345 | 52 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104505 | 11359 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104506 | 11550 | 55 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104507 | 11811 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104508 | 11310 | 41 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104509 | 11416 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104510 | 11267 | 47 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104511 | 11501 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104512 | 11142 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104513 | 11614 | 33 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104514 | 11515 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104515 | 11339 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104516 | 11621 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104517 | 11187 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104518 | 11324 | 46 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104519 | 11289 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104520 | 11768 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104521 | 12205 | 47 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104522 | 11327 | 41 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104523 | 11587 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104524 | 11406 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104525 | 11419 | 46 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104526 | 11491 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104527 | 11599 | 42 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104528 | 11647 | 47 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104529 | 11438 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104530 | 11399 | 55 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104531 | 11524 | 58 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104532 | 11289 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104533 | 11393 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104534 | 11305 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104535 | 11714 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104536 | 11284 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104537 | 11218 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104538 | 11500 | 47 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104539 | 11215 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104540 | 11341 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104541 | 11490 | 46 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104542 | 11296 | 38 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104543 | 11503 | 55 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104544 | 11126 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104545 | 11697 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104546 | 11579 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104547 | 11443 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104548 | 11506 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104549 | 11292 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104550 | 11521 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104551 | 11304 | 42 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104552 | 11535 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104553 | 11552 | 40 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104554 | 11174 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104555 | 11436 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104556 | 11626 | 57 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104557 | 11283 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104558 | 11366 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104559 | 11418 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104560 | 11391 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104561 | 11391 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104562 | 11623 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104563 | 11433 | 46 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104564 | 11578 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104565 | 11231 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104566 | 11508 | 31 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104567 | 11234 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104568 | 11544 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104569 | 11303 | 57 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104570 | 11741 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104571 | 11578 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104572 | 11713 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104573 | 11529 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104574 | 11337 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104575 | 11278 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104576 | 11456 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104577 | 11518 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104578 | 11437 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104579 | 11157 | 40 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104580 | 11286 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104581 | 11736 | 41 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104582 | 11338 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104583 | 11596 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104584 | 11124 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104585 | 11515 | 47 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104586 | 11622 | 47 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104587 | 11451 | 40 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104588 | 11065 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104589 | 11496 | 54 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104590 | 11453 | 46 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104591 | 11396 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104592 | 11049 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104593 | 11218 | 42 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104594 | 11237 | 55 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104595 | 11178 | 56 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104596 | 11526 | 36 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104597 | 11654 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104598 | 11548 | 46 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104599 | 11422 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104600 | 11386 | 57 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104601 | 11320 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104602 | 11394 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104603 | 11328 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104604 | 11503 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104605 | 11028 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104606 | 11298 | 47 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104607 | 10983 | 52 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104608 | 11306 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104609 | 11588 | 41 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104610 | 11059 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104611 | 11117 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104612 | 11465 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104613 | 11389 | 52 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104614 | 11418 | 46 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104615 | 11522 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104616 | 11412 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104617 | 11255 | 50 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104618 | 11466 | 41 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104619 | 11330 | 42 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104620 | 11257 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104621 | 11256 | 54 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104622 | 11815 | 41 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104623 | 11327 | 54 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104624 | 11497 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104625 | 11447 | 44 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104626 | 11345 | 47 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104627 | 11532 | 42 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104628 | 11629 | 54 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104629 | 11792 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104630 | 11243 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104631 | 10862 | 52 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104632 | 11322 | 46 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104633 | 11318 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104634 | 11594 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104635 | 11333 | 27 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104636 | 11400 | 51 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104637 | 11392 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104638 | 11405 | 56 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104639 | 11301 | 49 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104640 | 11599 | 41 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104641 | 11438 | 46 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104642 | 11682 | 43 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104643 | 11338 | 45 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104644 | 11325 | 46 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104645 | 11548 | 56 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104646 | 11227 | 48 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104647 | 11295 | 53 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104648 | 11633 | 55 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104649 | 11334 | 47 | +
13.09.2021 | OOA101-V | V 104650 | 11255 | 49 | +