## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2084
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.09.2021 | OOM102-A | V101151 | 10929 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101152 | 10857 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101153 | 10801 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101154 | 11239 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101155 | 11144 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101156 | 10825 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101157 | 11357 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101158 | 11215 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101159 | 11004 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101160 | 10911 | 116 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101161 | 11006 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101162 | 10878 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101163 | 11190 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101164 | 11051 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101165 | 11004 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101166 | 11042 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101167 | 10891 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101168 | 10847 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101169 | 10723 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101170 | 10826 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101171 | 10922 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101172 | 10756 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101173 | 10790 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101174 | 11190 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101175 | 11014 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101176 | 10824 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101177 | 10969 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101178 | 10807 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101179 | 11201 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101180 | 10851 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101181 | 10852 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101182 | 11284 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101183 | 11121 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101184 | 10915 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101185 | 10937 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101186 | 11145 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101187 | 11368 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101188 | 10791 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101189 | 11507 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101190 | 11034 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101191 | 11239 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101192 | 10924 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101193 | 10837 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101194 | 10782 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101195 | 10989 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101196 | 11086 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101197 | 11198 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101198 | 10821 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101199 | 11107 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101200 | 11075 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101201 | 10978 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101202 | 10939 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101203 | 11138 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101204 | 11263 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101205 | 11013 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101206 | 11327 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101207 | 10783 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101208 | 10853 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101209 | 10811 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101210 | 10898 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101211 | 11128 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101212 | 11085 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101213 | 11119 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101214 | 11002 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101215 | 11228 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101216 | 11095 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101217 | 11044 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101218 | 10907 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101219 | 10977 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101220 | 11136 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101221 | 11015 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101222 | 11072 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101223 | 10931 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101224 | 11000 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101225 | 10880 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101226 | 10840 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101227 | 11144 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101228 | 11115 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101229 | 11040 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101230 | 11151 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101231 | 11025 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101232 | 10819 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101233 | 10872 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101234 | 10887 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101235 | 10966 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101236 | 10823 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101237 | 10920 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101238 | 11039 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101239 | 11028 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101240 | 11273 | 118 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101241 | 10925 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101242 | 10996 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101243 | 11031 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101244 | 10847 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101245 | 11359 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101246 | 10967 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101247 | 10964 | 120 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101248 | 10978 | 117 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101249 | 10981 | 119 | +
08.09.2021 | OOM102-A | V101250 | 11092 | 120 | +