## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2012
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.10.2021 | OOM103 | V 117651 | 11429 | 93 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117652 | 11316 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117653 | 11314 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117654 | 11377 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117655 | 11457 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117656 | 11495 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117657 | 11836 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117658 | 11009 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117659 | 11689 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117660 | 11416 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117661 | 11283 | 93 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117662 | 11184 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117663 | 11672 | 92 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117664 | 11416 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117665 | 11408 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117666 | 11451 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117667 | 11820 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117668 | 11627 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117669 | 11349 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117670 | 11465 | 92 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117671 | 11399 | 93 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117672 | 11311 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117673 | 10845 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117674 | 11549 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117675 | 11597 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117676 | 11439 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117677 | 11257 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117678 | 11955 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117679 | 11438 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117680 | 11457 | 93 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117681 | 11993 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117682 | 11444 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117683 | 11647 | 94 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117684 | 11581 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117685 | 11776 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117686 | 11267 | 93 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117687 | 11637 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117688 | 11206 | 94 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117689 | 11609 | 94 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117690 | 11661 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117691 | 11382 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117692 | 11478 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117693 | 12548 | 93 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117694 | 11944 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117695 | 11520 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117696 | 11703 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117697 | 11524 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117698 | 11390 | 94 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117699 | 11795 | 92 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117700 | 11329 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117701 | 11341 | 93 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117702 | 11450 | 94 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117703 | 11731 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117704 | 11369 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117705 | 11376 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117706 | 11500 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117707 | 11675 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117708 | 11383 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117709 | 11675 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117710 | 11500 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117711 | 11495 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117712 | 11612 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117713 | 11678 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117714 | 11226 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117715 | 11465 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117716 | 11429 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117717 | 11672 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117718 | 11718 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117719 | 11418 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117720 | 11421 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117721 | 11190 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117722 | 11717 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117723 | 11277 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117724 | 11369 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117725 | 11453 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117726 | 11651 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117727 | 11469 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117728 | 11408 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117729 | 11324 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117730 | 11390 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117731 | 11455 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117732 | 11810 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117733 | 11113 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117734 | 11053 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117735 | 11198 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117736 | 11287 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117737 | 11411 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117738 | 11305 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117739 | 11445 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117740 | 11362 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117741 | 10991 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117742 | 11401 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117743 | 11424 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117744 | 11537 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117745 | 11866 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117746 | 11227 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117747 | 11255 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117748 | 11299 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117749 | 11118 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117750 | 11237 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117751 | 11302 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117752 | 11061 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117753 | 11625 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117754 | 11494 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117755 | 10910 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117756 | 10938 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117757 | 10981 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117758 | 11104 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117759 | 10877 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117760 | 11233 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117761 | 11201 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117762 | 11519 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117763 | 11434 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117764 | 11531 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117765 | 11459 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117766 | 11409 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117767 | 11430 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117768 | 11282 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117769 | 11591 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117770 | 11347 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117771 | 11235 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117772 | 11325 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117773 | 11514 | 95 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117774 | 11288 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117775 | 11354 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117776 | 11438 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117777 | 11417 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117778 | 11608 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117779 | 11344 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117780 | 11158 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117781 | 11546 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117782 | 11292 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117783 | 11361 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117784 | 11275 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117785 | 11525 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117786 | 11650 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117787 | 11620 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117788 | 11217 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117789 | 11434 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117790 | 11338 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117791 | 11355 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117792 | 11515 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117793 | 11655 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117794 | 11336 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117795 | 11183 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117796 | 11336 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117797 | 11343 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117798 | 11485 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117799 | 11086 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117800 | 11758 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117801 | 11247 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117802 | 11369 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117803 | 11422 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117804 | 11543 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117805 | 11477 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117806 | 11641 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117807 | 11189 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117808 | 11521 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117809 | 11460 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117810 | 11373 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117811 | 11182 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117812 | 11169 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117813 | 11241 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117814 | 11299 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117815 | 11553 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117816 | 11055 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117817 | 11199 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117818 | 11343 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117819 | 11329 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117820 | 11434 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117821 | 11271 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117822 | 11303 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117823 | 11470 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117824 | 11649 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117825 | 11356 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117826 | 11409 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117827 | 11268 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117828 | 11410 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117829 | 11313 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117830 | 11504 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117831 | 11512 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117832 | 12059 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117833 | 11506 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117834 | 11291 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117835 | 11443 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117836 | 11291 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117837 | 11465 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117838 | 11492 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117839 | 11205 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117840 | 11334 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117841 | 11392 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117842 | 11511 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117843 | 11383 | 100 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117844 | 11604 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117845 | 11529 | 96 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117846 | 11354 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117847 | 11478 | 98 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117848 | 11408 | 97 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117849 | 11474 | 99 | +
26.10.2021 | OOM103 | V 117850 | 11253 | 96 | +