## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2171
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.10.2021 | OOM102-A | V 101251 | 10870 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101252 | 10780 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101253 | 10603 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101254 | 10671 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101255 | 10530 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101256 | 10749 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101257 | 10865 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101258 | 10742 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101259 | 10577 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101260 | 10809 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101261 | 10670 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101262 | 10706 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101263 | 10912 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101264 | 10829 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101265 | 10710 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101266 | 10638 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101267 | 10854 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101268 | 10588 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101269 | 10845 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101270 | 10687 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101271 | 10824 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101272 | 10550 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101273 | 10575 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101274 | 10881 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101275 | 10743 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101276 | 10730 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101277 | 10649 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101278 | 10459 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101279 | 10821 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101280 | 10772 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101281 | 10753 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101282 | 10718 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101283 | 10349 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101284 | 10658 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101285 | 10805 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101286 | 10712 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101287 | 10836 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101288 | 10570 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101289 | 10609 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101290 | 10741 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101291 | 10512 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101292 | 10545 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101293 | 10436 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101294 | 10948 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101295 | 10803 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101296 | 10845 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101297 | 10927 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101298 | 10561 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101299 | 10955 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101300 | 10817 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101301 | 10612 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101302 | 10906 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101303 | 10386 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101304 | 10828 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101305 | 10540 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101306 | 10788 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101307 | 10698 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101308 | 10595 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101309 | 10729 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101310 | 10934 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101311 | 10921 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101312 | 10817 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101313 | 10787 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101314 | 10467 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101315 | 10622 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101316 | 10554 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101317 | 10741 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101318 | 10808 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101319 | 10787 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101320 | 10424 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101321 | 10684 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101322 | 10440 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101323 | 10750 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101324 | 10901 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101325 | 11002 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101326 | 10673 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101327 | 10742 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101328 | 10617 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101329 | 10455 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101330 | 10751 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101331 | 10622 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101332 | 10617 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101333 | 10673 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101334 | 10871 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101335 | 10996 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101336 | 10528 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101337 | 10558 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101338 | 10807 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101339 | 10770 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101340 | 10798 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101341 | 10740 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101342 | 10653 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101343 | 10729 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101344 | 10608 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101345 | 10685 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101346 | 10679 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101347 | 10728 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101348 | 10439 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101349 | 10736 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101350 | 10482 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101351 | 10464 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101352 | 10444 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101353 | 10547 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101354 | 10578 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101355 | 10742 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101356 | 10978 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101357 | 10945 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101358 | 10728 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101359 | 10919 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101360 | 10806 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101361 | 10459 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101362 | 10841 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101363 | 10782 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101364 | 10648 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101365 | 10780 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101366 | 10728 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101367 | 10557 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101368 | 10554 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101369 | 10710 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101370 | 10706 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101371 | 10775 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101372 | 10541 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101373 | 10719 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101374 | 10581 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101375 | 10584 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101376 | 10778 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101377 | 10388 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101378 | 10745 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101379 | 10849 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101380 | 10544 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101381 | 10684 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101382 | 10797 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101383 | 10676 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101384 | 10882 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101385 | 10849 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101386 | 10554 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101387 | 10838 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101388 | 10716 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101389 | 10492 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101390 | 10766 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101391 | 10503 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101392 | 10801 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101393 | 10673 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101394 | 10646 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101395 | 10742 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101396 | 10669 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V 101397 | 10544 | 120 | +
28.10.2021 | OOM102-A | V 101398 | 10955 | 116 | +
28.10.2021 | OOM102-A | V 101399 | 10756 | 119 | +
28.10.2021 | OOM102-A | V 101400 | 11002 | 119 | +