## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2171
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
27.10.2021 | OOM102-A | V101251 | 10870 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101252 | 10780 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101253 | 10603 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101254 | 10671 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101255 | 10530 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101256 | 10749 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101257 | 10865 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101258 | 10742 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101259 | 10577 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101260 | 10809 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101261 | 10670 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101262 | 10706 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101263 | 10912 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101264 | 10829 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101265 | 10710 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101266 | 10638 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101267 | 10854 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101268 | 10588 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101269 | 10845 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101270 | 10687 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101271 | 10824 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101272 | 10550 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101273 | 10575 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101274 | 10881 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101275 | 10743 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101276 | 10730 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101277 | 10649 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101278 | 10459 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101279 | 10821 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101280 | 10772 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101281 | 10753 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101282 | 10718 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101283 | 10349 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101284 | 10658 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101285 | 10805 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101286 | 10712 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101287 | 10836 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101288 | 10570 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101289 | 10609 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101290 | 10741 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101291 | 10512 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101292 | 10545 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101293 | 10436 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101294 | 10948 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101295 | 10803 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101296 | 10845 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101297 | 10927 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101298 | 10561 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101299 | 10955 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101300 | 10817 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101301 | 10612 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101302 | 10906 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101303 | 10386 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101304 | 10828 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101305 | 10540 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101306 | 10788 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101307 | 10698 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101308 | 10595 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101309 | 10729 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101310 | 10934 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101311 | 10921 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101312 | 10817 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101313 | 10787 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101314 | 10467 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101315 | 10622 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101316 | 10554 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101317 | 10741 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101318 | 10808 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101319 | 10787 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101320 | 10424 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101321 | 10684 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101322 | 10440 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101323 | 10750 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101324 | 10901 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101325 | 11002 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101326 | 10673 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101327 | 10742 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101328 | 10617 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101329 | 10455 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101330 | 10751 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101331 | 10622 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101332 | 10617 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101333 | 10673 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101334 | 10871 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101335 | 10996 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101336 | 10528 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101337 | 10558 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101338 | 10807 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101339 | 10770 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101340 | 10798 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101341 | 10740 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101342 | 10653 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101343 | 10729 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101344 | 10608 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101345 | 10685 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101346 | 10679 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101347 | 10728 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101348 | 10439 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101349 | 10736 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101350 | 10482 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101351 | 10464 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101352 | 10444 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101353 | 10547 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101354 | 10578 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101355 | 10742 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101356 | 10978 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101357 | 10945 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101358 | 10728 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101359 | 10919 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101360 | 10806 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101361 | 10459 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101362 | 10841 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101363 | 10782 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101364 | 10648 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101365 | 10780 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101366 | 10728 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101367 | 10557 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101368 | 10554 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101369 | 10710 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101370 | 10706 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101371 | 10775 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101372 | 10541 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101373 | 10719 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101374 | 10581 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101375 | 10584 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101376 | 10778 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101377 | 10388 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101378 | 10745 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101379 | 10849 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101380 | 10544 | 117 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101381 | 10684 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101382 | 10797 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101383 | 10676 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101384 | 10882 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101385 | 10849 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101386 | 10554 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101387 | 10838 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101388 | 10716 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101389 | 10492 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101390 | 10766 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101391 | 10503 | 118 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101392 | 10801 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101393 | 10673 | 120 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101394 | 10646 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101395 | 10742 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101396 | 10669 | 119 | +
27.10.2021 | OOM102-A | V101397 | 10544 | 120 | +
28.10.2021 | OOM102-A | V101398 | 10955 | 116 | +
28.10.2021 | OOM102-A | V101399 | 10756 | 119 | +
28.10.2021 | OOM102-A | V101400 | 11002 | 119 | +