## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.11.2021 | OOM110 | V 106600 | 11137 | 189 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106601 | 11407 | 197 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106602 | 11221 | 188 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106603 | 11418 | 200 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106604 | 11269 | 189 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106605 | 11431 | 194 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106606 | 11538 | 199 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106607 | 11484 | 195 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106608 | 11041 | 192 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106609 | 11205 | 191 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106610 | 11958 | 193 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106611 | 11475 | 199 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106612 | 11208 | 196 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106613 | 11691 | 196 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106614 | 11628 | 199 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106615 | 11397 | 198 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106616 | 11467 | 200 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106617 | 11559 | 190 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106618 | 11356 | 192 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106619 | 11193 | 186 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106620 | 11284 | 191 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106621 | 11348 | 197 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106622 | 11336 | 196 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106623 | 11349 | 197 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106624 | 11649 | 198 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106625 | 11649 | 200 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106626 | 11194 | 188 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106627 | 11361 | 186 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106628 | 11157 | 198 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106629 | 11475 | 200 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106630 | 11718 | 197 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106631 | 11294 | 190 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106632 | 11439 | 196 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106633 | 11726 | 195 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106634 | 11659 | 194 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106635 | 11462 | 193 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106636 | 11600 | 200 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106637 | 11441 | 196 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106638 | 11509 | 189 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106639 | 11656 | 200 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106640 | 11371 | 197 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106641 | 11684 | 190 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106642 | 11383 | 196 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106643 | 11393 | 193 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106644 | 11360 | 195 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106645 | 11350 | 199 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106646 | 11571 | 192 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106647 | 11352 | 194 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106648 | 11220 | 200 | +
18.11.2021 | OOM110 | V 106649 | 11481 | 184 | +