## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2075
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.11.2021 | OOM103 | V 117851 | 11664 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117852 | 11908 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117853 | 10794 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117854 | 11367 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117855 | 11096 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117856 | 11707 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117857 | 11335 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117858 | 11602 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117859 | 11541 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117860 | 11208 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117861 | 11171 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117862 | 11235 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117863 | 11373 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117864 | 11347 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117865 | 11413 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117866 | 11449 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117867 | 11395 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117868 | 11539 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117869 | 11316 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117870 | 11251 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117871 | 11404 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117872 | 11449 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117873 | 11532 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117874 | 11422 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117875 | 11691 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117876 | 11330 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117877 | 11135 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117878 | 11290 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117879 | 11451 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117880 | 11406 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117881 | 11360 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117882 | 11412 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117883 | 11521 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117884 | 11626 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117885 | 11194 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117886 | 11430 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117887 | 11537 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117888 | 11312 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117889 | 11580 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117890 | 11474 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117891 | 11186 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117892 | 11630 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117893 | 11407 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117894 | 11557 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117895 | 11339 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117896 | 11406 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117897 | 11418 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117898 | 11630 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117899 | 11764 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117900 | 11400 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117901 | 11432 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117902 | 11295 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117903 | 11623 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117904 | 11299 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117905 | 11782 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117906 | 11578 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117907 | 11740 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117908 | 11267 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117909 | 11734 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117910 | 11506 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117911 | 11613 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117912 | 11441 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117913 | 11567 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117914 | 11546 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117915 | 11723 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117916 | 11445 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117917 | 11294 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117918 | 11669 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117919 | 11801 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117920 | 11279 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117921 | 11443 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117922 | 11430 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117923 | 11538 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117924 | 11617 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117925 | 11670 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117926 | 11065 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117927 | 11576 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117928 | 11286 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117929 | 11686 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117930 | 11471 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117931 | 11353 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117932 | 11705 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117933 | 11298 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117934 | 11271 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117935 | 11154 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117936 | 11344 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117937 | 11094 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117938 | 11774 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117939 | 11573 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117940 | 11624 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117941 | 11564 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117942 | 11794 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117943 | 11298 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117944 | 11300 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117945 | 11279 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117946 | 11509 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117947 | 11241 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117948 | 11542 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117949 | 11586 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117950 | 11452 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117951 | 11217 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117952 | 11297 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117953 | 11325 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117954 | 11638 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117955 | 11277 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117956 | 11586 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117957 | 11343 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117958 | 11664 | 46 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117959 | 11706 | 34 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117960 | 11425 | 30 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117961 | 11182 | 31 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117962 | 11558 | 35 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117963 | 11483 | 30 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117964 | 11065 | 28 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117965 | 11739 | 34 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117966 | 11622 | 29 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117967 | 11454 | 29 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117968 | 11572 | 37 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117969 | 11308 | 30 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117970 | 11585 | 30 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117971 | 11179 | 29 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117972 | 11517 | 33 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117973 | 11565 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117974 | 11484 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117975 | 11013 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117976 | 11483 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117977 | 11161 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117978 | 11129 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117979 | 11346 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117980 | 11455 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117981 | 11368 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117982 | 11639 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117983 | 11588 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117984 | 11419 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117985 | 11323 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117986 | 11213 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117987 | 11137 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117988 | 11128 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117989 | 11469 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117990 | 11468 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117991 | 11329 | 95 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117992 | 11096 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117993 | 11457 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117994 | 11375 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117995 | 11193 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117996 | 11539 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117997 | 11276 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117998 | 11451 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 117999 | 11153 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118000 | 11136 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118001 | 11145 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118002 | 11107 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118003 | 11433 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118004 | 11582 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118005 | 11220 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118006 | 11384 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118007 | 11479 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118008 | 11238 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118009 | 11443 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118010 | 11611 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118011 | 11129 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118012 | 11490 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118013 | 11101 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118014 | 11385 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118015 | 11623 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118016 | 11333 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118017 | 11520 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118018 | 10951 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118019 | 11444 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118020 | 11581 | 95 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118021 | 11401 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118022 | 11279 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118023 | 11365 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118024 | 11553 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118025 | 11364 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118026 | 11370 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118027 | 11179 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118028 | 11434 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118029 | 11166 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118030 | 11579 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118031 | 11264 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118032 | 11599 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118033 | 11655 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118034 | 11552 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118035 | 11191 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118036 | 11486 | 98 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118037 | 11071 | 99 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118038 | 11247 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118039 | 11360 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118040 | 11371 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118041 | 11710 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118042 | 11297 | 94 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118043 | 11200 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118044 | 11141 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118045 | 11456 | 97 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118046 | 11459 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118047 | 11004 | 95 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118048 | 11602 | 100 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118049 | 11199 | 96 | +
24.11.2021 | OOM103 | V 118050 | 11068 | 98 | +