## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2141
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
25.11.2021 | OOM201 | V 122151 | 17461 | 341 | 17221 | 347 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122152 | 16423 | 337 | 17019 | 347 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122153 | 17752 | 341 | 16882 | 347 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122154 | 16724 | 338 | 16376 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122155 | 18305 | 333 | 17853 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122156 | 16282 | 343 | 16257 | 339 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122157 | 17877 | 341 | 17542 | 341 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122158 | 16946 | 350 | 17176 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122159 | 17935 | 82 | 17658 | 67 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122160 | 17768 | 68 | 17853 | 68 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122161 | 17266 | 77 | 17258 | 69 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122162 | 16804 | 70 | 17207 | 71 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122163 | 18481 | 65 | 18616 | 63 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122164 | 17003 | 69 | 17570 | 66 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122165 | 17096 | 58 | 17607 | 88 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122166 | 17008 | 348 | 17179 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122167 | 16129 | 342 | 16909 | 347 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122168 | 17047 | 341 | 17440 | 350 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122169 | 16531 | 342 | 17109 | 344 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122170 | 17513 | 343 | 17730 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122171 | 16886 | 341 | 17140 | 341 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122172 | 16116 | 346 | 15998 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122173 | 16895 | 347 | 16599 | 350 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122174 | 17167 | 90 | 16629 | 72 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122175 | 17135 | 59 | 17655 | 70 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122176 | 17917 | 62 | 17300 | 61 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122177 | 17567 | 64 | 17395 | 68 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122178 | 16307 | 67 | 16939 | 74 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122179 | 17475 | 67 | 17431 | 77 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122180 | 17898 | 72 | 17705 | 74 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122181 | 17472 | 342 | 17475 | 340 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122182 | 17255 | 340 | 17593 | 350 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122183 | 16606 | 341 | 16504 | 344 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122184 | 16700 | 349 | 16874 | 344 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122185 | 17685 | 346 | 17916 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122186 | 17704 | 341 | 17672 | 339 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122187 | 18041 | 340 | 17701 | 344 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122188 | 17388 | 345 | 16663 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122189 | 17698 | 340 | 16965 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122190 | 17233 | 349 | 16790 | 344 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122191 | 16358 | 341 | 16945 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122192 | 17270 | 342 | 17754 | 339 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122193 | 17011 | 350 | 17546 | 348 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122194 | 17303 | 346 | 17364 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122195 | 18069 | 348 | 17995 | 341 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122196 | 18137 | 347 | 18207 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122197 | 16733 | 345 | 16997 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122198 | 17280 | 347 | 16732 | 348 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122199 | 16876 | 350 | 16711 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122200 | 16235 | 350 | 16693 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122201 | 17556 | 350 | 17819 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122202 | 17570 | 344 | 16497 | 345 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122203 | 17614 | 341 | 16371 | 345 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122204 | 17554 | 348 | 17241 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122205 | 17398 | 348 | 17616 | 348 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122206 | 16767 | 344 | 16762 | 344 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122207 | 16718 | 342 | 16963 | 345 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122208 | 16692 | 347 | 16360 | 345 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122209 | 16592 | 350 | 17502 | 345 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122210 | 16913 | 347 | 17555 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122211 | 17713 | 344 | 18136 | 348 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122212 | 17717 | 340 | 18032 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122213 | 17741 | 348 | 17748 | 347 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122214 | 16934 | 350 | 17185 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122215 | 17223 | 347 | 16253 | 350 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122216 | 16879 | 347 | 16859 | 347 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122217 | 16840 | 349 | 17437 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122218 | 15936 | 349 | 16311 | 350 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122219 | 16658 | 347 | 16180 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122220 | 18020 | 350 | 17432 | 347 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122221 | 17106 | 349 | 16715 | 347 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122222 | 17044 | 346 | 16666 | 342 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122223 | 18155 | 350 | 18030 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122224 | 16990 | 348 | 16841 | 348 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122225 | 15023 | 350 | 15169 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122226 | 16583 | 347 | 16245 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122227 | 16942 | 340 | 16627 | 341 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122228 | 16804 | 344 | 17439 | 341 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122229 | 16899 | 349 | 17012 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122230 | 17314 | 346 | 17926 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122231 | 16941 | 349 | 16490 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122232 | 17214 | 343 | 17450 | 345 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122233 | 17829 | 347 | 17410 | 344 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122234 | 17603 | 346 | 17600 | 345 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122235 | 17500 | 346 | 17060 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122236 | 17538 | 343 | 17005 | 348 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122237 | 17788 | 348 | 17520 | 349 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122238 | 17407 | 345 | 17457 | 347 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122239 | 16958 | 348 | 17282 | 341 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122240 | 17095 | 344 | 17116 | 345 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122241 | 18558 | 349 | 17999 | 344 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122242 | 18484 | 349 | 17622 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122243 | 17717 | 341 | 18106 | 348 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122244 | 17013 | 346 | 17787 | 350 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122245 | 17306 | 347 | 17567 | 348 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122246 | 17021 | 342 | 17566 | 343 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122247 | 16434 | 348 | 17044 | 345 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122248 | 16813 | 344 | 16532 | 346 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122249 | 17517 | 350 | 16956 | 345 | +
25.11.2021 | OOM201 | V 122250 | 18239 | 346 | 17514 | 347 | +