## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1736
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
26.04.2021 | OOA101-V | P 102701 | 12444 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102702 | 11970 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102703 | 11696 | 22 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102704 | 12015 | 27 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102705 | 11935 | 23 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102706 | 11847 | 28 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102707 | 12114 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102708 | 11623 | 30 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102709 | 11767 | 30 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102710 | 11976 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102711 | 11865 | 28 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102712 | 11901 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102713 | 11962 | 30 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102714 | 11972 | 28 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102715 | 11746 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102716 | 11751 | 24 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102717 | 11915 | 33 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102718 | 11832 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102719 | 11645 | 25 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102720 | 11643 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102721 | 11763 | 28 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102722 | 11649 | 41 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102723 | 11803 | 33 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102724 | 11608 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102725 | 11726 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102726 | 11714 | 35 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102727 | 11697 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102728 | 11624 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102729 | 11888 | 33 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102730 | 11685 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102731 | 11589 | 34 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102732 | 11789 | 37 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102733 | 11899 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102734 | 11877 | 37 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102735 | 11970 | 35 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102736 | 11624 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102737 | 11749 | 30 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102738 | 11860 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102739 | 11859 | 34 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102740 | 11911 | 34 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102741 | 11728 | 26 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102742 | 11848 | 33 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102743 | 11637 | 33 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102744 | 11819 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102745 | 11692 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102746 | 11785 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102747 | 11625 | 28 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102748 | 12033 | 33 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102749 | 11948 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102750 | 11738 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102751 | 11778 | 26 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102752 | 11823 | 28 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102753 | 11939 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102754 | 11529 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102755 | 11569 | 33 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102756 | 11802 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102757 | 11852 | 37 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102758 | 11928 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102759 | 11970 | 30 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102760 | 12003 | 34 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102761 | 11575 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102762 | 11698 | 30 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102763 | 11937 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102764 | 12014 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102765 | 11901 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102766 | 11775 | 27 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102767 | 11852 | 25 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102768 | 12010 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102769 | 11804 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102770 | 11696 | 34 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102771 | 11875 | 37 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102772 | 12113 | 28 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102773 | 11736 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102774 | 11911 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102775 | 11845 | 28 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102776 | 12044 | 40 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102777 | 11727 | 28 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102778 | 11723 | 35 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102779 | 11719 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102780 | 11849 | 28 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102781 | 12040 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102782 | 11997 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102783 | 12172 | 30 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102784 | 11873 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102785 | 11631 | 31 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102786 | 11655 | 37 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102787 | 11726 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102788 | 12031 | 25 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102789 | 12008 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102790 | 12182 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102791 | 11684 | 37 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102792 | 11555 | 36 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102793 | 11849 | 30 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102794 | 11920 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102795 | 11763 | 32 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102796 | 11973 | 27 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102797 | 11685 | 33 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102798 | 11925 | 36 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102799 | 11758 | 29 | +
26.04.2021 | OOA101-V | P 102800 | 11759 | 34 | +