## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2075
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.11.2021 | OOM102 | V105291 | 12944 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105292 | 12863 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105293 | 13071 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105294 | 12758 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105295 | 13079 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105296 | 12838 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105297 | 13009 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105298 | 13115 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105299 | 12932 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105300 | 12941 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105301 | 12870 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105302 | 12980 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105303 | 13235 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105304 | 12939 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105305 | 13114 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105306 | 12996 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105307 | 13203 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105308 | 13125 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105309 | 12850 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105310 | 13042 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105311 | 12550 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105312 | 12660 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105313 | 13144 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105314 | 12806 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105315 | 12826 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105316 | 12962 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105317 | 12413 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105318 | 12781 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105319 | 12693 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105320 | 12535 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105321 | 13006 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105322 | 13015 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105323 | 12784 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105324 | 12780 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105325 | 12847 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105326 | 12811 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105327 | 13208 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105328 | 12823 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105329 | 13135 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105330 | 12828 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105331 | 12809 | 116 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105332 | 12569 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105333 | 12866 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105334 | 12696 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105335 | 12857 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105336 | 13177 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105337 | 12907 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105338 | 12991 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105339 | 12691 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105340 | 12674 | 116 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105341 | 12831 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105342 | 12580 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105343 | 12523 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105344 | 12978 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105345 | 12725 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105346 | 12744 | 116 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105347 | 12807 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105348 | 12805 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105349 | 12944 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105350 | 12573 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105351 | 12971 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105352 | 12835 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105353 | 12988 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105354 | 13063 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105355 | 12719 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105356 | 12719 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105357 | 13073 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105358 | 12925 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105359 | 12946 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105360 | 13064 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105361 | 12991 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105362 | 12612 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105363 | 12682 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105364 | 12891 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105365 | 12673 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105366 | 12513 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105367 | 12824 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105368 | 12614 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105369 | 13045 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105370 | 13182 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105371 | 13009 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105372 | 12831 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105373 | 13365 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105374 | 13114 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105375 | 12988 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105376 | 12878 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105377 | 13099 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105378 | 13110 | 116 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105379 | 12905 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105380 | 12711 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105381 | 13030 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105382 | 12726 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105383 | 12850 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105384 | 13006 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105385 | 13063 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105386 | 12911 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105387 | 12693 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105388 | 12891 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105389 | 12946 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105390 | 12882 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105391 | 12862 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105392 | 13411 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105393 | 13059 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105394 | 12733 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105395 | 12729 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105396 | 12658 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105397 | 12473 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105398 | 12924 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105399 | 12975 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105400 | 12999 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105401 | 13074 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105402 | 12947 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105403 | 12685 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105404 | 12898 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105405 | 12854 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105406 | 12563 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105407 | 12710 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105408 | 12893 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105409 | 13395 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105410 | 13032 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105411 | 12715 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105412 | 13143 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105413 | 12788 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105414 | 13053 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105415 | 12634 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105416 | 13030 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105417 | 12853 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105418 | 13048 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105419 | 12835 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105420 | 12714 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105421 | 12748 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105422 | 13082 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105423 | 12907 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105424 | 13101 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105425 | 13154 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105426 | 12565 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105427 | 12807 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105428 | 12716 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105429 | 13447 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105430 | 13081 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105431 | 12735 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105432 | 13328 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105433 | 13096 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105434 | 13079 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105435 | 12703 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105436 | 12877 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105437 | 13105 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105438 | 12737 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105439 | 12844 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105440 | 13267 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105441 | 12882 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105442 | 12715 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105443 | 12682 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105444 | 13187 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105445 | 12972 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105446 | 12651 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105447 | 12994 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105448 | 13145 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105449 | 13087 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105450 | 12862 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105451 | 12907 | 117 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105452 | 13267 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105453 | 12923 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105454 | 12924 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105455 | 12427 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105456 | 12766 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105457 | 13028 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105458 | 12236 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105459 | 12865 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105460 | 12726 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105461 | 12922 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105462 | 12827 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105463 | 12523 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105464 | 12571 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105465 | 13182 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105466 | 13121 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105467 | 12966 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105468 | 13209 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105469 | 13070 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105470 | 12772 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105471 | 12898 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105472 | 13274 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105473 | 12988 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105474 | 13001 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105475 | 12748 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105476 | 12861 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105477 | 12985 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105478 | 12418 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105479 | 12612 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105480 | 13179 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105481 | 12517 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105482 | 12675 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105483 | 12299 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105484 | 13081 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105485 | 12675 | 118 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105486 | 13186 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105487 | 13014 | 120 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105488 | 12925 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105489 | 12890 | 119 | +
24.11.2021 | OOM102 | V105490 | 12516 | 120 | +