## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2280
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
15.12.2021 | OOA101-V | V 104951 | 10616 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104952 | 11265 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104953 | 11441 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104954 | 11595 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104955 | 11244 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104956 | 11554 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104957 | 11810 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104958 | 11441 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104959 | 11344 | 25 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104960 | 11346 | 36 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104961 | 11225 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104962 | 11265 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104963 | 11591 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104964 | 11338 | 38 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104965 | 10690 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104966 | 10632 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104967 | 10760 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104968 | 10568 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104969 | 10551 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104970 | 11564 | 19 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104971 | 11201 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104972 | 11292 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104973 | 11142 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104974 | 11371 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104975 | 11407 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104976 | 11342 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104977 | 10982 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104978 | 11353 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104979 | 11119 | 36 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104980 | 11142 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104981 | 11001 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104982 | 11052 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104983 | 11251 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104984 | 11323 | 22 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104985 | 11296 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104986 | 11258 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104987 | 11063 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104988 | 11306 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104989 | 11207 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104990 | 11445 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104991 | 11501 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104992 | 11149 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104993 | 11349 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104994 | 11404 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104995 | 11172 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104996 | 11171 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104997 | 11032 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104998 | 11344 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 104999 | 11104 | 19 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105000 | 11329 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105001 | 11268 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105002 | 11330 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105003 | 11083 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105004 | 11182 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105005 | 11349 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105006 | 11097 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105007 | 11320 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105008 | 11338 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105009 | 11435 | 39 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105010 | 11334 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105011 | 11284 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105012 | 11125 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105013 | 11076 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105014 | 11294 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105015 | 11300 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105016 | 11537 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105017 | 11329 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105018 | 11097 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105019 | 11346 | 35 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105020 | 11456 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105021 | 11570 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105022 | 11259 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105023 | 11430 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105024 | 11438 | 28 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105025 | 11296 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105026 | 11134 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105027 | 11099 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105028 | 11253 | 26 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105029 | 11419 | 35 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105030 | 11093 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105031 | 11143 | 29 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105032 | 11037 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105033 | 11158 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105034 | 11249 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105035 | 11480 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105036 | 11335 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105037 | 11168 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105038 | 11109 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105039 | 11263 | 27 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105040 | 11292 | 34 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105041 | 11407 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105042 | 11211 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105043 | 10968 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105044 | 11442 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105045 | 10968 | 30 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105046 | 11312 | 35 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105047 | 11318 | 31 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105048 | 11745 | 32 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105049 | 11267 | 33 | +
15.12.2021 | OOA101-V | V 105050 | 11127 | 26 | +