## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2169
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
16.12.2021 | OOA101-V | P 103401 | 11322 | 8 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103402 | 11314 | 25 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103403 | 11192 | 24 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103404 | 11451 | 25 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103405 | 11591 | 24 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103406 | 11218 | 22 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103407 | 11360 | 24 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103408 | 11292 | 22 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103409 | 11705 | 27 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103410 | 11331 | 25 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103411 | 11315 | 26 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103412 | 11124 | 27 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103413 | 11717 | 24 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103414 | 11230 | 22 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103415 | 11089 | 25 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103416 | 11066 | 21 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103417 | 11355 | 8 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103418 | 11188 | 23 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103419 | 11276 | 24 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103420 | 11236 | 25 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103421 | 11356 | 23 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103422 | 11151 | 23 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103423 | 11847 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103424 | 11608 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103425 | 11711 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103426 | 11401 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103427 | 11609 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103428 | 11503 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103429 | 11334 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103430 | 11587 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103431 | 11544 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103432 | 11715 | 27 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103433 | 11508 | 45 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103434 | 11407 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103435 | 11411 | 47 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103436 | 11513 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103437 | 11223 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103438 | 11429 | 43 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103439 | 11497 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103440 | 11843 | 44 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103441 | 11652 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103442 | 11359 | 29 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103443 | 11313 | 42 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103444 | 11601 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103445 | 11660 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103446 | 11612 | 42 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103447 | 11502 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103448 | 11587 | 28 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103449 | 11582 | 43 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103450 | 11615 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103451 | 11606 | 44 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103452 | 11635 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103453 | 11346 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103454 | 11524 | 33 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103455 | 11615 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103456 | 11386 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103457 | 11654 | 30 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103458 | 11488 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103459 | 11745 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103460 | 11523 | 41 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103461 | 11388 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103462 | 11710 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103463 | 11534 | 29 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103464 | 12068 | 43 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103465 | 11570 | 45 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103466 | 11568 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103467 | 11679 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103468 | 11528 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103469 | 11432 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103470 | 11562 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103471 | 11595 | 42 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103472 | 11452 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103473 | 11623 | 42 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103474 | 11807 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103475 | 11401 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103476 | 11713 | 45 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103477 | 11598 | 43 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103478 | 11505 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103479 | 11675 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103480 | 11766 | 46 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103481 | 11610 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103482 | 11654 | 44 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103483 | 11729 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103484 | 11408 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103485 | 11918 | 40 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103486 | 11478 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103487 | 11534 | 31 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103488 | 11663 | 42 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103489 | 11476 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103490 | 11533 | 35 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103491 | 11467 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103492 | 11509 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103493 | 11458 | 24 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103494 | 11721 | 38 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103495 | 11409 | 34 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103496 | 11437 | 37 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103497 | 11581 | 39 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103498 | 11653 | 36 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103499 | 11516 | 43 | +
16.12.2021 | OOA101-V | P 103500 | 11711 | 34 | +