## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.12.2021 | OOM102 | V 105491 | 13033 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105492 | 13136 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105493 | 13009 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105494 | 12839 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105495 | 12751 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105496 | 13079 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105497 | 12840 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105498 | 12930 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105499 | 12972 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105500 | 12768 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105501 | 12918 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105502 | 12924 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105503 | 12950 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105504 | 12863 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105505 | 13008 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105506 | 13069 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105507 | 13205 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105508 | 12951 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105509 | 12891 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105510 | 12848 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105511 | 12896 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105512 | 12947 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105513 | 12846 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105514 | 12628 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105515 | 12455 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105516 | 12957 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105517 | 12661 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105518 | 13000 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105519 | 13154 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105520 | 12991 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105521 | 12894 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105522 | 12610 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105523 | 12907 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105524 | 12894 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105525 | 12925 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105526 | 12807 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105527 | 12854 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105528 | 12784 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105529 | 12896 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105530 | 12761 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105531 | 12921 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105532 | 13082 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105533 | 12860 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105534 | 12872 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105535 | 12959 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105536 | 12817 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105537 | 12349 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105538 | 12598 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105539 | 12974 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105540 | 12322 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105541 | 12752 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105542 | 12442 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105543 | 12601 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105544 | 12916 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105545 | 12402 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105546 | 12577 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105547 | 13055 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105548 | 13302 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105549 | 12914 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105550 | 12736 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105551 | 12832 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105552 | 12750 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105553 | 12786 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105554 | 12615 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105555 | 12702 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105556 | 13055 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105557 | 12912 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105558 | 12787 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105559 | 12810 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105560 | 13168 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105561 | 12946 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105562 | 12888 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105563 | 12864 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105564 | 12942 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105565 | 13008 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105566 | 12971 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105567 | 12651 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105568 | 12761 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105569 | 12680 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105570 | 13115 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105571 | 13281 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105572 | 12982 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105573 | 12930 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105574 | 12478 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105575 | 12839 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105576 | 13096 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105577 | 13106 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105578 | 12861 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105579 | 12696 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105580 | 12839 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105581 | 12679 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105582 | 12986 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105583 | 13058 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105584 | 12621 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105585 | 12686 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105586 | 12798 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105587 | 12722 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105588 | 12837 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105589 | 12311 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V 105590 | 12669 | 119 | +