## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.12.2021 | OOM112 | V 108651 | 38874 | 881 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108652 | 39276 | 885 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108653 | 36140 | 848 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108654 | 36626 | 858 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108655 | 38787 | 881 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108656 | 37486 | 891 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108657 | 39946 | 927 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108658 | 38870 | 908 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108659 | 39470 | 900 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108660 | 38536 | 901 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108661 | 38766 | 920 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108662 | 39421 | 896 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108663 | 37082 | 872 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108664 | 37332 | 852 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108665 | 41418 | 965 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108666 | 40514 | 933 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108667 | 38791 | 922 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108668 | 38931 | 899 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108669 | 38940 | 926 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108670 | 39710 | 909 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108671 | 37349 | 852 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108672 | 38703 | 921 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108673 | 36892 | 869 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108674 | 39958 | 928 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108675 | 39582 | 925 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108676 | 38147 | 872 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108677 | 37926 | 894 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108678 | 38179 | 905 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108679 | 37851 | 869 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108680 | 39572 | 937 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108681 | 37330 | 862 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108682 | 37548 | 253 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108683 | 40422 | 234 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108684 | 38938 | 249 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108685 | 40607 | 237 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108686 | 38683 | 285 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108687 | 36608 | 242 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108688 | 38433 | 185 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108689 | 39818 | 250 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108690 | 40217 | 177 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108691 | 41611 | 236 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108692 | 39340 | 213 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108693 | 36894 | 283 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108694 | 39412 | 273 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108695 | 40355 | 276 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108696 | 40716 | 214 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108697 | 38802 | 910 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108698 | 36297 | 844 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108699 | 38108 | 878 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108700 | 38910 | 894 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108701 | 38623 | 903 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108702 | 38314 | 906 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108703 | 39714 | 906 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108704 | 37674 | 868 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108705 | 40095 | 937 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108706 | 38011 | 858 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108707 | 39884 | 945 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108708 | 38864 | 899 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108709 | 38410 | 885 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108710 | 38643 | 901 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108711 | 37690 | 868 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108712 | 38789 | 896 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108713 | 36957 | 851 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108714 | 39954 | 911 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108715 | 36909 | 869 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108716 | 36329 | 860 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108717 | 40595 | 943 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108718 | 38034 | 881 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108719 | 39982 | 920 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108720 | 38183 | 887 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108721 | 38673 | 883 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108722 | 38088 | 873 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108723 | 35619 | 839 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108724 | 39997 | 924 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108725 | 37270 | 859 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108726 | 38369 | 904 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108727 | 38971 | 893 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108728 | 40593 | 951 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108729 | 37265 | 881 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108730 | 38751 | 913 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108731 | 38368 | 884 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108732 | 39765 | 940 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108733 | 39867 | 919 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108734 | 38926 | 925 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108735 | 40178 | 917 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108736 | 37903 | 893 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108737 | 40668 | 954 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108738 | 39086 | 924 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108739 | 39690 | 904 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108740 | 38305 | 910 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108741 | 39082 | 911 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108742 | 39181 | 912 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108743 | 39211 | 919 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108744 | 40739 | 966 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108745 | 39006 | 915 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108746 | 39077 | 890 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108747 | 40319 | 948 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108748 | 40619 | 944 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108749 | 36430 | 861 | +
17.12.2021 | OOM112 | V 108750 | 39732 | 938 | +