## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.12.2021 | OOA101-V | V 105051 | 11407 | 28 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105052 | 11408 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105053 | 11268 | 42 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105054 | 11341 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105055 | 11285 | 39 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105056 | 11330 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105057 | 11272 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105058 | 11237 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105059 | 11647 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105060 | 11274 | 48 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105061 | 11206 | 40 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105062 | 11253 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105063 | 11496 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105064 | 11163 | 40 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105065 | 11171 | 41 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105066 | 11412 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105067 | 11497 | 34 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105068 | 11455 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105069 | 11411 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105070 | 11105 | 48 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105071 | 11238 | 43 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105072 | 11310 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105073 | 11117 | 48 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105074 | 11370 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105075 | 11552 | 51 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105076 | 11453 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105077 | 11229 | 38 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105078 | 10593 | 48 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105079 | 11332 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105080 | 11226 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105081 | 11322 | 51 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105082 | 11429 | 43 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105083 | 11426 | 27 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105084 | 11462 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105085 | 11163 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105086 | 11374 | 48 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105087 | 11519 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105088 | 11271 | 54 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105089 | 11312 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105090 | 11546 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105091 | 11668 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105092 | 11219 | 50 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105093 | 11235 | 53 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105094 | 11325 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105095 | 11003 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105096 | 11182 | 48 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105097 | 11230 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105098 | 11165 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105099 | 11292 | 43 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105100 | 11128 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105101 | 11262 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105102 | 11364 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105103 | 11446 | 41 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105104 | 11325 | 42 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105105 | 11321 | 41 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105106 | 11301 | 53 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105107 | 11384 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105108 | 11293 | 53 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105109 | 11351 | 43 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105110 | 11671 | 33 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105111 | 11649 | 42 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105112 | 11238 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105113 | 11309 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105114 | 11585 | 41 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105115 | 11379 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105116 | 11414 | 38 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105117 | 11599 | 54 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105118 | 11392 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105119 | 11512 | 41 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105120 | 11473 | 51 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105121 | 11482 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105122 | 11491 | 42 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105123 | 11456 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105124 | 11387 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105125 | 11528 | 28 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105126 | 11401 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105127 | 11445 | 55 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105128 | 11306 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105129 | 11468 | 51 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105130 | 11489 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105131 | 11353 | 48 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105132 | 11453 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105133 | 11161 | 50 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105134 | 11341 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105135 | 11065 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105136 | 11123 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105137 | 11437 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105138 | 11440 | 43 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105139 | 11606 | 26 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105140 | 11179 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105141 | 11096 | 48 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105142 | 11293 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105143 | 11180 | 50 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105144 | 11213 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105145 | 11187 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105146 | 11447 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105147 | 11509 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105148 | 11331 | 50 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105149 | 11041 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105150 | 11302 | 54 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105151 | 11173 | 43 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105152 | 11327 | 51 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105153 | 11157 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105154 | 11565 | 33 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105155 | 11276 | 42 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105156 | 11247 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105157 | 11304 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105158 | 11470 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105159 | 11382 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105160 | 11389 | 43 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105161 | 11321 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105162 | 11298 | 39 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105163 | 11297 | 50 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105164 | 11240 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105165 | 11175 | 52 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105166 | 11409 | 54 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105167 | 11322 | 30 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105168 | 11191 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105169 | 11325 | 53 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105170 | 11116 | 50 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105171 | 11027 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105172 | 11326 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105173 | 11604 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105174 | 11086 | 43 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105175 | 11465 | 51 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105176 | 11296 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105177 | 11261 | 51 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105178 | 11311 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105179 | 11303 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105180 | 11404 | 51 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105181 | 11185 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105182 | 11026 | 33 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105183 | 11500 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105184 | 11203 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105185 | 11341 | 43 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105186 | 11217 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105187 | 11394 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105188 | 11207 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105189 | 11356 | 43 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105190 | 11567 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105191 | 11266 | 52 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105192 | 11136 | 39 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105193 | 11435 | 55 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105194 | 11104 | 39 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105195 | 11329 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105196 | 11396 | 50 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105197 | 11638 | 26 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105198 | 11236 | 39 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105199 | 11466 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105200 | 11231 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105201 | 11219 | 46 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105202 | 11503 | 50 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105203 | 11269 | 44 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105204 | 10917 | 41 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105205 | 11575 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105206 | 11557 | 42 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105207 | 11367 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105208 | 11249 | 50 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105209 | 11215 | 49 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105210 | 11067 | 45 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105211 | 11284 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105212 | 11221 | 47 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105213 | 11723 | 16 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105214 | 11337 | 32 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105215 | 11545 | 29 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105216 | 11564 | 36 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105217 | 11365 | 29 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105218 | 11601 | 33 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105219 | 11455 | 31 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105220 | 11539 | 30 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105221 | 11488 | 30 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105222 | 11596 | 38 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105223 | 12312 | 28 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105224 | 11304 | 37 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105225 | 11624 | 30 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105226 | 11394 | 34 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105227 | 11111 | 30 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105228 | 11337 | 23 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105229 | 11492 | 30 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105230 | 11040 | 33 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105231 | 11450 | 34 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105232 | 11387 | 30 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105233 | 11169 | 34 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105234 | 11406 | 28 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105235 | 11598 | 32 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105236 | 11532 | 30 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105237 | 12052 | 32 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105238 | 11552 | 33 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105239 | 11256 | 30 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105240 | 11492 | 29 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105241 | 11473 | 19 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105242 | 11344 | 29 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105243 | 11827 | 30 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105244 | 11554 | 35 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105245 | 11535 | 28 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105246 | 11293 | 32 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105247 | 11272 | 33 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105248 | 11581 | 29 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105249 | 11558 | 32 | +
17.12.2021 | OOA101-V | V 105250 | 11402 | 46 | +