## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2191
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.12.2021 | OOM110 | V 106650 | 11153 | 198 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106651 | 10932 | 199 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106652 | 11154 | 195 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106653 | 11954 | 193 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106654 | 10923 | 200 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106655 | 11148 | 194 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106656 | 11012 | 196 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106657 | 11051 | 198 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106658 | 10886 | 200 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106659 | 11307 | 199 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106660 | 10870 | 200 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106661 | 11146 | 195 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106662 | 11075 | 197 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106663 | 11143 | 196 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106664 | 11132 | 196 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106665 | 10894 | 194 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106666 | 11078 | 194 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106667 | 10985 | 197 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106668 | 10961 | 197 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106669 | 11177 | 200 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106670 | 11241 | 195 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106671 | 11103 | 199 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106672 | 11099 | 198 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106673 | 11345 | 196 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106674 | 11024 | 197 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106675 | 11165 | 199 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106676 | 10999 | 197 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106677 | 10955 | 199 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106678 | 10991 | 195 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106679 | 11214 | 193 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106680 | 11096 | 199 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106681 | 11197 | 200 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106682 | 11235 | 198 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106683 | 11375 | 200 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106684 | 11141 | 200 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106685 | 11046 | 196 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106686 | 11249 | 197 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106687 | 11102 | 193 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106688 | 10979 | 196 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106689 | 11099 | 199 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106690 | 11065 | 196 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106691 | 10975 | 196 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106692 | 11015 | 199 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106693 | 10918 | 199 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106694 | 11141 | 199 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106695 | 11038 | 197 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106696 | 11017 | 198 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106697 | 11259 | 200 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106698 | 11377 | 195 | +
20.12.2021 | OOM110 | V 106699 | 10465 | 193 | +