## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2240
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100676 | 10996 | 39 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100677 | 10668 | 23 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100678 | 10692 | 25 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100679 | 10820 | 22 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100680 | 10670 | 24 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100681 | 11035 | 26 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100682 | 10978 | 26 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100683 | 10708 | 22 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100684 | 10918 | 24 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100685 | 10878 | 30 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100686 | 10841 | 25 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100687 | 10864 | 21 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100688 | 10990 | 24 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100689 | 10898 | 28 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100690 | 10770 | 38 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100691 | 10915 | 27 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100692 | 10895 | 24 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100693 | 10515 | 23 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100694 | 10523 | 25 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100695 | 10749 | 29 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100696 | 10922 | 23 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100697 | 10889 | 24 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100698 | 11099 | 27 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100699 | 10882 | 26 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100700 | 10490 | 29 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100701 | 10812 | 26 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100702 | 10592 | 21 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100703 | 10789 | 39 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100704 | 10919 | 26 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100705 | 10789 | 23 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100706 | 10735 | 23 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100707 | 10981 | 29 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100708 | 10840 | 25 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100709 | 10444 | 28 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100710 | 10902 | 26 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100711 | 10812 | 20 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100712 | 10991 | 21 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100713 | 10968 | 22 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100714 | 10878 | 24 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100715 | 10641 | 25 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100716 | 10742 | 29 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100717 | 10901 | 25 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100718 | 10798 | 40 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100719 | 10496 | 22 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100720 | 10759 | 24 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100721 | 10758 | 18 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100722 | 10663 | 25 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100723 | 11086 | 23 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100724 | 10806 | 24 | +
20.12.2021 | OOA101-1 V2 | V 100725 | 10716 | 23 | +