## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2240
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
17.12.2021 | OOM102 | V105591 | 12770 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105592 | 12718 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105593 | 12369 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105594 | 12986 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105595 | 12698 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105596 | 12476 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105597 | 13175 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105598 | 13140 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105599 | 12669 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105600 | 12866 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105601 | 12325 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105602 | 12535 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105603 | 12877 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105604 | 12707 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105605 | 12800 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105606 | 12643 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105607 | 13068 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105608 | 12354 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105609 | 12515 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105610 | 12574 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105611 | 13118 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105612 | 12767 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105613 | 12530 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105614 | 12818 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105615 | 12542 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105616 | 12667 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105617 | 13200 | 116 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105618 | 12805 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105619 | 12342 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105620 | 13146 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105621 | 12801 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105622 | 12514 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105623 | 13069 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105624 | 12876 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105625 | 12984 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105626 | 12674 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105627 | 13092 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105628 | 12841 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105629 | 12696 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105630 | 12771 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105631 | 12748 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105632 | 12470 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105633 | 12907 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105634 | 13082 | 117 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105635 | 13128 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105636 | 13035 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105637 | 13096 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105638 | 12438 | 119 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105639 | 13016 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105640 | 12782 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105641 | 13120 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105642 | 12648 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105643 | 12924 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105644 | 13062 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105645 | 12887 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105646 | 12612 | 118 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105647 | 12674 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105648 | 12994 | 120 | +
17.12.2021 | OOM102 | V105649 | 13056 | 118 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105650 | 13246 | 116 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105651 | 13409 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105652 | 13329 | 117 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105653 | 13002 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105654 | 13313 | 117 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105655 | 13457 | 118 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105656 | 13421 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105657 | 13232 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105658 | 12836 | 117 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105659 | 13020 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105660 | 13136 | 118 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105661 | 13124 | 118 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105662 | 13362 | 116 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105663 | 13058 | 116 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105664 | 13244 | 116 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105665 | 13092 | 117 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105666 | 13155 | 119 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105667 | 13308 | 119 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105668 | 13329 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105669 | 13015 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105670 | 13259 | 119 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105671 | 13097 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105672 | 12875 | 118 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105673 | 13420 | 118 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105674 | 13500 | 118 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105675 | 13487 | 117 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105676 | 13263 | 118 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105677 | 13191 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105678 | 12546 | 116 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105679 | 13475 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105680 | 13215 | 118 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105681 | 13299 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105682 | 13250 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105683 | 13359 | 119 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105684 | 13101 | 118 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105685 | 13073 | 117 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105686 | 12853 | 117 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105687 | 13334 | 119 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105688 | 13248 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105689 | 13107 | 120 | +
20.12.2021 | OOM102 | V105690 | 12670 | 120 | +