## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2298
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
14.01.2022 | OOM102-A | V 101551 | 10878 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101552 | 11155 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101553 | 10825 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101554 | 11991 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101555 | 11327 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101556 | 11263 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101557 | 11279 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101558 | 11100 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101559 | 10933 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101560 | 10671 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101561 | 10855 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101562 | 10720 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101563 | 10925 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101564 | 10832 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101565 | 10598 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101566 | 10887 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101567 | 11092 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101568 | 10996 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101569 | 10984 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101570 | 11100 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101571 | 10820 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101572 | 10881 | 115 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101573 | 10924 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101574 | 11103 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101575 | 10749 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101576 | 11085 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101577 | 10858 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101578 | 10767 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101579 | 10932 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101580 | 11144 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101581 | 10873 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101582 | 11062 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101583 | 10892 | 117 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101584 | 11069 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101585 | 10775 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101586 | 10686 | 116 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101587 | 10713 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101588 | 11189 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101589 | 10916 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101590 | 10825 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101591 | 10649 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101592 | 11368 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101593 | 11103 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101594 | 10994 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101595 | 10720 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101596 | 10910 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101597 | 10595 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101598 | 10880 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101599 | 10763 | 114 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101600 | 10910 | 117 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101601 | 10864 | 113 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101602 | 10728 | 111 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101603 | 11351 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101604 | 10890 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101605 | 10926 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101606 | 11236 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101607 | 10650 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101608 | 10887 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101609 | 10888 | 115 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101610 | 11082 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101611 | 10992 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101612 | 10827 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101613 | 10748 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101614 | 10812 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101615 | 10963 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101616 | 11239 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101617 | 11107 | 116 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101618 | 10896 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101619 | 10912 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101620 | 10745 | 117 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101621 | 11081 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101622 | 11054 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101623 | 11070 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101624 | 10950 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101625 | 10977 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101626 | 11103 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101627 | 10989 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101628 | 11006 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101629 | 11022 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101630 | 11118 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101631 | 10786 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101632 | 10924 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101633 | 10886 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101634 | 10941 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101635 | 10980 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101636 | 10789 | 117 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101637 | 11110 | 116 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101638 | 11025 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101639 | 10917 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101640 | 11074 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101641 | 10878 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101642 | 10889 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101643 | 10831 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101644 | 11014 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101645 | 11036 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101646 | 10866 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101647 | 11325 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101648 | 10942 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101649 | 11116 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101650 | 10833 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101651 | 11164 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101652 | 11051 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101653 | 10991 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101654 | 11297 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101655 | 10907 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101656 | 10685 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101657 | 10701 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101658 | 11132 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101659 | 11065 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101660 | 11038 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101661 | 10955 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101662 | 10957 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101663 | 10715 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101664 | 10861 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101665 | 10894 | 117 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101666 | 10921 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101667 | 10959 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101668 | 10764 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101669 | 10758 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101670 | 11044 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101671 | 10753 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101672 | 11151 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101673 | 11070 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101674 | 10791 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101675 | 11052 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101676 | 11077 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101677 | 10670 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101678 | 11016 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101679 | 10971 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101680 | 10921 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101681 | 10890 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101682 | 11021 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101683 | 10624 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101684 | 10816 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101685 | 10996 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101686 | 10928 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101687 | 10862 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101688 | 11049 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101689 | 10870 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101690 | 10818 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101691 | 10998 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101692 | 11026 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101693 | 10968 | 119 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101694 | 10937 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101695 | 10885 | 118 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101696 | 11009 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101697 | 11114 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101698 | 10902 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101699 | 11013 | 120 | +
14.01.2022 | OOM102-A | V 101700 | 11068 | 119 | +