## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2299
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
20.01.2022 | OOA101-V | P 103501 | 11509 | 41 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103502 | 11695 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103503 | 11732 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103504 | 11515 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103505 | 11265 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103506 | 11546 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103507 | 11460 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103508 | 11043 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103509 | 11380 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103510 | 11181 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103511 | 11094 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103512 | 11532 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103513 | 11063 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103514 | 11279 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103515 | 11208 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103516 | 11242 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103517 | 11330 | 39 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103518 | 11975 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103519 | 11600 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103520 | 11512 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103521 | 11722 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103522 | 11843 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103523 | 11730 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103524 | 11936 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103525 | 11629 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103526 | 11796 | 21 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103527 | 11479 | 33 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103528 | 11873 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103529 | 11467 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103530 | 11870 | 29 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103531 | 11759 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103532 | 11729 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103533 | 11958 | 41 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103534 | 11912 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103535 | 11550 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103536 | 11872 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103537 | 11603 | 18 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103538 | 11765 | 21 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103539 | 11532 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103540 | 11836 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103541 | 11848 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103542 | 12025 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103543 | 11709 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103544 | 11922 | 19 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103545 | 11624 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103546 | 11796 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103547 | 11336 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103548 | 11185 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103549 | 11421 | 44 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103550 | 11225 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103551 | 11693 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103552 | 11531 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103553 | 11303 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103554 | 11437 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103555 | 11322 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103556 | 11619 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103557 | 11437 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103558 | 11297 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103559 | 11130 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103560 | 11387 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103561 | 11389 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103562 | 11360 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103563 | 11155 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103564 | 11344 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103565 | 11779 | 54 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103566 | 11799 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103567 | 11591 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103568 | 11293 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103569 | 11470 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103570 | 11338 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103571 | 11398 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103572 | 11316 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103573 | 11153 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103574 | 11458 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103575 | 11425 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103576 | 11450 | 23 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103577 | 11489 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103578 | 11423 | 30 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103579 | 11484 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103580 | 11307 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103581 | 11590 | 45 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103582 | 11292 | 22 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103583 | 11308 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103584 | 11614 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103585 | 11096 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103586 | 11340 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103587 | 11158 | 29 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103588 | 11383 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103589 | 11620 | 26 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103590 | 11586 | 24 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103591 | 11518 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103592 | 12178 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103593 | 11301 | 32 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103594 | 11312 | 29 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103595 | 11441 | 28 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103596 | 11386 | 27 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103597 | 11447 | 42 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103598 | 11161 | 25 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103599 | 11503 | 36 | +
20.01.2022 | OOA101-V | P 103600 | 11811 | 27 | +