## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2352
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.02.2022 | OOM112 | V 108751 | 40898 | 246 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108752 | 40041 | 137 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108753 | 40965 | 138 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108754 | 41636 | 123 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108755 | 39428 | 123 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108756 | 40858 | 135 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108757 | 41069 | 140 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108758 | 41362 | 130 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108759 | 38177 | 179 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108760 | 40534 | 152 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108761 | 42289 | 191 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108762 | 37309 | 223 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108763 | 42572 | 182 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108764 | 39724 | 155 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108765 | 40516 | 134 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108766 | 42055 | 128 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108767 | 43580 | 247 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108768 | 40204 | 124 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108769 | 41168 | 127 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108770 | 41892 | 137 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108771 | 43686 | 127 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108772 | 41882 | 265 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108773 | 41580 | 124 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108774 | 43270 | 124 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108775 | 42403 | 132 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108776 | 42262 | 265 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108777 | 42782 | 284 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108778 | 39246 | 122 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108779 | 41014 | 208 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108780 | 40039 | 918 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108781 | 42078 | 950 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108782 | 41921 | 970 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108783 | 41485 | 961 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108784 | 40616 | 933 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108785 | 42155 | 994 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108786 | 41280 | 951 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108787 | 41276 | 952 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108788 | 40161 | 909 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108789 | 38679 | 912 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108790 | 39852 | 950 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108791 | 41347 | 968 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108792 | 41424 | 978 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108793 | 41010 | 948 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108794 | 42697 | 983 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108795 | 41006 | 944 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108796 | 39931 | 906 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108797 | 42193 | 979 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108798 | 41975 | 977 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108799 | 42533 | 989 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108800 | 42039 | 958 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108801 | 41340 | 950 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108802 | 40795 | 932 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108803 | 40733 | 941 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108804 | 40360 | 931 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108805 | 42100 | 971 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108806 | 40035 | 935 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108807 | 40615 | 963 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108808 | 41651 | 943 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108809 | 40550 | 916 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108810 | 39539 | 928 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108811 | 41253 | 941 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108812 | 41698 | 967 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108813 | 43160 | 1029 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108814 | 41555 | 950 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108815 | 40257 | 931 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108816 | 37589 | 873 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108817 | 42046 | 979 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108818 | 39033 | 900 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108819 | 41365 | 943 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108820 | 41632 | 981 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108821 | 38159 | 866 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108822 | 42201 | 1008 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108823 | 41955 | 1002 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108824 | 41285 | 962 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108825 | 41025 | 930 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108826 | 40900 | 975 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108827 | 42130 | 1000 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108828 | 41828 | 954 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108829 | 40020 | 937 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108830 | 43319 | 993 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108831 | 40554 | 928 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108832 | 41685 | 968 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108833 | 40083 | 927 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108834 | 40026 | 900 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108835 | 40024 | 946 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108836 | 41622 | 954 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108837 | 42367 | 968 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108838 | 40951 | 965 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108839 | 43916 | 996 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108840 | 39738 | 930 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108841 | 41676 | 989 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108842 | 36127 | 858 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108843 | 42107 | 957 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108844 | 41975 | 973 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108845 | 40197 | 916 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108846 | 37047 | 832 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108847 | 43282 | 1013 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108848 | 40270 | 903 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108849 | 41773 | 954 | +
24.02.2022 | OOM112 | V 108850 | 39624 | 930 | +