## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2352
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103081 | 13711 | 200 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103082 | 14005 | 192 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103083 | 14256 | 194 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103084 | 14404 | 191 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103085 | 13798 | 190 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103086 | 13846 | 200 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103087 | 13656 | 199 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103088 | 13975 | 190 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103089 | 14520 | 191 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103090 | 14180 | 191 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103091 | 13915 | 193 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103092 | 13783 | 191 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103093 | 13861 | 190 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103094 | 13916 | 198 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103095 | 13834 | 198 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103096 | 14366 | 195 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103097 | 14410 | 194 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103098 | 14082 | 196 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103099 | 14275 | 198 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103100 | 14394 | 193 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103101 | 14485 | 191 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103102 | 14297 | 198 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103103 | 13945 | 196 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103104 | 13884 | 199 | +
24.02.2022 | OOM202-1 | V 103105 | 14105 | 191 | +