## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2352
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
28.02.2022 | OOM103 | V 118251 | 11824 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118252 | 11504 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118253 | 11840 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118254 | 11738 | 93 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118255 | 12306 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118256 | 11901 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118257 | 11862 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118258 | 11317 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118259 | 11398 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118260 | 11537 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118261 | 12006 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118262 | 11813 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118263 | 11158 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118264 | 12235 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118265 | 12356 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118266 | 11575 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118267 | 11407 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118268 | 12287 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118269 | 11271 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118270 | 11593 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118271 | 11396 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118272 | 11631 | 93 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118273 | 11122 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118274 | 11350 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118275 | 11459 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118276 | 10817 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118277 | 11282 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118278 | 11929 | 93 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118279 | 11627 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118280 | 12319 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118281 | 11561 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118282 | 11622 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118283 | 11415 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118284 | 11512 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118285 | 11577 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118286 | 11970 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118287 | 12027 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118288 | 12670 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118289 | 11865 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118290 | 12523 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118291 | 11445 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118292 | 11970 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118293 | 12017 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118294 | 12005 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118295 | 11798 | 94 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118296 | 12191 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118297 | 12077 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118298 | 12101 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118299 | 11930 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118300 | 11940 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118301 | 11878 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118302 | 11932 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118303 | 12453 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118304 | 12110 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118305 | 11914 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118306 | 11785 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118307 | 11919 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118308 | 11970 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118309 | 11749 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118310 | 11921 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118311 | 11971 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118312 | 11955 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118313 | 11820 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118314 | 11820 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118315 | 12363 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118316 | 11929 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118317 | 12631 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118318 | 12210 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118319 | 11872 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118320 | 11904 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118321 | 12082 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118322 | 11872 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118323 | 11964 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118324 | 11830 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118325 | 11809 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118326 | 12112 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118327 | 11932 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118328 | 11834 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118329 | 12046 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118330 | 11760 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118331 | 11866 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118332 | 11840 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118333 | 11694 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118334 | 12088 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118335 | 11884 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118336 | 11946 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118337 | 11747 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118338 | 11659 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118339 | 11939 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118340 | 11928 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118341 | 12095 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118342 | 12116 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118343 | 12361 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118344 | 12178 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118345 | 12159 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118346 | 12154 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118347 | 12093 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118348 | 11885 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118349 | 12205 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118350 | 12165 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118351 | 11978 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118352 | 11704 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118353 | 11708 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118354 | 11588 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118355 | 11935 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118356 | 12160 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118357 | 12116 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118358 | 11911 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118359 | 11865 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118360 | 11810 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118361 | 11860 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118362 | 11930 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118363 | 12221 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118364 | 11996 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118365 | 12269 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118366 | 11953 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118367 | 12013 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118368 | 11827 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118369 | 12024 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118370 | 12190 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118371 | 11921 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118372 | 11856 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118373 | 12230 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118374 | 11722 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118375 | 11989 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118376 | 12076 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118377 | 12048 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118378 | 11920 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118379 | 12178 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118380 | 12310 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118381 | 12188 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118382 | 11875 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118383 | 11993 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118384 | 11819 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118385 | 11992 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118386 | 12101 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118387 | 11883 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118388 | 12140 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118389 | 11845 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118390 | 12278 | 96 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118391 | 11898 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118392 | 11791 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118393 | 12122 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118394 | 12189 | 95 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118395 | 11937 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118396 | 12008 | 98 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118397 | 12173 | 100 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118398 | 12216 | 97 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118399 | 11893 | 99 | +
28.02.2022 | OOM103 | V 118400 | 12221 | 98 | +