Linearity of Tek ox   v2.06


Date 15 June 2011

JSLamb

Measured with a calibrated Microcal & a Digital voltmeter

[image: image1.emf]mV %O2

50 100.2

45 90

40 80

35 69.9

30 60

25 50

20 39.9

15 29.8

10 19.9

5 9.8

0 0

[image: image2.emf]mV 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

0

20

40

60

80

100

120

Tek Ox v2.06 Linearity

mV output

% Oxygen


� EMBED opendocument.CalcDocument.1 ���





� EMBED opendocument.ChartDocument.1 ���









_172894992.unknown

_173361940.unknown

