## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2390
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.02.2022 | OOM102-A | V 101801 | 10953 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101802 | 11033 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101803 | 10752 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101804 | 10791 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101805 | 10907 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101806 | 11029 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101807 | 10923 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101808 | 10918 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101809 | 10768 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101810 | 10762 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101811 | 11148 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101812 | 11003 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101813 | 10803 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101814 | 10808 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101815 | 11130 | 113 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101816 | 10908 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101817 | 10842 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101818 | 10911 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101819 | 10982 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101820 | 10908 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101821 | 10495 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101822 | 10651 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101823 | 11020 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101824 | 11020 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101825 | 11008 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101826 | 10857 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101827 | 10805 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101828 | 10755 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101829 | 10712 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101830 | 10803 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101831 | 10974 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101832 | 11028 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101833 | 10826 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101834 | 10748 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101835 | 10780 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101836 | 10870 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101837 | 10906 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101838 | 10674 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101839 | 10773 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101840 | 10854 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101841 | 10811 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101842 | 11081 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101843 | 11068 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101844 | 11082 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101845 | 10957 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101846 | 10771 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101847 | 11029 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101848 | 11033 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101849 | 10851 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101850 | 10916 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101851 | 10866 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101852 | 10767 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101853 | 11013 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101854 | 10707 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101855 | 10742 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101856 | 10712 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101857 | 10817 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101858 | 10785 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101859 | 10510 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101860 | 10879 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101861 | 10844 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101862 | 10619 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101863 | 10751 | 115 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101864 | 11111 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101865 | 10543 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101866 | 11107 | 114 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101867 | 10976 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101868 | 10807 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101869 | 10918 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101870 | 12182 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101871 | 10694 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101872 | 10960 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101873 | 10954 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101874 | 10865 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101875 | 10955 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101876 | 10944 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101877 | 10941 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101878 | 11092 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101879 | 10683 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101880 | 10943 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101881 | 10912 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101882 | 10981 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101883 | 10961 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101884 | 10793 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101885 | 10803 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101886 | 10689 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101887 | 10860 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101888 | 10877 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101889 | 11059 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101890 | 10655 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101891 | 10797 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101892 | 10844 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101893 | 10848 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101894 | 10970 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101895 | 10960 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101896 | 11025 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101897 | 11314 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101898 | 10939 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101899 | 10962 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101900 | 10769 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101901 | 10605 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101902 | 10877 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101903 | 11072 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101904 | 11173 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101905 | 10767 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101906 | 10916 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101907 | 10872 | 119 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101908 | 11073 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101909 | 10784 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101910 | 11050 | 118 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101911 | 10919 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101912 | 11130 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101913 | 10692 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101914 | 11031 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101915 | 10703 | 116 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101916 | 10586 | 115 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101917 | 10910 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101918 | 11114 | 120 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101919 | 11100 | 117 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101920 | 10891 | 16 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101921 | 10878 | 32 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101922 | 11136 | 31 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101923 | 11078 | 30 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101924 | 10991 | 29 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101925 | 11020 | 29 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101926 | 10973 | 28 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101927 | 10772 | 30 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101928 | 11116 | 32 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101929 | 11069 | 33 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101930 | 10698 | 31 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101931 | 11161 | 33 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101932 | 11032 | 27 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101933 | 10822 | 28 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101934 | 10984 | 32 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101935 | 11031 | 29 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101936 | 10943 | 30 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101937 | 10898 | 30 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101938 | 10889 | 28 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101939 | 10692 | 25 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101940 | 11120 | 26 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101941 | 11029 | 38 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101942 | 11153 | 24 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101943 | 10690 | 31 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101944 | 10741 | 28 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101945 | 11113 | 26 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101946 | 11049 | 23 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101947 | 10842 | 24 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101948 | 11094 | 26 | +
25.02.2022 | OOM102-A | V 101949 | 10799 | 26 | +
28.02.2022 | OOM102-A | V 101950 | 10969 | 116 | +