## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2501
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
18.05.2022 | OOM102-A | V 102051 | 11013 | 117 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102052 | 10622 | 114 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102053 | 11475 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102054 | 10958 | 116 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102055 | 11535 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102056 | 11299 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102057 | 11445 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102058 | 10654 | 120 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102059 | 10849 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102060 | 10770 | 115 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102061 | 10686 | 115 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102062 | 10829 | 117 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102063 | 11194 | 116 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102064 | 11038 | 120 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102065 | 11415 | 117 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102066 | 11965 | 117 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102067 | 11473 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102068 | 11152 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102069 | 10883 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102070 | 11598 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102071 | 11357 | 120 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102072 | 11331 | 120 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102073 | 11243 | 120 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102074 | 11478 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102075 | 10979 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102076 | 11090 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102077 | 11536 | 120 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102078 | 11403 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102079 | 11256 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102080 | 11512 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102081 | 11374 | 117 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102082 | 11138 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102083 | 11080 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102084 | 11507 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102085 | 11236 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102086 | 11571 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102087 | 11283 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102088 | 11405 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102089 | 11281 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102090 | 11364 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102091 | 11187 | 120 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102092 | 11392 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102093 | 11243 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102094 | 11360 | 119 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102095 | 11605 | 117 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102096 | 11266 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102097 | 11376 | 120 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102098 | 11802 | 118 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102099 | 11363 | 120 | +
18.05.2022 | OOM102-A | V 102100 | 11378 | 118 | +