## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2558
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.07.2022 | OOM102 | V 105991 | 13382 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 105992 | 12626 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 105993 | 12768 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 105994 | 12912 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 105995 | 12597 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 105996 | 12787 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 105997 | 13212 | 115 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 105998 | 12519 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 105999 | 12658 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106000 | 12774 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106001 | 12571 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106002 | 12763 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106003 | 12742 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106004 | 12350 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106005 | 12626 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106006 | 12753 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106007 | 12559 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106008 | 12550 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106009 | 12614 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106010 | 12480 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106011 | 13076 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106012 | 12610 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106013 | 13019 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106014 | 12592 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106015 | 12745 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106016 | 12922 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106017 | 13047 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106018 | 12921 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106019 | 12736 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106020 | 13065 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106021 | 12931 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106022 | 12695 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106023 | 12724 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106024 | 12733 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106025 | 12867 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106026 | 12787 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106027 | 12815 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106028 | 12337 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106029 | 12693 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106030 | 12539 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106031 | 12505 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106032 | 12978 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106033 | 12764 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106034 | 12760 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106035 | 12869 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106036 | 12948 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106037 | 12492 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106038 | 12713 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106039 | 12694 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106040 | 13061 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106041 | 12609 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106042 | 12907 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106043 | 12706 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106044 | 12464 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106045 | 13136 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106046 | 12623 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106047 | 12776 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106048 | 12858 | 115 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106049 | 12715 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106050 | 12653 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106051 | 12402 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106052 | 12444 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106053 | 12733 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106054 | 12626 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106055 | 12968 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106056 | 12737 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106057 | 12362 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106058 | 12738 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106059 | 12491 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106060 | 12425 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106061 | 12473 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106062 | 13301 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106063 | 12599 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106064 | 12808 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106065 | 12618 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106066 | 12692 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106067 | 12670 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106068 | 13075 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106069 | 12591 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106070 | 13212 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106071 | 12854 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106072 | 12590 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106073 | 12579 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106074 | 13178 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106075 | 12871 | 114 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106076 | 12623 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106077 | 12810 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106078 | 12854 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106079 | 12928 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106080 | 12744 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106081 | 12627 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106082 | 12035 | 116 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106083 | 12594 | 117 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106084 | 12530 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106085 | 13121 | 118 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106086 | 12913 | 119 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106087 | 12860 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106088 | 12809 | 115 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106089 | 12619 | 120 | +
29.07.2022 | OOM102 | V 106090 | 12593 | 116 | +