## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | pvm2674
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.08.2022 | OOM110 | V 106900 | 11008 | 189 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106901 | 11210 | 191 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106902 | 11127 | 183 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106903 | 11053 | 198 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106904 | 11004 | 200 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106905 | 10876 | 191 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106906 | 10944 | 200 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106907 | 11120 | 199 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106908 | 11284 | 187 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106909 | 10903 | 186 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106910 | 11281 | 197 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106911 | 11348 | 196 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106912 | 11217 | 195 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106913 | 10759 | 196 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106914 | 10939 | 190 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106915 | 10913 | 184 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106916 | 11339 | 192 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106917 | 11482 | 192 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106918 | 11400 | 188 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106919 | 11381 | 193 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106920 | 10984 | 192 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106921 | 11738 | 196 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106922 | 11295 | 191 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106923 | 11427 | 195 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106924 | 11142 | 195 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106925 | 10957 | 183 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106926 | 11284 | 188 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106927 | 11498 | 197 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106928 | 11065 | 192 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106929 | 11183 | 188 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106930 | 11410 | 190 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106931 | 11089 | 194 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106932 | 10899 | 191 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106933 | 11261 | 196 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106934 | 11197 | 189 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106935 | 11119 | 188 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106936 | 11336 | 196 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106937 | 11083 | 185 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106938 | 11154 | 195 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106939 | 11402 | 199 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106940 | 11239 | 196 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106941 | 11197 | 200 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106942 | 11121 | 183 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106943 | 11087 | 187 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106944 | 11257 | 191 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106945 | 10923 | 199 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106946 | 11165 | 192 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106947 | 11495 | 199 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106948 | 10995 | 200 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106949 | 11120 | 186 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106950 | 11053 | 188 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106951 | 11249 | 191 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106952 | 11256 | 195 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106953 | 11433 | 193 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106954 | 11216 | 193 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106955 | 11391 | 187 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106956 | 11424 | 197 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106957 | 11016 | 193 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106958 | 11348 | 190 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106959 | 11451 | 192 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106960 | 11331 | 200 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106961 | 11169 | 189 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106962 | 11297 | 192 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106963 | 10993 | 188 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106964 | 11485 | 199 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106965 | 11443 | 186 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106966 | 11135 | 192 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106967 | 11224 | 200 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106968 | 11430 | 200 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106969 | 11322 | 189 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106970 | 11423 | 191 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106971 | 11532 | 194 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106972 | 11455 | 198 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106973 | 11333 | 189 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106974 | 11082 | 193 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106975 | 11055 | 198 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106976 | 11338 | 196 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106977 | 11055 | 194 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106978 | 11083 | 190 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106979 | 11986 | 188 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106980 | 11307 | 199 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106981 | 11205 | 193 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106982 | 11064 | 189 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106983 | 11213 | 187 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106984 | 11542 | 190 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106985 | 10975 | 193 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106986 | 11244 | 194 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106987 | 11438 | 194 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106988 | 11393 | 199 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106989 | 10977 | 196 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106990 | 10826 | 195 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106991 | 11165 | 187 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106992 | 11180 | 193 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106993 | 11389 | 197 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106994 | 11315 | 192 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106995 | 11131 | 195 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106996 | 11271 | 191 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106997 | 11295 | 192 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106998 | 11014 | 196 | +
22.08.2022 | OOM110 | V 106999 | 11334 | 193 | +