## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2674
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
22.08.2022 | OOM112 | V 109151 | 42850 | 175 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109152 | 43310 | 188 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109153 | 43661 | 232 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109154 | 43699 | 152 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109155 | 41065 | 203 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109156 | 41792 | 181 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109157 | 42975 | 196 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109158 | 44431 | 147 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109159 | 43236 | 141 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109160 | 40570 | 192 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109161 | 42934 | 147 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109162 | 41751 | 181 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109163 | 43900 | 171 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109164 | 39367 | 139 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109165 | 43006 | 157 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109166 | 43420 | 155 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109167 | 42884 | 287 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109168 | 40748 | 155 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109169 | 42879 | 148 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109170 | 43631 | 157 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109171 | 42137 | 165 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109172 | 43979 | 170 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109173 | 43360 | 165 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109174 | 41991 | 140 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109175 | 42273 | 141 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109176 | 41874 | 156 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109177 | 42474 | 152 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109178 | 42403 | 150 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109179 | 40618 | 163 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109180 | 43038 | 169 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109181 | 42160 | 975 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109182 | 42257 | 967 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109183 | 42623 | 999 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109184 | 40239 | 912 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109185 | 42426 | 1005 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109186 | 41644 | 968 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109187 | 40490 | 947 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109188 | 41343 | 951 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109189 | 42929 | 989 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109190 | 39618 | 928 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109191 | 40281 | 909 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109192 | 42080 | 966 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109193 | 39346 | 931 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109194 | 41673 | 979 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109195 | 41795 | 969 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109196 | 41540 | 987 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109197 | 42228 | 966 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109198 | 36926 | 879 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109199 | 42297 | 950 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109200 | 42767 | 996 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109201 | 43662 | 1001 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109202 | 43002 | 983 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109203 | 39684 | 912 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109204 | 41651 | 948 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109205 | 41835 | 991 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109206 | 41469 | 984 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109207 | 40249 | 955 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109208 | 35731 | 823 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109209 | 43304 | 1017 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109210 | 43464 | 1011 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109211 | 42489 | 1005 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109212 | 41036 | 980 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109213 | 42204 | 961 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109214 | 41176 | 962 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109215 | 41588 | 933 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109216 | 42422 | 995 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109217 | 42863 | 994 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109218 | 40237 | 931 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109219 | 41425 | 957 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109220 | 42352 | 1009 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109221 | 44599 | 1053 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109222 | 41120 | 956 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109223 | 40570 | 931 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109224 | 42488 | 974 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109225 | 42519 | 982 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109226 | 42693 | 970 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109227 | 40594 | 918 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109228 | 40264 | 934 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109229 | 40005 | 170 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109230 | 43281 | 322 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109231 | 44320 | 283 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109232 | 39799 | 293 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109233 | 42755 | 276 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109234 | 41271 | 259 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109235 | 40874 | 268 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109236 | 43390 | 291 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109237 | 42512 | 228 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109238 | 39325 | 272 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109239 | 41403 | 291 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109240 | 42397 | 252 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109241 | 42450 | 153 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109242 | 41004 | 275 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109243 | 43808 | 185 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109244 | 42868 | 189 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109245 | 42457 | 238 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109246 | 43466 | 176 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109247 | 44448 | 241 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109248 | 42642 | 165 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109249 | 42306 | 202 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109250 | 41654 | 150 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109251 | 44172 | 227 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109252 | 42806 | 216 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109253 | 44780 | 178 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109254 | 43950 | 199 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109255 | 42386 | 165 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109256 | 43375 | 176 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109257 | 43835 | 189 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109258 | 44427 | 1030 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109259 | 45089 | 1071 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109260 | 40049 | 917 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109261 | 43326 | 1008 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109262 | 42496 | 1001 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109263 | 43663 | 985 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109264 | 43240 | 973 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109265 | 42507 | 952 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109266 | 42413 | 979 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109267 | 44593 | 1025 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109268 | 44309 | 1009 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109269 | 43188 | 968 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109270 | 45211 | 1057 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109271 | 41530 | 957 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109272 | 41352 | 983 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109273 | 43966 | 1039 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109274 | 42178 | 944 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109275 | 45646 | 1075 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109276 | 42069 | 978 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109277 | 41880 | 960 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109278 | 44419 | 1040 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109279 | 43858 | 1028 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109280 | 44061 | 988 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109281 | 41439 | 960 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109282 | 42342 | 946 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109283 | 42701 | 989 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109284 | 44765 | 1047 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109285 | 42405 | 971 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109286 | 43481 | 1039 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109287 | 42507 | 990 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109288 | 41891 | 951 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109289 | 43497 | 979 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109290 | 42408 | 1005 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109291 | 43335 | 979 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109292 | 41978 | 976 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109293 | 42993 | 987 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109294 | 41995 | 975 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109295 | 41185 | 937 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109296 | 41998 | 995 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109297 | 43435 | 1029 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109298 | 43888 | 1043 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109299 | 40628 | 968 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109300 | 41736 | 965 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109301 | 43118 | 994 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109302 | 44958 | 1006 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109303 | 44840 | 1060 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109304 | 42533 | 1013 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109305 | 40676 | 953 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109306 | 44597 | 999 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109307 | 41126 | 939 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109308 | 43396 | 1026 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109309 | 44470 | 1026 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109310 | 43273 | 970 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109311 | 38924 | 885 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109312 | 43705 | 1011 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109313 | 42908 | 1001 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109314 | 44921 | 1039 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109315 | 42044 | 962 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109316 | 43583 | 969 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109317 | 41527 | 961 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109318 | 40715 | 931 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109319 | 40516 | 921 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109320 | 44277 | 1029 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109321 | 41742 | 980 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109322 | 41981 | 967 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109323 | 45513 | 1057 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109324 | 43809 | 1013 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109325 | 42846 | 954 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109326 | 42443 | 997 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109327 | 42623 | 968 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109328 | 44509 | 1033 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109329 | 42964 | 989 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109330 | 45436 | 1077 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109331 | 41664 | 990 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109332 | 45294 | 1048 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109333 | 40538 | 962 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109334 | 43341 | 1007 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109335 | 40346 | 921 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109336 | 43947 | 988 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109337 | 43491 | 991 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109338 | 41116 | 949 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109339 | 42970 | 981 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109340 | 40214 | 923 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109341 | 42395 | 992 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109342 | 41784 | 969 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109343 | 42298 | 990 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109344 | 41786 | 971 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109345 | 40049 | 932 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109346 | 40857 | 963 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109347 | 43406 | 1003 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109348 | 42984 | 988 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109349 | 42508 | 987 | +
22.08.2022 | OOM112 | V 109350 | 42740 | 998 | +