## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2674
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
25.08.2022 | OOM202 | V 102901 | 15240 | 193 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102902 | 15475 | 198 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102903 | 14737 | 190 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102904 | 14954 | 193 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102905 | 15214 | 199 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102906 | 15691 | 191 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102907 | 15320 | 195 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102908 | 15584 | 188 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102909 | 15144 | 190 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102910 | 15329 | 198 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102911 | 15165 | 197 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102912 | 15374 | 191 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102913 | 15136 | 191 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102914 | 15222 | 187 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102915 | 15415 | 188 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102916 | 15480 | 193 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102917 | 15438 | 196 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102918 | 15823 | 188 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102919 | 14994 | 191 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102920 | 15395 | 188 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102921 | 14843 | 191 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102922 | 15697 | 194 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102923 | 15813 | 188 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102924 | 14833 | 195 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102925 | 15556 | 186 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102926 | 15144 | 187 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102927 | 14768 | 199 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102928 | 14962 | 195 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102929 | 15356 | 193 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102930 | 15380 | 195 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102931 | 15214 | 197 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102932 | 14810 | 192 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102933 | 15399 | 190 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102934 | 15198 | 199 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102935 | 15028 | 194 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102936 | 15462 | 187 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102937 | 15090 | 195 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102938 | 15323 | 196 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102939 | 15180 | 198 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102940 | 15073 | 193 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102941 | 15234 | 187 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102942 | 15016 | 191 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102943 | 15408 | 187 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102944 | 15185 | 195 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102945 | 15249 | 190 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102946 | 15063 | 199 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102947 | 15200 | 189 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102948 | 15253 | 199 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102949 | 15020 | 192 | +
25.08.2022 | OOM202 | V 102950 | 15473 | 199 | +