## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2693
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.09.2022 | OOM202 | V 102951 | 15815 | 186 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102952 | 15645 | 190 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102953 | 15518 | 194 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102954 | 15596 | 195 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102955 | 15278 | 199 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102956 | 15326 | 192 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102957 | 15562 | 198 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102958 | 15178 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102959 | 15293 | 190 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102960 | 15441 | 190 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102961 | 15638 | 194 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102962 | 15115 | 197 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102963 | 15614 | 198 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102964 | 15377 | 198 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102965 | 15284 | 195 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102966 | 15880 | 188 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102967 | 15468 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102968 | 15474 | 193 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102969 | 15171 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102970 | 15829 | 198 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102971 | 15572 | 193 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102972 | 15074 | 197 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102973 | 15234 | 189 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102974 | 15768 | 197 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102975 | 15427 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102976 | 15273 | 194 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102977 | 15025 | 197 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102978 | 15483 | 192 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102979 | 15379 | 195 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102980 | 15603 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102981 | 15560 | 199 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102982 | 15339 | 197 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102983 | 15370 | 188 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102984 | 15377 | 191 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102985 | 15154 | 191 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102986 | 15574 | 190 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102987 | 15771 | 198 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102988 | 15399 | 200 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102989 | 15717 | 192 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102990 | 15441 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102991 | 15684 | 194 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102992 | 15215 | 197 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102993 | 15568 | 194 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102994 | 15632 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102995 | 15475 | 189 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102996 | 15445 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102997 | 15467 | 194 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102998 | 15610 | 195 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 102999 | 15277 | 191 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103000 | 15078 | 193 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103001 | 14991 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103002 | 15284 | 198 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103003 | 15317 | 198 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103004 | 15501 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103005 | 14953 | 190 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103006 | 15413 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103007 | 14948 | 192 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103008 | 15273 | 189 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103009 | 15694 | 197 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103010 | 15704 | 200 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103011 | 15367 | 193 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103012 | 15128 | 192 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103013 | 15336 | 188 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103014 | 15607 | 191 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103015 | 15268 | 200 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103016 | 15294 | 191 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103017 | 15820 | 199 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103018 | 15405 | 194 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103019 | 15508 | 200 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103020 | 14972 | 199 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103021 | 15852 | 190 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103022 | 15385 | 190 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103023 | 15473 | 190 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103024 | 15349 | 189 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103025 | 15318 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103026 | 15021 | 199 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103027 | 15516 | 55 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103028 | 15474 | 59 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103029 | 14966 | 52 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103030 | 15319 | 56 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103031 | 15493 | 52 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103032 | 15564 | 61 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103033 | 15249 | 47 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103034 | 15319 | 59 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103035 | 15229 | 58 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103036 | 15446 | 56 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103037 | 15806 | 57 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103038 | 15086 | 51 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103039 | 15193 | 199 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103040 | 15622 | 192 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103041 | 15428 | 199 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103042 | 15523 | 199 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103043 | 15663 | 198 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103044 | 15563 | 194 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103045 | 15658 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103046 | 15160 | 196 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103047 | 15252 | 199 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103048 | 15744 | 200 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103049 | 15155 | 193 | +
02.09.2022 | OOM202 | V 103050 | 15347 | 191 | +