## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2662
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.09.2022 | OOA101-V | V 106301 | 12168 | 40 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106302 | 12015 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106303 | 11726 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106304 | 12162 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106305 | 12142 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106306 | 12225 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106307 | 12329 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106308 | 12294 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106309 | 12116 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106310 | 12194 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106311 | 12002 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106312 | 12429 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106313 | 11930 | 55 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106314 | 12133 | 36 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106315 | 12360 | 54 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106316 | 12099 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106317 | 11954 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106318 | 12186 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106319 | 12093 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106320 | 12215 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106321 | 11839 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106322 | 11657 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106323 | 12177 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106324 | 12196 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106325 | 12208 | 59 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106326 | 11882 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106327 | 12089 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106328 | 12106 | 58 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106329 | 11922 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106330 | 12356 | 35 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106331 | 12211 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106332 | 12240 | 57 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106333 | 12110 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106334 | 11570 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106335 | 12089 | 54 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106336 | 11953 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106337 | 12020 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106338 | 11935 | 39 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106339 | 11675 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106340 | 11537 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106341 | 11814 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106342 | 11924 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106343 | 11694 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106344 | 11677 | 33 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106345 | 11795 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106346 | 11728 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106347 | 11906 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106348 | 11361 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106349 | 11942 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106350 | 11676 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106351 | 11728 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106352 | 11858 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106353 | 11703 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106354 | 11970 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106355 | 11579 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106356 | 11828 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106357 | 11465 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106358 | 11904 | 33 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106359 | 11657 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106360 | 11555 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106361 | 11873 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106362 | 11654 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106363 | 11650 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106364 | 11640 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106365 | 11596 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106366 | 11717 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106367 | 11772 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106368 | 11553 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106369 | 11642 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106370 | 11652 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106371 | 11716 | 56 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106372 | 12378 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106373 | 11995 | 31 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106374 | 12087 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106375 | 12075 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106376 | 11672 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106377 | 11572 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106378 | 11979 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106379 | 11762 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106380 | 11445 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106381 | 11698 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106382 | 12004 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106383 | 11897 | 41 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106384 | 11976 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106385 | 11630 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106386 | 11810 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106387 | 12018 | 33 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106388 | 11755 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106389 | 11512 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106390 | 11872 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106391 | 11784 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106392 | 11763 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106393 | 11823 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106394 | 12047 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106395 | 11965 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106396 | 11744 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106397 | 11782 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106398 | 11895 | 54 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106399 | 11961 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106400 | 11888 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106401 | 11564 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106402 | 11530 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106403 | 11835 | 29 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106404 | 11815 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106405 | 11908 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106406 | 11719 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106407 | 11937 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106408 | 11439 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106409 | 11886 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106410 | 12112 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106411 | 11619 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106412 | 11478 | 41 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106413 | 12045 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106414 | 11981 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106415 | 11570 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106416 | 11899 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106417 | 12014 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106418 | 11952 | 33 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106419 | 11971 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106420 | 12039 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106421 | 11901 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106422 | 11831 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106423 | 11848 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106424 | 11573 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106425 | 11698 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106426 | 11913 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106427 | 11646 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106428 | 11675 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106429 | 11747 | 54 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106430 | 11815 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106431 | 12123 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106432 | 11695 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106433 | 11487 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106434 | 11898 | 36 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106435 | 11637 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106436 | 11753 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106437 | 11755 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106438 | 11747 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106439 | 11716 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106440 | 11577 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106441 | 11561 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106442 | 11959 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106443 | 12198 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106444 | 11585 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106445 | 11559 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106446 | 11882 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106447 | 11728 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106448 | 11831 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106449 | 11589 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106450 | 11898 | 33 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106451 | 11871 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106452 | 11709 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106453 | 11864 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106454 | 11678 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106455 | 11926 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106456 | 11905 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106457 | 11733 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106458 | 11814 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106459 | 11659 | 42 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106460 | 11691 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106461 | 11797 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106462 | 11681 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106463 | 11757 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106464 | 11700 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106465 | 12003 | 32 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106466 | 12028 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106467 | 11671 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106468 | 11601 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106469 | 12062 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106470 | 11689 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106471 | 11779 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106472 | 11648 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106473 | 11970 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106474 | 11907 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106475 | 11578 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106476 | 11936 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106477 | 11890 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106478 | 11586 | 43 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106479 | 11943 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106480 | 11888 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106481 | 11844 | 36 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106482 | 11902 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106483 | 11795 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106484 | 11862 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106485 | 11875 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106486 | 11844 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106487 | 11662 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106488 | 11903 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106489 | 11912 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106490 | 12059 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106491 | 11611 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106492 | 11578 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106493 | 11898 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106494 | 12036 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106495 | 11936 | 33 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106496 | 11684 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106497 | 11643 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106498 | 11673 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106499 | 12106 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106500 | 11586 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106501 | 11620 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106502 | 12124 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106503 | 12206 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106504 | 11851 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106505 | 11983 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106506 | 12068 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106507 | 11759 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106508 | 11420 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106509 | 11698 | 34 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106510 | 11716 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106511 | 11839 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106512 | 11887 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106513 | 11785 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106514 | 11697 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106515 | 11683 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106516 | 11688 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106517 | 12072 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106518 | 11594 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106519 | 11907 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106520 | 11599 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106521 | 11825 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106522 | 11662 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106523 | 11734 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106524 | 11656 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106525 | 12039 | 35 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106526 | 11815 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106527 | 11873 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106528 | 11614 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106529 | 11585 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106530 | 11463 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106531 | 11806 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106532 | 11534 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106533 | 11974 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106534 | 11511 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106535 | 11736 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106536 | 11770 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106537 | 11870 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106538 | 11717 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106539 | 11379 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106540 | 11649 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106541 | 11851 | 35 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106542 | 11862 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106543 | 11849 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106544 | 11874 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106545 | 11880 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106546 | 11907 | 59 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106547 | 11612 | 44 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106548 | 11642 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106549 | 12034 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106550 | 12352 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106551 | 11829 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106552 | 12074 | 54 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106553 | 11952 | 55 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106554 | 11891 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106555 | 11747 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106556 | 11646 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106557 | 11740 | 36 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106558 | 11866 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106559 | 11974 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106560 | 11960 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106561 | 11814 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106562 | 11946 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106563 | 11947 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106564 | 11758 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106565 | 11756 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106566 | 11857 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106567 | 12045 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106568 | 11773 | 58 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106569 | 11887 | 55 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106570 | 11598 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106571 | 11547 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106572 | 11952 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106573 | 12055 | 35 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106574 | 11975 | 55 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106575 | 11838 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106576 | 11976 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106577 | 11559 | 48 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106578 | 11899 | 47 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106579 | 11560 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106580 | 12187 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106581 | 11984 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106582 | 11769 | 45 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106583 | 11887 | 59 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106584 | 11867 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106585 | 11886 | 52 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106586 | 11841 | 54 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106587 | 11819 | 54 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106588 | 12080 | 32 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106589 | 12071 | 54 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106590 | 11869 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106591 | 12012 | 49 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106592 | 11851 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106593 | 11822 | 50 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106594 | 11696 | 51 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106595 | 12178 | 57 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106596 | 11959 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106597 | 11844 | 46 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106598 | 11793 | 53 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106599 | 11907 | 56 | +
02.09.2022 | OOA101-V | V 106600 | 11899 | 54 | +