## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2694
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
13.09.2022 | OOA101-V | P 104101 | 11718 | 35 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104102 | 11177 | 27 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104103 | 12033 | 20 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104104 | 12137 | 25 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104105 | 11491 | 17 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104106 | 11934 | 16 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104107 | 11600 | 19 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104108 | 11640 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104109 | 11849 | 18 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104110 | 12016 | 18 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104111 | 11866 | 18 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104112 | 11400 | 20 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104113 | 11721 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104114 | 11659 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104115 | 11802 | 20 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104116 | 11556 | 18 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104117 | 11730 | 36 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104118 | 12008 | 21 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104119 | 11815 | 19 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104120 | 12120 | 21 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104121 | 11622 | 21 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104122 | 11610 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104123 | 11770 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104124 | 11594 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104125 | 11898 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104126 | 11868 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104127 | 11661 | 18 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104128 | 11507 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104129 | 11884 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104130 | 11507 | 26 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104131 | 11480 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104132 | 11936 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104133 | 12026 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104134 | 11690 | 20 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104135 | 11759 | 25 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104136 | 11487 | 21 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104137 | 11559 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104138 | 11747 | 25 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104139 | 11628 | 21 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104140 | 11890 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104141 | 11661 | 19 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104142 | 11717 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104143 | 11388 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104144 | 11527 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104145 | 11353 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104146 | 11571 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104147 | 11843 | 38 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104148 | 11802 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104149 | 11541 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104150 | 11734 | 20 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104151 | 11588 | 20 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104152 | 11924 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104153 | 11729 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104154 | 11933 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104155 | 11390 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104156 | 11521 | 21 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104157 | 11301 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104158 | 11720 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104159 | 11672 | 26 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104160 | 11648 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104161 | 11402 | 26 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104162 | 11680 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104163 | 11717 | 38 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104164 | 12017 | 21 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104165 | 11362 | 21 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104166 | 11677 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104167 | 11668 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104168 | 11517 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104169 | 11591 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104170 | 11791 | 20 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104171 | 11636 | 18 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104172 | 11439 | 20 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104173 | 11516 | 25 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104174 | 11364 | 18 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104175 | 11523 | 25 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104176 | 11564 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104177 | 11977 | 38 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104178 | 11606 | 18 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104179 | 11868 | 26 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104180 | 11613 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104181 | 11828 | 26 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104182 | 11765 | 21 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104183 | 12036 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104184 | 11825 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104185 | 11531 | 21 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104186 | 11593 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104187 | 11655 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104188 | 11803 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104189 | 11657 | 19 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104190 | 11775 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104191 | 11528 | 23 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104192 | 11638 | 22 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104193 | 11589 | 20 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104194 | 11543 | 24 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104195 | 11779 | 26 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104196 | 12050 | 19 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104197 | 11513 | 19 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104198 | 11607 | 25 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104199 | 11831 | 25 | +
13.09.2022 | OOA101-V | P 104200 | 11507 | 26 | +