## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2675
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
20.09.2022 | OOM204 | V 106301 | 12117 | 196 | 11145 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106302 | 12246 | 198 | 11554 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106303 | 12448 | 196 | 11783 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106304 | 12023 | 195 | 11705 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106305 | 11576 | 199 | 11984 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106306 | 12547 | 195 | 12283 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106307 | 11590 | 194 | 12057 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106308 | 12494 | 195 | 12158 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106309 | 11497 | 198 | 11116 | 194 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106310 | 12227 | 197 | 11646 | 199 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106311 | 11616 | 199 | 11505 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106312 | 11585 | 198 | 11638 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106313 | 12475 | 198 | 12466 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106314 | 12598 | 200 | 12038 | 199 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106315 | 11521 | 193 | 12591 | 199 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106316 | 12208 | 199 | 12618 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106317 | 11924 | 198 | 11344 | 194 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106318 | 12261 | 199 | 11692 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106319 | 11823 | 197 | 12287 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106320 | 12028 | 196 | 11822 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106321 | 12098 | 198 | 11771 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106322 | 12021 | 194 | 11724 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106323 | 12571 | 200 | 11576 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106324 | 12238 | 194 | 12143 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106325 | 12456 | 200 | 11404 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106326 | 12701 | 198 | 11845 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106327 | 11798 | 197 | 11983 | 194 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106328 | 12422 | 194 | 12290 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106329 | 11566 | 194 | 11946 | 199 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106330 | 12361 | 199 | 11906 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106331 | 11485 | 199 | 11784 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106332 | 12205 | 195 | 11757 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106333 | 11761 | 198 | 11614 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106334 | 11693 | 200 | 11793 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106335 | 11735 | 197 | 11695 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106336 | 12125 | 194 | 11603 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106337 | 12461 | 199 | 11690 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106338 | 12272 | 197 | 12601 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106339 | 11935 | 197 | 11579 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106340 | 11667 | 194 | 12190 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106341 | 11696 | 198 | 11670 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106342 | 12205 | 195 | 11985 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106343 | 12114 | 200 | 12177 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106344 | 11770 | 195 | 11664 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106345 | 12368 | 199 | 11755 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106346 | 12155 | 196 | 12098 | 199 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106347 | 11932 | 195 | 11708 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106348 | 11548 | 199 | 11776 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106349 | 12295 | 200 | 12422 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106350 | 11915 | 194 | 11972 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106351 | 12220 | 194 | 12414 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106352 | 11141 | 200 | 12191 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106353 | 12060 | 198 | 12564 | 194 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106354 | 11554 | 199 | 12180 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106355 | 12636 | 200 | 11699 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106356 | 12265 | 198 | 11773 | 199 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106357 | 12290 | 194 | 11304 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106358 | 11506 | 196 | 11690 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106359 | 12139 | 199 | 11717 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106360 | 11855 | 197 | 11672 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106361 | 12618 | 195 | 11799 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106362 | 12535 | 197 | 11426 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106363 | 12110 | 197 | 12234 | 199 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106364 | 12524 | 198 | 11616 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106365 | 12015 | 195 | 11450 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106366 | 12366 | 199 | 12393 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106367 | 12473 | 199 | 11867 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106368 | 12379 | 198 | 12287 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106369 | 12458 | 196 | 11496 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106370 | 12552 | 200 | 11703 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106371 | 11528 | 200 | 10923 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106372 | 12372 | 196 | 12123 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106373 | 12195 | 196 | 12324 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106374 | 12645 | 198 | 12593 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106375 | 12486 | 199 | 12590 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106376 | 12721 | 196 | 12167 | 199 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106377 | 12049 | 194 | 12141 | 195 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106378 | 12582 | 197 | 12105 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106379 | 12393 | 197 | 11937 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106380 | 12157 | 196 | 11544 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106381 | 11673 | 200 | 11961 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106382 | 11127 | 198 | 11336 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106383 | 12539 | 199 | 11500 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106384 | 11871 | 198 | 12252 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106385 | 12562 | 198 | 11786 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106386 | 11919 | 200 | 12385 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106387 | 11617 | 197 | 11815 | 194 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106388 | 11774 | 200 | 11649 | 200 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106389 | 11808 | 197 | 11962 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106390 | 11753 | 200 | 11923 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106391 | 11572 | 198 | 12628 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106392 | 11876 | 198 | 12139 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106393 | 11621 | 196 | 12631 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106394 | 11852 | 200 | 12479 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106395 | 11534 | 196 | 11528 | 196 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106396 | 12114 | 199 | 12747 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106397 | 11673 | 200 | 12179 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106398 | 11532 | 194 | 11973 | 197 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106399 | 12016 | 200 | 10979 | 198 | +
20.09.2022 | OOM204 | V 106400 | 11735 | 197 | 11781 | 200 | +