## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM2675
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
21.09.2022 | OOM103 | V 119201 | 11784 | 96 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119202 | 11854 | 94 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119203 | 11979 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119204 | 11746 | 94 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119205 | 11870 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119206 | 11593 | 99 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119207 | 11458 | 96 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119208 | 11250 | 99 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119209 | 11326 | 100 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119210 | 11769 | 100 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119211 | 11669 | 97 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119212 | 12004 | 99 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119213 | 11822 | 100 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119214 | 11469 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119215 | 11919 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119216 | 11376 | 100 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119217 | 11679 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119218 | 11616 | 99 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119219 | 11835 | 97 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119220 | 12227 | 99 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119221 | 11522 | 95 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119222 | 11975 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119223 | 11825 | 97 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119224 | 11777 | 97 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119225 | 11888 | 100 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119226 | 11996 | 100 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119227 | 12073 | 99 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119228 | 11688 | 99 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119229 | 11879 | 100 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119230 | 11937 | 99 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119231 | 12040 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119232 | 12459 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119233 | 12114 | 97 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119234 | 11638 | 97 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119235 | 11761 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119236 | 11877 | 100 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119237 | 11637 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119238 | 11836 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119239 | 11905 | 96 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119240 | 11686 | 97 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119241 | 11825 | 100 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119242 | 11896 | 99 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119243 | 11974 | 98 | +
21.09.2022 | OOM103 | V 119244 | 11956 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119245 | 12016 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119246 | 12091 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119247 | 11811 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119248 | 11883 | 96 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119249 | 11624 | 97 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119250 | 11610 | 96 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119251 | 11531 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119252 | 11958 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119253 | 11852 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119254 | 11733 | 95 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119255 | 11707 | 97 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119256 | 11681 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119257 | 11569 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119258 | 11663 | 96 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119259 | 11939 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119260 | 11655 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119261 | 11922 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119262 | 11759 | 95 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119263 | 12081 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119264 | 11946 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119265 | 11860 | 95 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119266 | 11808 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119267 | 11874 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119268 | 11567 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119269 | 11725 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119270 | 11646 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119271 | 11381 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119272 | 12081 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119273 | 11777 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119274 | 11647 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119275 | 12088 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119276 | 11853 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119277 | 12015 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119278 | 11701 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119279 | 11771 | 96 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119280 | 11998 | 97 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119281 | 11565 | 96 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119282 | 12050 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119283 | 11773 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119284 | 11770 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119285 | 11490 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119286 | 11902 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119287 | 11663 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119288 | 12126 | 98 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119289 | 12092 | 97 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119290 | 12052 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119291 | 11753 | 97 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119292 | 11895 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119293 | 11825 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119294 | 11651 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119295 | 11585 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119296 | 11877 | 96 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119297 | 11836 | 100 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119298 | 12129 | 99 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119299 | 11791 | 97 | +
22.09.2022 | OOM103 | V 119300 | 11822 | 99 | +