SpO2 Transductor de dedo
INSTRUCCIONES DE USO 

Transductor SpO2 sustituto

-Este transductor SpO2 compatible de oxigeno saturado y nivel de pulso para adultos, está indicado para utilizarse cuando se necesita una vigilancia continua de la saturacion de oxigeno arterial no invasiva y de la frecuencia de pulso en pacientes que pesen más de 40 kg.

-Para usar con productos compatibles al oxímetro mirar la tabla del dorso.

Instrucciones de uso

El dedo pulgar es el mejor sitio para la colocación del sensor. Oriente el sensor al principio de la uña y estará colocado sobre el sensor. Conecte el sensor al oxímetro apropiado y verifique que funciona correctamente, tal como se describe en el manual de usuario del oxímetro.

NOTA:Cuando seleccione el sitio del sensor, preferiblemente escoger el extremo libre del cateter en una arteria., (When selecting a sensor site, priority should be given to an extremity free of  an arterial catheter, blood pressure cuff, or intravascular infusion line.)
El sensor reutilizable puede estar colocado en el mismo sitio un máximo de 4 horas, siempre que en el lugar exista una inspeccion rutinaria que compruebe la integridad de la piel y su correcta  colocación. Ya que la turgencia de la piel afecta a su capacidad de tolerar la colocación del sensor, puede ser necesario cambiar el emplazamiento del sensor más frecuentemente con algunos pacientes.

NOTA:Si el paciente tien pintadas las uñas o las tiene postizas, cambie su colocación o quite el esmalte de uñas o las uñas postizas.

Problema resuelto

-El transductor puede no seguir correctamente el pulso y el SpO2 si el dedo no está en la posición correcta dentro del sensor, o el emplazamiento del sensor es demasiado ancho, estrecho, o estar demasiado pigmentado como para permitir la transmisión apropiada de la luz. Si ocurre alguna de estas situaciones, vuelva a colocar el sensor.

-Evitar lugares con excesiva luz natural, excesivo movimiento, o interferencias eléctricas.

-No utilizar dentro de cuartos MRI.

 Linpieza
-El sensor puede limpiarse con alcohol isopropílico al 70%.

-No sumergir el sensor o el conector en algun líquido.

-No utilice el autoclave  con el transductor.

-El transductor de dedo SpO2 no debe ser dañado por exposiciones de mezcla de etanol y óxido de 49° a 54°C.

Note
(Para completar las instrucciones de uso de los instrumentos del operador manual utilice el transductor con el monitor.)

Específicaciones

Compatible con el original, fabricantes específicos.

Garantias

-Este producto está garantizado por 12 meses desde la fecha que es adquerido tanto defectos manuales como materiales por Viamed de quien es la obligación, bajo esta garantia, de reparar o reponer el producto.

-Para devolver el producto en garantía al local distribuidor deberá ponerse en contacto para una devolución autorizada.

-Los componentes internos están fabricados por nuestro propietario de diseño específico.Viamed no tiene acordada la licencia con nigun fabricante original de oxímetros. 

